一、医用干燥柜设备技术参数

一、整体基础参数

1.设备容积: ≥500L

2.工作环境:环境温度5℃~40℃,相对湿度≤90%

3.舱体高度：≥1600mm,可避免干燥物件与舱底接触

4.装载能力：单次可处理≥16个 DIN 标准器械托盘、≥48 根导管、≥38 个湿化瓶、舱体内能够承装手术机器人机械臂、单孔腹腔镜手术器械等加长精密手术器械，满足上诉特殊器械干燥的需求。

5.保温材质：采用闭泡式橡塑海绵，防火、导热系数低、绿色环保

二、主体柜体

1.外观与布局：柜体整洁易清洁；显示屏独立布置于柜体上罩，不设置在密封门上，规避高温损伤屏幕；操控区域高度符合人机工程学，操作便捷。

2.板材材质：外罩、舱体、门板均采用SUS304不锈钢，整体结构牢固、不易变形。

3.舱体工艺：采用拼接成型工艺，非焊接结构，整体形变小；柜体内部设置循环风道，实现循环加热，提升干燥效率。

4.移动与支撑：配备移动脚轮，方便设备移位；自带可调支撑脚，可完成设备调平与固定。

三、密封门系统

1.门板结构：门体中部配置透明防护玻璃，可视性强，同时可阻隔热量散失、降低门体表面温度；为双开门设计，形成去污区、包装区间的物理屏障，防止环境间交叉感染。

2.门体转轴：采用上下隐藏式转轴，内置设备内部，开门顺畅无卡顿，外观简洁。

3.密封结构：门体上下位置均匀受力，密封性能优异；配置圆弧形中空密封胶条，柔韧性佳，贴合紧密。

四、进风加热与风机系统

1.风机配置：采用品牌交流离心风机，风机总功率≥2kw,风机风量≥570m/h,最大静压≥450pa,噪音≤72dB,风机数量≥3个。电容感应启动、外转子电机，长效免维护；风机出风口为锥形结构，减少风量损耗。

2.加热组件：配备翅片式加热管，数量≥4根；加热区域加装专用温度探头，测温精准，单根加热管自带独立过热保护。

3.安全防护：搭载知名品牌过热保护器，配备风压检测装置；风机异常、门体误开启、加热故障时，设备自动停机、声光报警，排除故障后方可重启。

4.加热保温：加热区域外侧增设保温层，减少热损耗。加热箱采用电加热方式，箱体盘形结构，加热管数量≥3根，设备整体加热功率在9-12kw范围内。

5、过滤防护：采用高效空气过滤器，过滤精度0.3μm,滤褶防线垂直于地面，可进行拆卸清洗更换。保证新风质量，避免二次污染器械。

五、控制系统

1.核心控制器：搭载工业级主控芯片，具备故障自动检测、报警提示功能，抗干扰能力强。

2.显示与操作：配备液晶触摸显示屏，可完整显示运行数据、故信息；支持按键、触屏两种操作方式。

3.程序配置：内置≥10  套运行程序，默认配备导管、器械、玻璃器皿、湿化瓶4套标准程序，所有参数支持自定义调节。

4.运行参数：干燥温度设置范围40℃~99℃，干燥时间设置范围1~999min;采用精准控温方式，控温精度≤±1℃。

5.附加功能：具备超温、过热、风压、过载多重安全保护；支持待机自动冷却、断电记忆功能，断电重启后可接续原有程序运行。

六、配套配件

1.导管干燥架：抽拉式设计，适配管径φ6~φ30mm 导管，依靠弹性胶板夹持固定，操作简单。

2.湿化瓶干燥架：适配内径 9mm~42mm 瓶类容器，热风可直吹瓶内，烘干效果好。

3.集水装置：配置积水盒/积水盘，有效收集冷凝水，避免腔内积水。

4.标准配件：主机1台、格栅9个、DIN 标准器械托盘9个、导管干燥架2个、湿化瓶干燥架1个、积水盒1套，设备密封条一套。

七、电气参数

1.供电: AC220V/AC380V,  50Hz

2.设备总功率: ≥6kVA

八、安装与质保要求

1.安装要求：安装在原设备旧址。布局符合医院消毒供应中心建设规范要求，不影响美观。

2.质保要求：整机质保期≥3年，核心部件质保期≥5年，终身提供技术支持与配件供应。

二、医用洁净蒸汽发生器技术参数

一、整体要求

设备运行稳定、自动化程度高、安全防护完善，符合医院消毒供应中心使用标准，整机设计使用寿命≥10年。

二、基础结构与材质

1.换热管路采用304不锈钢无缝钢管，所有与水汽接触的筒体、管路、阀门、泵体等部件均为304不锈钢材质，焊接后做内部钝化处理。

2.设备采用多腔室结构，内置蒸汽缓冲室、精密过滤器，蒸汽品质符合 WS310医用洁净蒸汽规范。

3.主体保温层厚度≥25mm(岩棉材质)，散热低、运行噪音小。

4.正常工作水容量<30L，启停响应快。

5.设备管路系统中加热管等加热元件选用优质不锈钢材质制作，经久耐用，损害时可对电热管进行单根更换，节约成本。

三、热力与工况参数

1.工作电源:三相 AC380V、50Hz

2.额定加热功率: ≥96kW

3.额定产汽量: ≥120kg/h,可同时稳定为 1.2L 灭菌器、520 型清洗机连续供汽，供汽压力、流量满足两台设备同步运行需求。

4.设计压力: ≥0.7MPa

5.设计温度: ≥170℃

6.工作输出压力：0~1.0MPa 可调，适配后端灭菌、清洗设备使用压力要求。

四、外形尺寸

设备外形尺寸(长×宽×高) ≥1280mm×700mm×1600mm,能够安装在原设备旧址处，并适配科室原管道。

五、控制与运行功能

1.智能程序控制：搭载专用智能控制器，加热管顺序启停；实时检测进水状态，缺水、进水缓慢时自动报警。

2.全自动水位控制：配备高精度水位控制器+磁翻板式液位显示器；水位低于中水位自动补水，达到高水位自动停泵；水位低于安全下限立即报警并停机保护。

3.压力自动控制：机械式压力控制器，可设定压力上下限，压力超上限自动切断加热，压力回落至下限自动恢复加热，保证蒸汽压力恒定输出。

4.排污功能：具备自动排污功能，无需人工日常操作；同步配置手动排污阀，满足检修、深度排污需求。

六、安全保护配置

1.双重加热保护：液位、压力联动保护，异常工况自动切断加热电源。

2.三重超压保护

-一级：常规压力控制器超压断电保护

-二级：安全压力控制器二次超压断电保护

-三级：全启式不锈钢安全阀超压泄压保护

- 电气保护：配备过电流保护功能，过载、短路时自动断电，保护设备与人员安全。

4.仪表：配置不锈钢压力表，量程0~1.5MPa,精度等级1.6级。

七、设备配置

标准配置：主机1台、配套附件1套、匹配使用的压力表、安全阀2套。

八、安装与质保要求

1.安装要求：能够安装在原设备旧址处，并适配科室原管道。布局符合医院消毒供应中心建设规范要求，不影响使用性及美观性。

2.质保要求：整机质保期≥3  年，核心部件质保期≥5  年，终身提供技术支持与配件供应。

三、等离子射频手术系统技术参数

带“★”号项为必须满足项，带“▲”为相对优势项

1.★主机与刀头(电极)须同一个生产厂家，产地为国产；

2.适用范围：用于手术中对人体组织进行切割、消融、凝固和止血；

3.设备主机注册证：具有国家药品监督管理局批准的三类医疗设备注册证。

4.★产品注册名称：等离子射频手术系统，非高频系统。

5.工作模式: 具有消融切割(ABLATE)、凝固止血(COAG)两种模式。

6.★工作频率: ≤100KHz±10%

7. 电源要求: AC220V±10%, 50Hz±1Hz, 整机输入功率≤750VA

8.额定输出功率: ≤330W-350W

9.自动检测附件及刀头功能：能在连接好脚踏和手柄后主机根据不同刀头自动设置默认功率大小

10.★低温控制：工作温度仅为40-70℃，等离子作用范围≤200微米，创面无碳化，对周边组织损伤小。

11.故障报警提示功能，输出正常提示功能

12.★通过脚踏开关可进行消融切割和凝血止血模式输出

13.适配流量控制器，可手动设置开关或与脚踏开关联动。

14.★可适配电极(刀头)为已灭菌一次性无菌产品，具有独立的医疗器械注册证，同时所有一次性耗材必须在黑龙江省阳光采购平台内有对应编码。

15★.具有内镜下消融切割和止血功能

16.脚踏开关达到IPX8防水要求

17.使用年限：设备使用年限≥5-8年

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 脚踏开关 | 1 | 个 | 韩国脚踏 |
| 3 | 流量控制器 | 1 | 台 |  |
| 4 | 流量控制器连线 | 1 | 条 |  |
| 5 | 手柄连线 | 2 | 条 |  |
| 6 | 电源线 | 1 | 条 |  |
| 7 | 保险管 | 2 | 个 | 备用(5A) |
| 8 | 产品使用说明书 | 1 | 份 |  |
| 9 | 产品合格证 | 1 | 份 |  |
| 10 | 安装验收保修卡 | 1 | 份 |  |
| 11 | 产品装箱单 | 1 | 份 |  |
| 12 | 出厂检验报告 | 1 | 份 |  |

四、新生儿监护仪技术参数

一、设备用途

适用于新生儿/早产儿/NICU,连续实时监测：心率、呼吸、血氧饱和度(SpO₂)、灌注指数(PI)、无创血压(NIBP)。

二、标配监测参数

必须同时具备以下参数，不可缺项：

1.心电(ECG)/心率(HR)

2.呼吸(RR)

3.血氧饱和度(SpO₂) +灌注指数(PI)

4.无创血压(NIBP)

三、详细技术指标

1.心电/心率(ECG/HR)

心率测量范围: 10~350 bpm

精度: ±1%或 ±1bpm(取大值)

导联：标配3导联，支持7导联扩展

具备抗干扰、抗肌电、抗除颤保护

2.呼吸(RR)

测量范围:0~200 次/分

支持呼吸暂停监测，≥20s自动报警

3.血氧 SpO₂+	灌注指数 PI

SpO₂范围: 0~100%

精度: ±2%(70%~100%)

具备弱灌注、运动干扰抑制

灌注指数 PI:  0.05%~20%,分辨率 0.01%

标配新生儿/早产儿专用血氧探头

4.无创血压 NIBP

测量范围: 10~135 mmHg

模式：手动、自动、连续、STAT 快速测量

具备新生儿分段过压保护

标配新生儿专用血压袖带(多规格)

四、新生儿科专用要求

整机为CF型防除颤，适用于新生儿危重监护

低电磁辐射、低噪音设计

报警分级(一级/二级)，声光同步报警

支持与中央监护系统联网、数据同步

具备24小时以上趋势图、趋势表存储、回顾、打印

五、配置要求(标配)

主机 1台

新生儿 3导联线 1套

新生儿血氧探头 1个

新生儿血压袖带(≥3个规格)

电源线、说明书、合格证

六、合规要求

符合 GB9706.1、GB9706.225、YY 0668 等医用电气安全标准

五、黄疸仪技术参数要求：

光谱范围: 400-550nm。

有效表面内的胆红素总辐照度平均值3.0mW/cm2。

蓝光输出强度调节范围：20%~100%，步进20%，5级可调。

有效辐照面积≥50cm×25cm(辐照距离≤40cm)，最大有效辐照面积≥60cm×30cm,治疗效果更佳。

光源为 LED，使用寿命≥50000小时，降低科室使用成本。

计时功能：可设置正计时、倒计时，具有记录LED总工作时间功能。

环境温度:工作范围 5-40℃。

六、新生儿经皮测胆仪技术参数

一、测量核心参数

测量原理:光反射式,双波长(蓝450/460 nm、绿550 nm)比对

测量范围: 0-25 mg/dL (≈0-428 μmol/L)

分辨率: 0.1m g/dL

示值误差：

0-15 mg/dL:   ±1.0 mg/dL

16-25 mg/dL:   ±1.5 mg/dL

精密度(RSD): <2%;同点5 次 SD≤0.5 mg/dL (≤15 mg/dL时)

相关系数(vs血清 TSB): r>0.90

响应时间：≤2秒

二、光源与校准

光源：氙闪光灯或LED；波长误差±5 nm内

校准:标配0 mg/dL (白)、16 mg/dL (黄)校验板

三、显示与操作

屏幕: LCD/OLED,带背光

单位: mg/dL、μmol/L一键切换

计算：自动算2-5次均值，可删异常值

数据存储：20-100条；高端带蓝牙上传

四、电源与物理

供电: 4×AAA镍氢/锂电池; 3.6-4.8 V

续航:满电500-800 次测量

尺寸:约175×68×26 mm

重量:约150-160 g(含电池)

五、环境与安全

工作温度: 10-30℃;湿度≤80%RH

安全：无创、低紫外、符合 EMC/生物相容性

六、单位换算

1m g/dL=17.1μmol/L

七、婴儿培养箱技术参数

一、温度系统(双模式：箱温/肤温伺服控制)

1.箱温(空气模式)

常规控温: 25.0~37.0℃

高温跨越模式：37.1~39.0℃(临时复温、重度低体温)

显示量程: 5.0~65.0℃

控温精度: ≤±0.2~0.3℃

升温时间:室温25℃升至 37℃ ≤25min

2.肤温(皮肤伺服模式，临床首选)

常规设定: 34.0~37.5℃

高温区间: 37.6~38.0℃

测量精度: ≤±0.1℃

报警：探头脱落、肤温偏离设定>0.5℃报警

3.安全保护

三重超温独立切断、双CPU 交叉校验、风道过热防护；超温阈值一般39.5℃自动断电加热

二、湿度系统(伺服自动加湿)

控制范围: 30%~95%RH (早产儿推荐60%~85%)

显示量程: 0~100%RH

控制精度: ±5%RH

水箱容量: 1500~1600ml,可134℃高温高压消毒

缺水、湿度偏离±10%自动声光报警

三、氧浓度系统(选配伺服供氧)

调节范围: 21%~65%(空气21%为基线)

显示分辨率：1%

控制精度：±3%

报警：氧浓度偏离设定±3%、供氧压力异常报警

氧气输入压力: 30~75psi,最大进气流量30L/ min

四、机械与床体参数

1.床面倾斜: 0~12°/0~13°无级可调(防胃食管反流)

2.操作窗口：6侧窗+前正门，正门双重锁防意外开启

3.噪音：箱内运行噪音 ≤50dB(A)，低噪无刷风机

4.承重：输液架/置物托盘各≥2kg

5.选配内置体重秤:量程300~8000g,精度±5g

五、蓝光光疗模块(一体机标配)

上下双面 LED蓝光,波长420~470nm

计时：顺计时/倒计时0~99h

光强可调，治疗结束自动提示

六、电气与交互

电源: AC220V/50Hz,整机功率≤1000VA

显示屏：7英寸彩色触摸屏，分屏显示箱温/肤温/湿度/氧浓度

接口：RS232数据输出，可存储温湿度曲线

自检：开机全系统故障自检

七、全套报警清单（强制国标要求）

断电、超温、低温、肤温探头脱落、缺水、水箱未到位、风道堵塞、湿度异常、氧浓度高低、门未关严、系统故障

八、临床常规推荐设置参考

1.足月健康新生儿：箱温32~34℃，湿度50%~60%

2.早产儿（1500~2500g）：肤温36.5~37 ℃，湿度70%~80%

3.极低体重<1500g：湿度80%~90%，氧按需21%~40%

4.重度低体温复温：37.5~38℃ 高温模式缓慢升温

八、数字化动态脑电图仪技术参数

一、技术要求：

1.通道数：至少16通道，可满足国际10-20电极系统需求；

2.连续记录时间：12-24小时可设，可随身携带记录；

3.电池要求：电池可更换；

4.电压测量要求误差不超过±10%；

5.输入阻抗要求≥ 10MΩ;

6.共模抑制比要求≥ 100dB;

7.精度要求≤12Bit;

8.功率谱频率误差要求≤±5%；

9.功率谱幅度误差要求≤±10%；

10.时间常数要求: 0.03s~0.1s误差≤±40%;大于0.1s误差≤±20%;

11.滤波器: 15-120Hz;

12.参考电极≥3种;

13.可进行信号标识，可跳转到指定的事件和时间；

14.频率地形图与电位地形图显示功能；

二、配置要求：数字化动态脑电记录盒1套，动态脑电图回放分析软件1套。

九、高频振动排痰系统技术参数

1、产品组成：台式主机、双空气导管、气囊背心、电动线控器、通用台车

2、▲≥7英寸液晶触摸屏，同时具有触摸和飞梭旋钮调节两种操作方式

3、▲压力调节范围≥1-37mmHg

4、▲频率调节范围≥1-20Hz,步进1Hz,同时应符合专标《YY/T 1685-2020气动脉冲振荡排痰设备》气动频率设置上限：成人型应不超过25Hz，以保障患者安全和提高治疗效果

5、▲治疗时间设定范围:1-60min可调,步进1min,同时应符合专标《YY/T1685-2020气动脉冲振荡排痰设备》最大范围应不超过60min，以保障患者安全和提高治疗效果

6、噪声正常工作≤65dB(A),最大功率工作≤75dB(A)

7、≥20种治疗模式，包括常规模式、梯度模式、循环模式、自定义模式

▲8、具有断电保护功能：设备断电后自动存储上次设定参数

9、具有欠压提示、压力/频率参数设置异常提醒

▲10、咳嗽暂停功能：灵敏度3档可调，咳嗽暂停时间调节范围：10-300s

▲11、可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性(需提供检验报告或技术要求)

12、具有储存和查询患者历史治疗信息的功能，可存储≥1万条历史治疗信息

▲13、支持 WIFI和蓝牙无线扩展功能

14、支持选配血氧模块

15、可通过电动线控手柄暂停/恢复振动排痰治疗

16、、双空气导管，内置金属丝支撑，提高使用寿命

17、多种规格气囊背心可选，规格型号≥18种，具有重复性使用和单人使用的气囊背心

18、气囊背心前胸V型设计，避免压迫胃部，后背分隔式设计，避免压迫脊柱；具有可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装

十、微波治疗仪参数

1.设备名称：微波治疗仪

2.设备用途：与消融针配合用于肿瘤消融治疗

3.   电源: 单项220V±10%, 50Hz±1Hz

4.  ★额定功率: 1300VA

5.  微波工作频率: 2450MHz±30MHz

6.驻波比：线缆驻波比不大于1.5，辐射器的驻波比不大于3.0

7.★微波输出功率：0~120W范围内可任意设置，每步进为±1W，误差±30%

8.微波工作模式：a)连续模式；b)脉冲模式：当切换为脉冲工作模式时，其脉冲比为3：2，其周期5s，3s 有微波输出，2s 无微波输出

9.微波工作时间：a)当非脚踏开关控制时，在 Omin~30min时间范围内可任意设置，每步进为± 1min；在达到设置工作时间时，主机立即停止微波输出。b)当切换为脚踏开关控制时，在 0s~99s时间范围内可任意设置，每步进为±1s

10.测温：杆温测量的温度范围为20℃~45℃，旁开测量的温度范围为20℃~80℃，控温温度范围为45℃~75℃,超温保护的温度范围为50℃~80℃

11.△触摸操作与显示系统：触摸操作屏和LED 双屏显示，触摸屏操控主机功能与设置参数

12.控制方式：脚踏开关控制和触摸开关(手动)控制的两种控制模式

13.△仪器接口：微波输出接口2个，测温输入接口4个

14.微波治疗仪为三类注册产品

15. △双源输出一体化主机：配有双套主机发射源和双套水冷循环系统，既能单源用于肿瘤消融，也可双源同时用于肿瘤消融

16.★微波治疗仪主机含内镜热凝电极，用于满足不同手术需要

17.★微波治疗仪主机含测温针，用于术中温度监测

18.设备安全分类：Ⅰ类 BF型

十一、便携式高端彩色多普勒超声诊断仪技术参数

一、设备名称：便携式高端彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：一套

三、交货期：三十个工作日

四、用途：主要用于腹部、妇产、胎儿心脏、成人心脏、泌尿、新生儿、小儿、血管(外周、颅脑、腹部)、小器官、骨骼肌肉、神经、造影、介入等方面的临床诊断工作。

五、主要技术规格及系统要求

5.1.物理规格要求

5.1.1.医用彩色 LED 显示屏≥15 英寸,自动调节亮度。

5.1.2.整机重量≤6KG

★5.1.3.整机厚度≤65mm

★5.1.4.具备物理轨迹球设计

5.1.5.支持用户自定义按键数量≥4 个，同一个自定义键支持≥4个功能

★5.1.6. Windows 操作系统

5.1.7.探头接口≥1个,可扩展

5.1.8.配备一体化台车，台车探头接口≥3

5.2.成像技术

5.2.1.二维灰阶模式

5.2.2.组织谐波成像技术

5.2.3.组织谐波成像技术，满足常规/肌肉/液性/脂肪场景应用

5.2.4.空间复合成像技术，≥9线显示，≥3档可调，支持线阵和凸阵探头

5.2.5.频率复合成像技术

5.2.6.噪声抑制成像，可应用于二维、造影、实时四维模式

5.2.7. M型模式,解剖M型模式,要求 M取样线≥3条

5.2.8.彩色M型模式

5.2.9.彩色多普勒成像

5.2.10.频谱多普勒成像

5.2.11.连续多普勒成像

5.2.12.高分辨率血流成像

5.2.13.线阵探头取样框偏转≥±30度

5.2.14.组织多普勒成像

★5.2.15.扩展成像，可支持凸阵、线阵探头。

5.2.16.一键自动优化

5.2.17.二维/彩色取样框角度独立偏转技术

5.2.18.智能血流跟踪技术，取样框位置和角度的自动优化

5.2.19.组织追踪定量分析：组织追踪定量分析功能软件，自动追踪心脏组织运动，无角度依赖，快速高效的评估心肌运动。并提供牛眼图评分，可进行多参数定量分析。

★5.2.20.造影成像：支持凸阵、线阵、相控阵探头。

5.2.21.可支持心肌造影功能

5.2.22.可支持造影定量分析

5.2.23.具备应变式弹性成像，可支持腹部及小器官应用

5.2.24.组织追踪定量分析：组织追踪定量分析功能软件，自动追踪心脏组织运动，无角度依赖，快速高效的评估心肌运动。并提供牛眼图评分，可进行多参数定量分析。

六、测量分析和报告

6.1.急重诊应用软件包6.2.腹部应用软件包

6.3.产科应用软件包

6.4.妇科应用软件包

6.5.小器官应用软件包

6.6.泌尿科应用软件包

6.7.血管应用软件包

6.8.儿科应用软件包

6.9.神经应用软件包

6.10.基本心脏应用软件包

6.11.支持 GS (妊娠囊) CRL (头臀长) FL (股骨长度)、 bpd(双顶径)、AC(腹围)、HC(头围)、HL (大腿骨长)等相关测量

6.12.可支持自动产科测量自动 NT 测量

七、数据处理和检查存储管理系统

7.1.电影回放所有模式下可用

7.2.支持手动、自动回放

7.3.支持4D 电影回放

7.4.回放图像≥30种参数可调节

★7.5.固态硬盘≥240GB

八、彩色多普勒成像

8.1.速度、速度方差、能量、方向能量显示

8.2.取样框偏转：≥±30度(线阵探头)

8.3.支持一键B/C 同宽

8.4.频谱多普勒模式

8.5.取样角度≤60°脉冲多普勒最大速度: ≥8.50m/s(连续多普勒速度: ≥24m/s)

8.6.最小速度: ≤1mm/s(非噪声信号)

8.7.取样容积:0.5-30mm,支持所有探头

8.8.偏转角度: ≥±30度(线阵探头)

九、二维灰阶模式

9.1.数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

9.2.最大显示深度:≥38cm

★9.3. TGC: ≥8段,LGC: ≥4段

9.4.动态范围≥200db,步进≤5,可视可调

9.5.增益调节:B/M/D 分别独立可调

9.6.体位标记：≥120种，自定义注释

十、探头规格

★10.1.可搭载探头临床适用范围：支持妇产、腹部、小器官、外周血管、经颅、心脏、经食道(心脏)、经直肠、经阴道、术中等探头(提供注册证技术要求证明)

10.2.探头配置(4把)：单晶体凸阵探头、线阵探头、单晶体相控阵探头、腔内探头

10.3.单晶体凸阵探头频率 1.5-6.0MHz

线阵探头频率: 4.0-12.0MHz

单晶体相控阵探头频率: 1.5-4.5MHz 腔内探头频率:2-9MHz

- 连通性要求

- 11.1.支持网络连接

11.2.支持图像无线传输到监护中央工作

11.3.机器超声图像通过无线网络直接发送到手机等智能移动终端平台

11.4.支持DICOM

11.5.包含下列接口:  S-视频、VGA视频接口、HDMI

11.6.支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换

十二、外设、附件及其他要求

12.1. 所投标产品应满足《医疗器械监督管理条例》要求，其标签应当标明“生产日期和使用期限或者失效日期”，其中超声设备主机的使用年限应≥10年

12.2.质保期：整机保修三年

十二、血液回收机技术参数

设备基本技术参数：

1、离心机转速: ≥5600转/分;

2、产品技术拥有自主知识产权

3、一泵三夹结构。

4、泵速可调，液体滚压泵流量：20—1000毫升/分(分级可调)。

50-1000毫升/分,每档50毫升增减;成分血处理时: 20-200毫升/分, 100毫升/分以下时，每档10毫升增减，100-200毫升/分时，每档20毫升增减。

5、具有血液回收罐“小罐”操作程序，及相关配套耗材。

6、血液回收处理过程：根据临床实际情况，设有手动模式、自动模式、半自动模式和紧急处理模式，可以随意转换，满足临床不同手术出血的需要。

7、操作平台：中文显示，显示时时工作状态，同时自动显示回收量、清洗量及报警内容，机器设有统计平台具有断电保护功能。

8、多功能：能回收95%以上的血细胞。

9、处理速度：三分钟可处理回收250ml浓缩血细胞。

10、多重安全监测：精密断流监测及血层监测传感器，井盖安全报警，泵超负荷报警和压力检测报警等，噪音小，操作安全、简便。

11、回收机的红细胞回收率不低 95%；

12、血液经回收机处理后红细胞压积：≥50%。

13、抗凝剂清除率: ≥98%。

14、破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率≥98%。

十三、血液成份分离机技术参数

技术参数：

1、产地：中国国产

2、采用单针杯式分离方式，耗材采血针可以更换。

3、≥10.1英寸触摸式LED屏，全中文操作界面，图文提示管报警信息，方便处理。

4、开机无需预热，无需盐水冲洗。

5、具有用户操作权限设置，对设备使用与维护进行授权管理，保障工作数据安全。

6、工作参数可根据采集过程中的状况进行个性化调整。

7、提供不同的血液成份分离方案供用户选择，具有独立 PRP 采集程序；配套专用一体式PRP 采集分装耗材，全封闭，无需无菌接驳，满足单次采集多次(≥5次)使用。

8、术前自体红细胞贮存耗材配套红细胞保存液，配套耗材带保存液添加接口，含细菌过滤器和阻塞件，可实现自动添加。

9、具备耗材信息识别功能，可自动录入耗材信息，并对错误使用耗材进行报警提示，避免操作错误。

10、可储存≥5 人次血液成份分离统计数据供查询。

11、拥有断电保护功能，可选择性继续或放弃执行断电前运行状态。

12、最大循环量: 50~6500ml

13、血浆血小板限量: 600~800ml

14、离心机速度: 5500r/ min

15、采血速度:范围20 r/ min~100r/ min

16、回输速度:范围20 r/ min~120r/ min

17、抗凝血比:范围1:8~1:16

18、袖带压力: 0~100mmHg(0~13.3kPa)

19、总循环次数: 1~16

20、血浆检测器: 0~800g

21、工作噪音: ≤62dB

22、运行振幅: ≤0.10mm

23、提供完整技术资料，提供详细的操作手册/使用说明书，维修保养手册及维护保养规程，安装手册等。

24、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

25、工程师团队7*24小时响应报修请求

26、保修期：一年免费维修维保，终身提供更换配件

27、新设备安装后，厂家培训师到用户现场提供培训协助操作人员熟练掌握机器操作

十四、胎儿监护仪技术参数

1.胎儿参数：胎心率、宫缩压力、胎动

2.结构：便携式手提结构，一体化探头架，可挂墙或平放

3.显示界面：10.1英寸彩色 TFT 显示，0-70度翻转，同屏显示监护曲线与数据，110-160bpm 正常范围区域标识(可自动调节)，具备窗口放大功能

4.操作界面：多语言支持(中文、英文、西班牙语、葡萄牙语、德语、法语、俄语、波兰语等)，三种风格主题颜色(经典黑、温馨粉、清新绿)可变换

5.超声探头：宽波束 12 晶片，超声发射频率2MHz

6.胎心率测量:范围30-240BPM,准确度±1BPM (提供检测报告)

7.超声输出功率: <20mW/cm2

8.宫缩压力探头:测量范围0-100单位, 50%、100%、200%三档增益调节, 0、5、10、15、20五档宫压基线可选

9.探头防护等级：胎心率探头、宫压探头均为IP68等级(提供检测报告)

10.实时分析功能:具备 Fischer、 Krebs、NST、CST 四种分析算法,自动计算分析 FHR 基线值、加速次数、减速次数、短变异、胎动次数等参数并实时提供数据

11.数据存储：自动存储800个以上档案，单档案存储48小时数据、8000条报警记录，总档案数据可存储1200小时以上，支持档案信息输入、回放浏览、打印，关机数据不丢失

12.报警功能：机顶报警机柱，声光报警，报警范围、声音可调，报警延时0~30秒可调，探头离位、监护异常报警及文字提示，具备报警回顾功能

13.内置打印机：宽行热敏型，打印纸宽度156mm,实时打印走纸速度1、2、3cm/min可调，易装纸机构，支持选段、档案、定时打印，连续记录胎心率、宫缩压力及胎动标记

14.高速回放打印: ≥50mm/s, 3cm/ min走纸速度下, 12秒钟左右可打印完20分钟档案(提供相关依据)

15.监护回放与打印：监护中可回放浏览监护曲线，支持选段、档案、定时打印

16.胎动识别：具备自动胎动识别功能，可自动识别胎动信号

17.监护模式：单机双床位监护，支持有线、无线探头，单双床自由切换，可实现双胞胎监护(提供相关依据)

18.联网模式：支持RS485有线网络、以太网、RF绿色医用无线网络与中央站联网

19.可选配件：大容量锂离子充电电池

20.升级功能：可升级为三胞胎监护功能，支持三胎监护(提供相关依据)

21.标准配置：主机(内置打印机)1台、有线胎心探头1个、有线宫压探头1个、有线胎动按钮1个、无线胎心探头1个、无线宫压探头1个、无线胎动按钮1个、绑带4条、耦合剂1支、打印纸2本、相关文件(《合格证》《保修卡》《装机报告单》等)1套

十五、肺功能仪参数

一、核心功能参数

1、测量参数：可检测用力肺活量(FVC)、慢肺活量(SVC)、每分钟 zui大通气量(MVV)等多项指标，支持支气管舒张试验等满足呼吸系统疾病诊断与监测需求。

2、适用人群：适用于成人及儿童，可用于慢性阻塞性肺疾病(COPD)、哮喘等患者的日常管理和疾病评估。技术参数与性能

3、传感器技术：采用高精度压差传感器，确保测量结果的准确性和重复性。

4、数据管理：支持蓝牙、GSM 无线数据传输，可与移动 APP 及云平台连接，便于数据存储、分析和远程监控。

二、临床应用与价值

1、疾病管理：帮助患者实时追踪肺部健康状况，评估病情变化及治疗效果。

2、健康筛查：适用于职业体检、呼吸系统疾病早期筛查等场景，提升健康管理效率。

注：	需配备定标桶。

十六、血小板聚集功能检测仪参数

一、核心功能参数

1.测量参数：可检测环氧酶-1、P2Y12受体相关的血小板聚集功能，监测对应途径抗血小板药物疗效，支持全血样本直接检测。

2.适用场景：适用于临床抗血小板治疗疗效监测、血栓风险评估，满足心脑血管疾病患者的用药管理与疾病评估需求。

3.检测技术：采用微流控胶乳增强光学比浊法，搭配805nm光源，确保检测结果的准确性与重复性。

4.数据管理：可储存≥4500条测试结果，支持与医院 LIS/HIS系统连接，实现数据传输、存储、查询与打印，也可通过软件升级优化功能。

二、临床应用与价值

1.疾病管理：帮助临床评估抗血小板药物的治疗效果，指导个体化用药，降低血栓或出血风险。

2.快速检测：3分钟即可完成检测，样本无需预处理，适用于急诊与常规门诊的快速检测需求。

注：仪器自带热敏打印机，可支持外接打印机；需按规范使用配套原装质控品开展室内质控。

十七、射频消融仪技术参数

一、技术要求

1.射频输出频率: ≥330KHZ。

2.射频输出功率: 0-200W 可调。

3.温度测量范围: 15℃~125℃。根据消融针不同温控范围为: 55~103℃。

4.输出模式包括连续模式(可移动消融)、温控模式、阻抗控制模式。

5.运用于肿瘤的射频消融治疗，适用范围包括肝脏肿瘤、甲状腺结节、肺部肿瘤。

6.具有温控方式的专用针道消融模式，拔针时功率设定可调。

7.内置三输出通道，支持单/双/三针同时消融

8.支持多针联用模式，可智能识别多针联用状态下各通道的状态，并智能判断切换。

9.产品由主机、蠕动泵、电源线和应用软件等组成，自动监测病人阻抗，自动识别出当前附件，进入相应模式。

10.主机界面为液晶触摸屏控制，能显示并控制温度、功率、时间和周围组织的阻抗值监测。

11.手术过程中可持续监测和显示阻抗值、实时功率、消融针温度或病灶温度。

12.仪器故障时自动报警，并停止功率输出。

13.蠕动泵支持多种转速，自动识别针型并匹配蠕动泵功能，蠕动泵与主机具备通讯功能。

14.基于模块化硬件设计，抗干扰能力强维护简单。

十八、全自动免疫流水线技术要求

一、仪器技术要求：

▲1.免疫分析速度：单模块速度≥600测试/小时且流水线速度≥1800测试/小时。

2单模块在机冷藏试剂位≥40个，支持不停机更换试剂及耗材。

3单模块可一次性装载≥2000个反应杯，反应杯不足具有报警提醒功能。

4无需一次性 Tip 头吸取样本，样本针采用钢针。

▲5样本针携带污染率不高于 0.1PPM。

6清洗液全自动配置及供给。

▲7试剂项目数量：配套试剂项目≥90项(需提供注册证)，免疫检测项目包括但不仅限于传染病、高血压、甲状腺功能、肿瘤标志物、骨代谢物、性激素、心肌与炎症、糖尿病相关功能检测项目等。

8、仪器在国家临检中心组织的室间质量评价中具有分组，且参与实验室≥500家。

9.检测原理：磁微粒化学发光技术。

▲10.试剂盒内含配套校准品(若不含需赠送)，无需额外购买，满足溯源要求。

11.具有高度拓展性，可无缝链接同品牌流水线系统，也可与同品牌生化分析仪联机。

12.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

▲13.具有双向 LIS 功能，且装机时中标商提供LIS 端口费用。

14.具有独立急诊通道。

15.混匀方式: VU-Mix 超声涡旋混匀。

16.支持在线自动质控。

17.底物液、洗液双备份，自动切换。

▲18.仪器若中标，后期供应试剂为原厂试剂且试剂成本小于收费标准的40%。

二、全自动样本处理系统技术要求：

1.加/卸载模块：处理速度≥750T/H 加载区样本容量≥180管，卸载区样本容量≥180管;

2.批量加载模块：处理速度≥900T/H，样本容量≥600管；

3.开盖模块:处理速度≥450T/H,回收舱容量≥2000 帽;

4.离心模块:处理速度≥480T/H,最大转速≥4500rpm;

5.轨道模块：速度≥3600T/H，双向四轨，Ⅰ轨、T轨、U轨等布局，可实现样本灵活掉头，急诊优先；

6.对派发给本分析模块的标本，变轨至缓存轨道备灾功能，屏蔽某台分析仪，保证流水线正常运行；

7.后处理模块:加盖速度≥500T/H,样本输出速度≥600T/H,样本容量≥720管,样本冷藏存储模块容量≥8000管,处理速度≥800T/H。

8.所有模块均支持扩展，可混合连接不同品牌的国产与进口设备，突破单机产品的局限。

十九、全自动血液分析仪参数要求

1.▲检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。

2.血液模式检测参数：报告参数≥35个，直方图≥2个，散点图≥6个，三维散点图≥3个。

3.▲全自动细胞计数和分类检测速度≥200样本/小时/台，或流水线细胞计数和分类检测速度≥200样本/小时；体液(胸水、腹水、脑脊液、滑膜液)模式检测速度≥40样本/小时。

4.自动进样器在待测区可一次性装载≥85标本。

5.具有白细胞五分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、感染红细胞测定等功能。

6.体液模式报告检测参数≥7项，研究参数≥10项。

7.血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染料染色法两种方法，具有专用的低值血小板多倍进样模式，且具有血小板解聚功能，解聚率≥80%(提供证明文件)。

8.▲具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量。(进样模式及样本量：手动进样≤150μl、自动穿刺进样≤200μl、末梢血预稀释模式≤40μl。

9.血液分析仪主机自带≥10寸彩色液晶触摸屏，外接电脑标配原厂中文报告审核、数据处理、复检规则设置的软件系统。

10. ▲血液分析线性范围(静脉血):白细胞: (0-500)×10⁹/L,红细胞: (0-8.6)×10¹²/L,血小板:    (0-5000)×10⁹/L。

11.仪器可比性偏差要求：白细胞不超过±3%，红细胞不超过±2%，血红蛋白不超过±2%，血小板不超过±5%，红细胞压积不超过±2%，平均红细胞体积不超过±2%。

12.血液模式空白计数要求：白细胞 ≤0.1×109/L,红细胞 ≤0.02×1012/L,血红蛋白≤1g/L,阻抗法血小板≤5×10⁹/L。

13、可根据医院的发展需求通过轨道与同品牌推片染色机、阅片机连接成血液分析流水线。

14.▲仪器若中标，后期供应试剂为原厂试剂且试剂成本小于收费标准的30%。

15.仪器目前在黑龙江省内三甲医院在用大于等于20家，且提供医院名单及联系电话。

16..在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

▲17.具有双向 LIS 功能，且装机时中标商提供 LIS 端口费用。

▲18.中标仪器若为台式机，需提供相应的箱体。

19.血红蛋白(Hb)检测需采用环保型无氰化物法检测。

二十、全自动尿液分析系统

1、系统组成：主机、预存盘与回收盘模块、回收桥、软件系统组成。

2、检测功能：一台仪器同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能。

▲3、检测项目：干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别≥22项，具备浊度、颜色、比重、电导率、渗透压检测功能。

▲4、测试原理：有形成分采用流式图像技术，无需高低倍镜转换，干化学采用多波长光电比色法。

5、采图量: ≥2400幅/样本;

▲6、测试速度：整机速度≥120测试/小时；干化学检测≥220测试/小时；有形成分确保恒速。

7、样本存储量：≥50个样本，且样本位可拓展，拓展位≥200个，有利于大批量标本准备。

8、样本量: ≤3mL 非离心尿,吸入量≤2.5mL。

9、数据存储量：≥10 万条数据，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失。

10、试纸仓容量: ≥150条试纸;

11、试纸机载稳定性：≥3天，具有试纸仓内部温湿度监测功能，超出设定范围后报警；

12、废条仓最大容量：≥300条试纸;

13、样本处理方式：无需离心，无需染色；

14、临床报告方式：报告单可同时打印干化学及尿有形成分检测结果，并可显示有形成分真实图像；

15、干化学试纸条可抗 VC干扰，VC项目灵活选择，与设备配套的试纸条室温保存有效期≥2年；

16、临床信息：可提供红细胞形态提示信息、正常红细胞百分比信息、尿培养提示信息、镜检提示信息；

17、质控要求：可提供经NMPA注册的与使用仪器同品牌的原厂配套的高、中、低三个水平质控品，可用于干化学分析项目和红细胞、白细胞、结晶、管型有形成分分析项目的质量控制，确保检测结果准确可信，并提供原厂注册证复印件；

18、仪器在国家临检中心组织的室间质评中具有独立分组，且参与实验室≥1000家。

19.★仪器若中标，后期供应试剂为原厂配套试剂且试剂成本小于收费标准的30%。

20.仪器目前在省内三甲医院用户在用大于等于 20家，且提供医院名单及联系电话。

21.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

22.具有双向 LIS通讯功能且装机时中标商提供 LIS端口费用。

23.中标仪器若为台式机，需提供相应的箱体。

二十一、自动粪便处理分析系统

1.▲适用范围：产品适用于对粪便的颜色性状、有形成分进行检测，与检测试剂盒配合使用进行免疫学指标的检测。

2.▲系统功能要求：样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。

3.检测项目：全自动实现样本颜色与性状拍照与结果自动判读；样本有形成分(细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、原虫、结晶与其它颗粒等)显微镜检拍照与结果自动判读；样本免疫学项目(粪便隐血、转铁蛋白、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒、钙卫蛋白等)免疫层析法(含金标法)检测与结果自动判读。

4. ▲样本检测速度: ≥80标本/小时。

5.进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个

6.混匀方式：高频气动混匀且混匀速度可调，或仪器机械臂带动样铲旋转混匀，确保样本有效混匀。

7.试剂卡检测单元：试剂卡仓数量或通道数≥6个，一次性可装载试剂卡≥300张。具有自动送卡、卡量监测报警、不停机加卡功能。试剂卡检测单元：备自动传输、检测、回收金标卡功能。

8.自动图形识别系统：配备自动图形识别软件，能对白细胞、红细胞、霉菌、脂肪球、钩虫卵、蛔虫卵、鞭虫卵、蛲虫卵、绦虫卵、肝吸虫卵、溶组织阿米巴、人牙囊原虫、蓝氏贾第鞭毛虫包囊、蓝氏贾第鞭毛虫滋养体、夏科雷登结晶、粪类圆线虫、梅氏唇鞭毛虫包囊、梅氏唇鞭毛虫滋养体、日本血吸虫卵、膜壳绦虫卵等不少于 20种有形成分进行自动图形识别，能够对寄生虫卵、成虫及原虫进行自动识别分类。

9.▲LIS 系统传输系统：LIS 系统双向通讯功能，内置条码扫描，中标后中标商需提供 LIS 端口费。

11.仪器目前在省内三甲医院用户在用大于等于 10家，且提供医院名单及联系电话。

12.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

▲13.中标仪器若为台式机，需提供相应的箱体。

二十二、低速离心机技术要求

1.电子门锁，可设定自动/手动停机开盖方式；

2.微机控制， LCD液晶显示、轻触按键操作，快捷方便、显示直观；

3.具有超速、不平衡、超温、开盖停机等多项保护功能；

4.采用大功率交流变频电机，配有高精度测速系统；

5.到达设定转速计时模式，具有瞬时离心功能；

6. 9档升速曲线， 10种减速曲线选择，可根据样本不同进行设置；

7. ▲采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳地运行；

8.停机防回荡技术，减速时分离面平整清晰；无二次悬沉现象；

9.独特的空气环路设计，减少噪声和热量的产生；

10.运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。

11. ▲专用生物安全密封转子组件，可有效防止离心过程中气溶胶溢出。

12.运行中可修改转速、时间等参数，能记忆最后一次的运行程序参数。

13.最高转速： 4000r/ min。

14.转速偏差： ±10rpm。

15.最大相对离心力： 3400×g。

16.定时范围： 1-99min。

17.加速曲线： 1-9档。

18.减速曲线： 0-9档。

19.整机噪音： ≤65dB (A) 。

20.电源: AC220V/50HZ。

21.输入功率： 1.0KW

22. ▲配置：3/5ml真空采血管100孔位，带自动脱帽器； 15ml采样管40孔位。

二十三、全自动糖化血红蛋白分析仪技术要求

1、▲仪器原理：高效压液相色谱法(HPLC)。

2、▲自动原始管进样，集分离、结果分析完全自动化的分析系统。

3、▲检测速度：检测速度大于等于 120测试/小时。

4、检测模式：具备快速检测模式/变异检测模式。

5、样本容量：一次最大能装载100个样本。

6、检测所需样本量：小于等于15ul(全血)。

7、自动混匀样本、自动穿刺吸样。

8、自带彩色触摸屏幕显示器，能够显示试剂剩余量和色谱图

9、检测范围：可以检测3.4-19%(NGSP值)的标本

10、仪器参加国家临检中心组织的室间质量评价具有独立分组，且用户数在前5位。

11.▲LIS 系统传输系统： LIS系统双向通讯功能，中标后中标商需提供LIS端口费。

12.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

▲13.中标仪器若为台式机，需提供相应的箱体。

14.▲仪器可检测 HbA1c和HbF,以及常见的变异体，分辨率0.1%。

▲15.仪器若中标，后期供应试剂为原厂试剂且试剂成本小于收费标准的35%。

二十四、全自动血气分析仪技术要求

▲1.仪器采用电化学+多波长光学血氧检测；单样本完成血气、电解质、代谢物、CO-血氧全套检测。

2.全参数检测样本量≤200uL；新生儿优先支持≤75uL微量样本检测。

▲3.具备全自动内置质控管理系统，自动定标、自动质控、异常自动纠错，不需要人工执行质控品操作。

▲4.具备凝块、气泡检测；支持样本自动混匀，减少血红蛋白检测偏差；支持注射器、毛细管两种样本进样。

▲5.支持LIS/HIS双向通讯，接收申请、自动回传结果，具备完整操作审计日志，满足POCT 溯源管理。中标后中标商需提供 LIS 端口费。

6.采用卡式试剂设计，具备免维护或低维护的管路系统

7.测量参数: ≥16 项,直接测量参数,必须包含pH、pCO₂、pO₂、K+、 Na+、Ca2+、C1-、GLU、 Lac、 Hct、 tHb、O₂Hb、COHb、HHb、SO₂等核心指标,以上指标为实际测量值。

8.检测速度：≤1分钟出具完整测试结果。

9. pH测量精度:误差≤±0.01。

10.电解质测量精度：误差≤±2%。

11.定标方式：支持自动定标，定标间隔≥4小时。

10.仪器参加国家临检中心组织的室间质量评价具有分组，且参加实验室≥1000家。

14.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

15.仪器若中标，后期供应试剂为原厂试剂且试剂成本小于收费标准的40%。

二十五、特定蛋白分析仪技术要求

1、测试速度：单机≥400测试/小时。

▲2、分析原理：散射比浊法，比色法。

3、光学系统：冷光源，≥6个波长。

4、检测样本种类：血液、尿液、脑脊液等均可上机检测。

▲5、检测项目：具备原厂配套试剂(具有注册证)，检测项目至少包括但不限于：尿转铁蛋白、尿免疫球蛋白G、尿α1微球蛋白；血液免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、C3、C4、轻链κ、轻链λ、抗链球菌溶血素O、类风湿因子等。其中轻链试剂既可做血液标本、又可作尿液标本。

▲6、复查功能：可自定义设置稀释倍数。

7、自动清洗功能：专业的蛋白清洗液系统，有效避免交叉污染。

8、急诊功能：随时插入急诊样品。

▲9、质控要求：仪器所做项目参加国家临检中心组织的室间质量评价具有独立分组，且参加实验室需排在前五位。

10、网络功能：LIS 双向通讯，具备网络数据通讯传输接口，安装时中标商需提供端 LIS 口费。

11、监测功能：自动液面检测技术、探针防撞保护功能等。

12、操作系统：中文软件，实时监测试剂量，实时显示仪器状态。

13、检测体系：有配套的校准品、质控品。

14、前带监测：自动前带监测。

15.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

▲16.仪器若中标，后期供应试剂为原厂配套试剂且试剂成本小于收费标准的35%

二十六、全自动化学发光免疫分析仪

1.带自动进样、自动加样、自动混匀、自动稀释、自动孵育，支持急诊模式。

2▲.样本位≥50个,试剂位≥20个。

3.▲仪器最大测试速度≥200测试/小时。

4.发光值稳定性 CV≤10%。

5.发光值重复性CV≤3%。

6.批内测试变异系数 CV≤10%。

7.检测项目及配套试剂:需取得NMPA注册证,至少包含Aβ1-40、Aβ1-42、p-Tau181、p-Tau217、GFAP、Nf1、MTBR-243、 np-Tau217 项目。

8. Aβ(1-42)试剂试剂线性区间在 1.00pg/mL-100.00pg/mL 范围内,线性相关系数r≥0.9900;p-Tau181试剂线性区间在 1.00pg/ ml-200.00pg/ ml范围内,线性相关系数 r≥0.9900。

9.▲Aβ(1-42)试剂重复性CV≤10%,正确度相对偏差±15%以内; p-Tau181试剂重复性CV≤10%，正确度相对偏差±15%以内。

10.▲主要设备与配套试剂均为同一厂家自研自产。

11.支持与现有 LIS 或HIS 系统连接，能双向传输，且安装时中标商需提供 LIS

端口费。

12.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

▲13.仪器若中标，后期供应试剂为原厂试剂且试剂成本小于收费标准的40%。

14.仪器所做项目参加国家卫生部临检中心组织的2026年室间质评(关于阿尔兹海默症相关标志物调查计划)。

二十七、全自动洗板机技术要求

▲1、清洗头：96针一体式清洗头，支持整板洗；支持单条/任意条选择性清洗。

2、兼容板型：兼容96孔、48孔酶标板；支持平底、U型底、V型底微孔板/板条。

3、注液体积:每孔注液量50-950μL可调,步距≤50μL。

▲4、残液量：每孔残液量≤2μL,降低洗板交叉污染风险。

5、洗板循环：洗板次数1-99次可自由设置；具备浸泡功能，浸泡时间0-600s可调。

6、震荡振板功能：优选具备振板功能，振板强度、时间可调；

▲7、管路维护：具备开关机自动管路冲洗程序，有效防止洗液结晶堵针；具备进液过滤防堵设计。

8、液位报警：具备洗液不足报警、废液瓶满报警功能，防止溢液、空吸；废液瓶、洗液瓶配置透明可观察罐体。

9、板位：优选支持同时清洗多块酶标板(≥2块)，同时清洗4块酶标板为优先项。

10、吸液模式：支持两点吸液，降低孔底残留；支持跳行、选条清洗模式。

▲11、安全防护：配置透明安全防护罩，防止洗液飞溅；整机噪声≤70dB(A)。

12.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

二十八、酶标仪技术参数要求

▲1.检测通道： ≥8通道，支持单波长、双波长测量。

2.检测光源：采用双LED冷光源(优选)或卤素灯光源，光源寿命长，检测稳定性好。

▲3.波长配置：标配405nm、450nm、492nm、630nm;滤光片插槽数量≥8个。

4.▲光学性能：采用光纤传输，智能化的光源管理。

(1)吸光度重复性 RSD≤0.5%；测量吸光度范围0.000-3.000A;

(2)通道(孔间)一致性：各测量通道吸光度差异≤0.025A。

5.测量速度：单波长≤5秒/96孔，双波长<5秒/96孔。

6.震荡功能：采用数字马达对酶标板的震动，震荡频率分为高、中、低三档可调，震荡设置时间1-300s可调。

7.微孔板兼容性：支持48孔、96孔规格微孔板，兼容U型、V型、平底微孔板。

8.测试模式：支持同一酶标板单/双样本模式，支持不少于 12个项目组合测试。

9.校准计算模式：具备多种回归运算方式。

10.质控功能：内置 Westgard多规则质控规则。

11▲、结果报告：支持定性、定量两种结果报告输出。

11.▲、通讯接口：配备RS232、USB 接口，支持与医院 LIS 系统对接，安装时中标商需提供LIS端口费。

12.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

二十九、全自动化学发光免疫分析仪参数

1、检测项目：包含且不限于自身抗体检测(包含抗核抗体，肌炎相关抗体，血管炎相关抗体，自身免疫性肝病相关自身抗体，抗β2糖蛋白Ⅰ抗体，抗心磷脂抗体，抗环瓜氨酸肽抗体等)，过敏原等检测项目≥110项，需有试剂单独注册证。

2.检测原理：采用吖啶酯化学发光或电化学发光免疫分析技术。

▲.3、检测速度：测试速度≥900测试/小时/台，或联机≥1200测试/小时。

4、样本处理系统

1)样本位≥120个，兼容原始真空采血管、样本杯；检测过程不停机可追加样本；

2)具备急诊样本通道

3)样本探针具备液面感应、凝块检测、防撞保护、空吸报警功能。

5.试剂系统

1)仪器内置试剂位≥36个；支持不停机在线更换、加载试剂；

2)可自动读取试剂批号、有效期、剩余测试数；

3)试剂机上冷藏稳定保存≥28天。

5、反应杯装载量≥2400个，可在线补充反应杯，无需停机。

6.携带污染率 ≤1×10−6;

7、检测精密度

测量重复性：配套化学发光变异系数(CV)≤8%，配套磁条码免疫荧光发光试剂变异系数(CV)≤10%，定性项目满足检测结果一致。

8、试剂盒能够提供配套校准品，无需额外购买检测项目的校准品，且校准品满足溯源要求。

9、通讯接口：支持 LIS 系统双向对接，实现样本信息、检测结果双向传输，安装时中标商需提供 LIS 端口费。

10、可自动配置洗液，自动排液等

▲11、无需一次性 Tip 头吸取样本，采用可重复使用加样钢针。

▲12.台式机需提供配套的箱体

13.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

14.仪器参加国家临检中心组织的自身免疫方向的室间质评具有分组，且参与实验室≥200家。

三十、生殖道分泌物分析仪

1.检测原理：一体机集成干化学光电比色+显微成像AI形态学识别两大检测模块，单台设备一次进样同步完成生化指标与有形成分检测；

▲2.全自动流程：仪器具备自动加样、自动染色、自动成像、AI 识别、结果自动输出全流程自动化，标本上机后无需人工制片、人工镜下判读；

▲3.检测项目：干化学至少包含 pH、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖苷酶；形态学自动识别白细胞、上皮细胞、红细胞、线索细胞、真菌、滴虫等，支持 Nugent评分输出；

▲4.一体化检测速度≥90样本/小时(干化学+形态学联检速度，非单独干化学测速)；

5.全中文操作软件；高清图像存储，原始镜检图片可回看、人工复核，满足溯源、质控、科研需求；

6.携带污染率≤0.1%，整机具备完善质控程序、操作日志管理功能，满足实验室质量管理要求。

7.台式机需提供配套的箱体

8.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

▲9.通讯接口：支持 LIS 系统双向对接，实现样本信息、检测结果双向传输，安装时中标商需提供 LIS 端口费。

10.计数池：高精度定量流动计数池≥3通道。

11.全自动显微镜：自动完成低倍镜全视野扫描，对有形成分目标定位，高倍镜下自动对目标跟踪放大。

三十一、全自动血培养系统

1.检测原理：非侵入式比色法，连续监测微生物代谢产生CO₂引起瓶底传感器颜色变化，不需要刺穿培养瓶取样检测

▲2.整机全自动运行：支持随机进瓶、随到随检，不用等整批上机；自动恒温孵育、连续振荡培养、自动判读阳性、自动报警；全过程无需人工开盖、人工读数

▲3.单台或联机设备培养瓶位≥240个，独立孔位检测，每个瓶位具备独立光学检测单元，单瓶故障不影响整机运行。

4.恒温控制系统，培养温度25℃-45℃范围调节，控温精度≤±0.5℃，全机温度均匀，保证微生物检出效率。

5.内置条码识别模块，自动识别培养瓶条码、标本信息，全流程可溯源，支持阳性瓶自动定位

6.标本类型：临床血液标本以及各类无菌体液标本；

▲7.判读算法：具备≥3种阳性判别模型(阈值法、速率法、加速度法)，降低假阳性、假阴性率；

▲8.试剂要求：仪器与配套需氧、厌氧、儿童树脂培养瓶为原厂配套；培养瓶≥5种，至少包括标准需氧瓶、厌氧瓶，树脂需氧瓶、厌氧瓶(具有抗生素吸附功能)，儿童瓶(具有抗生素吸附功能)，均需提供注册证。

9.软件功能：内置完整质控管理、日志记录、阳性报告统计、延迟培养报警功能，符合实验室质量管理要求。

10.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

▲11.通讯接口：支持 LIS 系统双向对接，实现样本信息、检测结果双向传输，安装时中标商需提供 LIS 端口费。

三十二、全自动质谱分析仪技术要求

1.激光器类型：长寿命固态激光器，无需日常更换，激光总发射次数≥100亿次，激光频率连续可调；

▲2.质量检测范围： m/z 2000-20000Da，适配微生物核糖体蛋白检测区间；质量分辨率≥700 (细胞色素C， m/z=12355) ，满足YY/T医用质谱行业标准要求；

▲3.靶板与进样：支持标准金属靶板，全自动进靶，靶板可重复清洗使用；整机自动完成靶板送入、定位、检测、退出流程，不需要人工手动推进靶板。

▲4.本地微生物数据库菌种数量≥4000种，包含常见细菌、酵母菌、丝状真菌、分枝杆菌、厌氧菌，无需联网可完成鉴定。

5.软件功能：输出鉴定置信度评分；保存原始质谱图谱；图谱可回溯复核；支持自建本地临床菌株库；

6.真空系统：配置涡轮分子泵，具备智能真空管理系统，真空快速恢复，保障仪器信噪比与检测稳定性；

▲7.软件与接口：全中文操作软件；具备LIS 双向通讯接口；可和同厂家细菌鉴定药敏系统实现数据互通，鉴定结果可推送至药敏系统，实现结果联动判读；支持检测结果批量导出，满足院感上报需求；安装时中标商需提供 LIS 端口费。

▲8.资质要求：整机及配套基质试剂具备有效医疗器械注册证，仪器、试剂为原厂配套体系，不允许第三方杂牌试剂。

▲9.厂家提供每年免费菌种数据库升级服务，不需要额外付费购买库文件；省内设有售后工程师，48小时上门维修响应；

10.软件内置质量控制程序，支持质控菌株定期校准，具备完整日志记录，满足实验室 CNAS 溯源管理要求；

▲11.单靶板一次可检测样本数量≥48个，高通量，满足临床日常批量检测需求；

12.单个完整靶板检测时间≤15分钟，检测速度快，缩短TAT 报告时间。

13.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

14.使用寿命：仪器使用寿命≥10年。

▲15.适用范围：利用基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱法对细菌、真菌分枝杆菌等微生物进行快速鉴定。

三十三、全自动细菌鉴定药敏分析仪技术要求

1.整机全自动化流程：仪器具备自动扫码识别、自动孵育、自动判读、自动弃置试剂卡功能；孵育、读数全过程不需要人工分批取出、人工判读结果；

▲2.检测原理：采用比色法/动态比浊法，微量肉汤稀释法获得MIC定量药敏结果，不可以仅输出定性抑菌结果；

▲3.孵育检测卡位≥60位；支持样本随到随检、连续上样，不需要等待整批凑齐才能启动检测；

▲4.基础菌种检测能力：可完成肠杆菌科、非发酵菌、葡萄球菌、链球菌、肠球菌的鉴定及 MIC 药敏试验；

▲5.报告输出标准：药敏判读符合 CLSI/EUCAST 最新标准；可输出耐药表型、院感耐药监测统计数据；

6.原厂具备配套注册试剂板卡，可完成棒状杆菌、革兰阴性球菌(奈瑟菌属、卡他莫拉菌等)鉴定与 MIC 药敏试验，提供对应试剂注册证；

7.菌种数据库≥500 种，厂家提供免费数据库年度升级服务，不需额外付费；

8.软件支持国家致病菌识别网标准化数据导出，满足院感耐药预警、流行病学统计上报需求；

9.整机质保≥8 年；厂商在本省设有常驻售后工程师，48小时上门维修响应。

10.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身

免费升级。

▲11.通讯接口：支持 LIS 系统对接，实现样本信息、检测结果双向传输，安装时中标商需提供 LIS 端口费。

三十四、全自动血型分析仪技术要求

▲1.方法：微柱凝胶法全自动一体机；测试速度为≥320测试/小时。检测项目：ABO 血型(正定型+反定型)、Rh(D)血型鉴定。

▲2.具有双离心机，自动配平，真正实现急诊功能。

3.加样针：≥2个独立加样通道，使用一次性吸头防止样本相互污染，具备液面探测、凝块检测功能，无堵针风险，保证检测质量。

4.标本混匀：仪器内置具有自动混匀模块。

5.采用高清CCD成像，保留彩色高清原始照片，血型卡图像永久保存。

6.支持双向 lis 通讯功能，安装时中标商需提供LIS 端口费。

7、▲正反定型结果自动比对，正反结果不符自动报警。

8.质控管理模块：支持多项目室内质控，自动生成质控报告、失控提醒；

9.台式机需提供配套的箱体。

10.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

11.维护保养：具备自动清洗加样针，日常维护提醒、保养功能。

12.支持开放试剂

注：▲为必须符合项，其余条款为偏离项。

三十五、试剂卡孵育器参数

| 电 源 | AC 220V，50Hz |
| --- | --- |
| 输入功率 | ≧100W |
| 熔 断 器 | φ5，F250V，4A，快熔断（1个） |
| 安装环境 | 室内，温度范围5℃~37℃；相对湿度≤80%；大气压力860hPa~1060hPa；周围环境中无导电尘埃、易爆炸气体和腐蚀性气体 |
| 温 度 | 孵育温度范围：37℃±1℃ |
| 配 件 | 试剂卡卡托≧2个、12卡/卡托，电源线1个 |

| 电 源 | AC 220V，50Hz |
| --- | --- |
| 输入功率 | ≧100W |
| 熔 断 器 | φ5，F250V，4A，快熔断 |
| 安装环境 | 室内，温度范围5℃~37℃；相对湿度≤80%；大气压力860hPa~1060hPa；周围环境中无导电尘埃、易爆炸气体和腐蚀性气体 |
| 离卡数 | ≧12卡 |
| 转 速 | 最高转速：3000r/min，转速相对偏差：±2.5% |
| 噪音 | 整机噪声（A计权）≤70dB |
| 试液温升 | 运行20分钟后，试液温升≤10℃ |
| 配 件 | 微柱凝胶卡离心专用转子1个、电源线1个 |

三十六、医用离心机参数

三十七、电子内窥镜图像处理器技术参数

- ★1.基本要求：设备可以连接成像导管，为胰胆系统、阑尾腔的内镜手术过程的诊疗应用提供显像，为其他诊疗附件提供工作通道。

- 主机光源一体化设计，电子数字成像处理系统，输出分辨率1080P

- ▲3.成像控制器具备导管接口≥2个，支持配套的成像导管接入

- 4.成像控制器可适配四向及二向成像导管。

- 5.图像显示边框模式≥3种。

- ▲6.支持电子变焦功能，具备图像显示放大/缩小功能，变焦调节档位数≥3档。

- 7.连接导管前端可调节方向≥4向，方向调节轮≥2个。

- 8.可适配胆胰手术成像导管规格≥20种。

▲9.具有适配导管，成像导管工作通道：≥1.2mm，插入部外径：≤2.5mm ；工作通道：≥1.2mm，插入部外径：≤3.0mm；工作通道：≥2.0mm，插入部外径：≤3.7mm。

- 10.为满足手术室环境中快速、精准、盲操作的需求，设备须具备物理按键按钮，物理按键至少包括以下功能：电源开关：光源独立开关；图像录像；光源亮度调节按键（增加/减少）等实体物理按键。

- 11.视频输出格式≥2，具备常规DVI和CVBS多种视频输出格式，同时支持视频输出格式扩展功能。

- 12. 成像导管支持拨杆式转向锁结构，支持全开模式、半锁模式、锁定模式

- 13.成像控制器具有支持U 盘存储录像文件和图片文件的 USB 接口，提供一键图像摄录和存储功能。

- 14．具备图像自动曝光和自动增益、自动对焦功能、具备图像锐度、伽马、色彩还原、降噪、血管增强、对比度调节色彩、暗部增强等图像调节功能；

- 15.具有图像3D 降噪处理；