## 耗材目录
附件1：
序号 | 耗材名称 | 规格 | 参数 | 其他要求
1 | 血糖试条（葡萄糖脱氢酶法） | 50人份/盒 | 1.试纸检测方法：葡萄糖脱氢酶法。2.用于体外定量检测人体指尖毛细血管全血与静脉全血中葡萄糖的浓度。3. 测试系统准确度：血糖仪和血糖试条测量结果偏差的95％应符合：测量范围＜5.55mmol/L，允许偏差不超过±0.85mmol/L；测量范围≥5.55mmol/L，允许偏差不超过±15%。4. 重复性：测试范围＜5.55mmol/L,SD＜0.45mmol/L；测试范围≥5.55mmol/L，CV＜7.5%。5. 血糖试条与血糖仪（单机版）、血糖仪（联网版）均可兼容匹配使用。 | 在黑龙江省药品和医用耗材招采管理系统平台（阳采平台）可正常下单采购、配送。初始报价及二次议价的价格必须在平台上执行的。
2 | β-羟丁酸测试条 | 25人份/盒 | 1.主要组成:β-羟丁酸测试条。2.用途:本测试条适用于体外定量检测新鲜毛细血管全血与新鲜静脉全血中的β-羟丁酸浓度。3.检验原理：干/电化学法。4. 检测范围：0.1-8.0mmol/L。5. β-羟丁酸测试条与血酮仪可兼容匹配使用。
3 | 血糖仪（单机版） | 一 | 1. 是否联网：否，支持开机全屏自检，支持无操作自动关机。2. 显示方式：时间显示+血糖数值、单位（mmol/L、mg/dL）。3. 是否有退条功能：有。4. 测量精度：误差不超过±0.3mmol/L。5. 血糖值输出方式：液晶显示。 | 血糖仪（单机版）、血糖仪（联网版）与相应血糖试条均可兼容匹配使用。
4 | 血糖仪（联网版） | 一 | 1. 血糖仪支持医嘱识别，能提示血糖医嘱次数及已监测次数、当前时间段应检测患者以及胰岛素医嘱对接、执行结果回传功能。2. 血糖仪支持SIM卡或WiFi或网线数据传输方式; 血糖仪支持充电或底座充电方式; 支持院内血糖管理中心功能，支持对全院血糖异常患者的条件筛选管理。3. 血糖仪支持病房床位、门诊不同应用模块; 血糖仪支持智能纠错，保障结果精准。4.支持二种及以上血糖危急值提醒方式，支持高低值预警; 支持患者血糖、血酮等相关数据管理，支持生成并打印血糖、血酮记录单。 5.可进行全院设备质控管理，显示多台设备的在控与失控状态，并支持生成相应的可视化图表显示全院血糖仪设备的质控状态; 支持出具失控报告和生化比对结果电子档案管理，质控到期有提示功能。
5 | 血酮仪（联网版） | 一 | 1. 测试时间：≤9秒；测量范围：0.1-8.0mmol/L；细胞压积范围：10-70%。2. 检验原理：干/电化学法。3. 显示方式：时间显示+血酮数值、单位（mmol/L）；支持无操作自动关机。4. 是否联网：是；是否有退条功能：有；支持开机自检。5.检测标本：新鲜毛细血管全血和静脉血。 | 血酮仪（联网版）与相应β-羟丁酸测试条配套使用。