## 调研目录
序号 | 名称 | 规格 | 产品需求 | 单位 | 适用机型 | 国产/进口 | 报价 （人民币：元） | 是否挂网 | 试剂是否独立收费 | 医疗器械产品注册证号或备案凭证号 | 生产厂家（与医疗器械产品注册证或正式文书一致） | 经销商全称 | 未挂网产品在我省其他三甲医院成交价格（注明该院联系人及联系方式） | 联系人名字及联系方式 （电话及邮箱号） | 备注
1 | 促红细胞生成素测定试剂盒 | 2*50测试 | 用于体外定量检测人血清和血浆样本中的促红细胞生成素的浓度。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:2～10℃竖直存放，有效期≥12个月。
2 | 促红细胞生成素校准品 | 校准S0-S5 | 用于促红细胞生成素项目检测时的校准。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:
2～10℃条件下保存，有效期≥24个月。
3 | 反应杯 | 1000*10袋 | 储存温度：15-30℃ | 箱 | 贝克曼DXI800
4 | 碱性清洗液 | 1L | 储存温度：15-30℃ | 盒 | 贝克曼DXI800
5 | 皮质醇测定试剂盒 | 2*50测试 | 用于体外定量测定人血清、血浆（肝素，EDTA）和尿液中的皮质醇水平。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:2～10℃保存，有效期≥12个月。
6 | 皮质醇校准品 | 校准品S0-S5 | 用于皮质醇项目检测时的校准。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:2～10℃保存，有效期≥12个月。
7 | 前列腺特异性抗原同源异构体测定试剂盒 | 2*50测试 | 用于体外定量检测人血清中的前列腺特异性抗原同源异构体（[-2]proPSA）抗原的浓度。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:2～10℃保存，有效期≥12个月。
8 | 前列腺特异性抗原同源异构体校准品 | 校准品S0-S6 | 用于前列腺特异性抗原同源异构体（p2PSA）测定时的校准。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:-20℃或更低温度下保存，有效期≥12个月。
9 | 前列腺特异性抗原同源异构体质控品 | 质控品1 | 用于前列腺特异性抗原同源异构体(p2PSA)测定时分析系统性能监测。 | 盒 | 贝克曼DXI800
|  | 质控品2 | 储存条件及有效期:-20℃或更低温度下保存,有效期≥12个月。
10 | 清洗液 | 1*10L | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 | 箱 | 贝克曼DXI800
有效期:≥12个月。
11 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 4*130ml | 与其他多种试剂（如一抗、二抗、标准品等）配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测，仅用于确定的检测系统。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:2-8 ℃保存，有效期≥12个月。
12 | 维生素B12测定试剂盒 | 2*50测试 | 用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）的维生素B12水平。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:2～10℃保存，有效期≥12个月。
13 | 维生素B12校准品 | 校准品S0-S5 | 用于维生素B12项目检测时的校准。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:2～10℃保存，竖直存放，有效期≥12个月。
14 | 叶酸测定试剂盒 | 2*50测试 | 用于体外定量检测人体血清、血浆（肝素）或红细胞中的叶酸水平。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:2～10℃保存，有效期≥12个月。
15 | 叶酸校准品 | 校准品S0-S5 | 用于叶酸项目检测时的校准。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:在-20℃环境下保存时，有效期≥6个月。
16 | 癌胚抗原（CEA）校准品 | 校准品S0-S5 | 用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）中的癌胚抗原的定标 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:2～10℃竖直存放，有效期≥12个月。
17 | 雌二醇校准品 | 校准品S0-S5 | 用于雌二醇项目测定时的校准。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:2～10℃保存，有效期≥365天。
18 | 促卵泡生成激素校准品 | 校准品S0-S5 | 用于体外定量测定人血清和血浆的促卵泡激素水平时的校准。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:2~10℃冷藏保存且竖直存放，有效期≥24个月。
19 | 睾酮校准品 | 校准品S0-S5 | 用于睾酮项目检测时的校准。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:2～10℃保存且竖直存放，有效期≥12个月。
20 | 黄体生成素校准品 | 校准品S0-S5 | 用于黄体生成素项目检测时的校准。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:﹣15~﹣30℃保存，有效期≥12个月。
21 | 甲状旁腺激素测定试剂盒 | 2*50测试 | 用于体外定量测定人血清和血浆中的甲状旁腺激素（iPTH）的浓度。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:在2～10℃条件下保存，有效期≥12个月。
22 | 甲状旁腺激素校准品 | 校准品S0-S5 | 用于甲状旁腺激素测定时的校准。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期: 2～10℃竖直存放，有效期≥12个月。
23 | 泌乳素校准品 | 校准品S0-S5 | 用于泌乳素项目测定的校准。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:-20℃或更低温度保存，有效期≥12个月。
24 | 总β亚单位人绒毛膜促性腺激素校准 | 校准品S0-S5 | 用于总β亚单位人绒毛膜促性腺激素测定时的校准。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:-20℃或更低温度保存，有效期≥12个月。
25 | 糖类抗原125校准品 | 校准品S0-S5 | 用于糖类抗原125测定时的校准。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:2～10℃竖直存放，有效期≥12个月。
26 | 糖类抗原15-3校准品 | 校准品S0-S5 | 用于糖类抗原15-3测定时的校准。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:2～10℃保存，有效期≥12个月。
27 | 糖类抗原19-9校准品 | 校准品S0-S5 | 用于糖类抗原19-9测定时的校准。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:
在-20℃或更低的温度下保存，有效期≥12个月。
28 | 铁蛋白测定试剂盒 | 2*50测试 | 用于体外定量检测人血清和血浆（肝素）中的铁蛋白水平。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:2～10℃储存，有效期≥12个月。
29 | 铁蛋白校准品 | 校准品S0-S5 | 用于铁蛋白项目测定时的校准。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:在2～10℃环境下冷藏保存且竖直存放，有效期≥24个月。
30 | 胰岛素校准品 | 校准品S0-S5 | 用于胰岛素项目测定时的校准 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:未开封在2～10℃的环境下按贮存条件可稳定保存≥12个月。
31 | 游离前列腺特异性抗原校准品 | 校准品S0-S5 | 用于游离前列腺特异性抗原测定时的校准。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:2～10℃保存，有效期≥12个月。
32 | 孕酮校准品 | 校准品S0-S5 | 用于孕酮项目测定时的校准 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:-20℃或更低温度保存，有效期≥12个月。
33 | 总前列腺特异性抗原校准品 | 校准品S0-S5 | 用于总前列腺特异性抗原测定时的校准。 | 盒 | 贝克曼DXI800
储存条件及有效期:2～10℃保存，有效期≥12个月。
34 | 25-羟基维生素D测定试剂盒 | 2*50测试 | 1、用于体外定量测定人血清样本中25-羟基维生素D（25-Hydroxy Vitamin D，25-OH VD）的浓度。 | 盒 | 贝克曼DXI800
2、产品储存条件及有效期：未开瓶试剂盒于2～8℃密闭避光保存有效期≥12个月。
35 | 700样品杯 | 1000只 | 塑料材质，Φ14mm×25 mm | 包 | 贝克曼DXI800
36 | 复合免疫分析非定值质控品PLUS 水平1 | 12*5ml | 1、用于临床实验室检测的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。 | 盒 | 贝克曼DXI800
2、分析物包括：甲胎蛋白、癌胚抗原、皮质醇、C肽、地高辛、雌二醇、铁蛋白、叶酸、促卵泡生成激素、人绒毛膜促性腺激素、人绒毛膜促性腺激素β-亚基、生长激素、胰岛素、黄体生成素、孕酮、泌乳素等。
罗氏
|  |  | 3、储存条件：在 2～8℃密封保存，保存有效期≥24个月。 |  | cobas e411
新产业MAGLUMI2000
37 | 复合免疫分析非定值质控品PLUS 水平3 | 12*5ml | 1、用于临床实验室检测的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。 | 盒 | 贝克曼DXI800
2、分析物包括：甲胎蛋白、癌胚抗原、皮质醇、C肽、地高辛、雌二醇、铁蛋白、叶酸、促卵泡生成激素、人绒毛膜促性腺激素、人绒毛膜促性腺激素β-亚基、生长激素、胰岛素、黄体生成素、孕酮、泌乳素等。
罗氏
|  |  | 3、储存条件：在 2～8℃密封保存，保存有效期≥24个月。 |  | cobas e411
新产业MAGLUMI2000
38 | 液体特殊肿瘤标志物非定值质控品 水平1 | 6*2ml | 1、用于临床实验室检测的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。 | 盒 | 贝克曼DXI800
2、分析物包括：糖类抗原125、糖类抗原15-3、糖类抗原19-9、糖类抗原72-4、糖类抗原50、糖类抗原242、总前列腺特异性抗原、游离前列腺特异性抗原等。
罗氏
|  |  | 3、储存条件：在-25～-15℃密封保存，保存有效期≥24个月。 |  | cobas e411
新产业MAGLUMI2000
39 | 液体特殊肿瘤标志物非定值质控品 水平3 | 6*2ml | 1、用于临床实验室检测的内部质量控制，观察和控制检测过程的精密度。 | 盒 | 贝克曼DXI800
2、分析物包括：糖类抗原125、糖类抗原15-3、糖类抗原19-9、糖类抗原72-4、糖类抗原50、糖类抗原242、总前列腺特异性抗原、游离前列腺特异性抗原等。
罗氏
|  |  | 3、储存条件：在-25～-15℃密封保存，可保存有效期≥24个月。 |  | cobas e411
新产业MAGLUMI2000
40 | 血清反三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒 | 100测试 | 本试剂盒利用化学发光免疫竞争法检测rT3浓度 | 盒 | 新产业MAGLUMI2000
化学发光法；100人份每盒；
空白限：≤0.05 ng/mL
批内精密度CV≤5%、批间精密度CV≤10%
样本类型：血清样本
试剂有效期≥12个月
41 | 抗胰岛素抗体测定试剂盒 | 100测试 | 本试剂盒利用化学发光免疫间接夹心法检测IAA浓度 | 盒 | 新产业MAGLUMI2000
化学发光法；100人份每盒；
空白限：≤2.0 IU/mL
批内精密度CV≤5%、批间精密度CV≤10%
样本类型：血清样本
试剂有效期≥12个月
42 | 抗胰岛细胞抗体检测试剂盒 | 100测试 | 化学发光免疫间接法测定抗胰岛细胞抗体 | 盒 | 新产业MAGLUMI2000
化学发光法；100人份每盒；
批内精密度CV≤8%、批间精密度CV≤15%
样本类型：血清样本
试剂有效期≥12个月
43 | 谷氨酸脱羧酶抗体测定试剂盒 | 100测试 | 采用免疫发光夹心法的原理检测谷氨酸脱羧酶抗体 | 盒 | 新产业MAGLUMI2000
化学发光法；100人份每盒；
空白限：≤2.0 IU/mL
批内精密度CV≤5%、批间精密度CV≤10%
样本类型：血清样本
试剂有效期不小于12个月
44 | 醛固酮测定试剂盒 | 100测试 | 本试剂盒利用化学发光免疫竞争法检测ALD浓度 | 盒 | 新产业MAGLUMI2000
化学发光法；100人份每盒；
空白限：≤5.0 pg/mL
批内精密度CV≤5%、批间精密度CV≤10%
样本类型：血清样本
试剂有效期不小于12个月
45 | β2微球蛋白测定试剂盒 | 100测试 | 本试剂盒利用化学发光免疫竞争法检测β2-MG浓度 | 盒 | 新产业MAGLUMI2000
化学发光法；100人份每盒；
空白限：≤0.03μg/mL
批内精密度CV≤5%、批间精密度CV≤10%
样本类型：血清样本
试剂有效期不小于12个月
46 | 微量白蛋白测定试剂盒 | 100测试 | 本试剂盒利用化学发光免疫竞争法检测H-ALB浓度 | 盒 | 新产业MAGLUMI2000
化学发光法；100人份每盒；
空白限：≤0.05 ug/mL
批内精密度CV≤5%、批间精密度CV≤10%
样本类型：尿液样本
试剂有效期≥12个月
47 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 底物液1，底物液2 | 底物1:每瓶不少于230mL*1，底物2:每瓶不少于230mL*1 | 瓶 | 新产业MAGLUMI2000
主要成分中应有氢氧化钠及过氧化氢
48 | 清洗液 | 1×714mL | 主要成分应有Tris-HcL缓冲液 | 瓶 | 新产业MAGLUMI2000
49 | 反应杯 | 6×64条/盒 | 主要成分应为聚丙烯材料 | 盒 | 新产业MAGLUMI2000
50 | 总I型胶原氨基端延长肽检测试剂盒 | 100测试 | 用于体外定量检测人体血清和血浆中的总I型胶原氨基端延长肽。 | 盒 | 罗氏cobase411
标本类型：血清、血浆
检测原理：夹心法
检测时间：总体检测时间≤20分钟
储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，保存有效期≥8周
试剂处理：即开即用
51 | 总I型胶原氨基端延长肽定标液 | 4x1mL | 用于定量检测总I型胶原氨基端延长肽项目的定标。 | 盒 | 罗氏cobase411
临床应用：含有2个浓度范围总I型胶原氨基端延长肽定值血清。该定标液适用于所有批号的试剂。 定标方法：2点定标
52 | 风疹病毒IgG抗体检测试剂盒 | 100测试 | 用于体外定量检测人体的风疹病毒IgG抗体浓度。 | 盒 | 罗氏cobase411
标本类型：血清、血浆
检测原理：双抗体夹心法
检测时间：总体检测时间≤20分钟
储存及稳定性：试剂开封后，存放于2-8℃，保存有效期≥11周
试剂处理：即开即用
53 | 弓形虫IgG抗体检测试剂盒 | 100测试 | 用于体外定量检测人体的弓形虫IgG抗体浓度。 | 盒 | 罗氏cobase411
标本类型：血清、血浆
检测原理：双抗体夹心法
检测时间：总体检测时间≤20分钟
储存及稳定性：试剂开封后，存放于2-8℃，保存有效期≥11周
试剂处理：即开即用
54 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒 | 100测试 | 用于体外定量检测人体的风疹病毒IgM抗体浓度。 | 盒 | 罗氏cobase411
标本类型：血清、血浆
检测原理：捕获法
检测时间：总体检测时间≤20分钟
储存及稳定性：试剂开封后，存放于2-8℃
试剂处理：即开即用
55 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒 | 100测试 | 用于体外定量检测人体的弓形虫IgM抗体。 | 盒 | 罗氏cobase411
标本类型：血清、血浆
检测原理：捕获法
检测时间：总体检测时间≤20分钟。
储存及稳定性：试剂开封后，存放于2-8℃，保存有效期≥11周。
试剂处理：即用型，无需处理。
56 | 巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒 | 100测试 | 用于体外定量检测人体的巨细胞病毒IgG抗体。 | 盒 | 罗氏cobase411
标本类型：血清、血浆
检测原理：双抗体夹心法
检测时间：总体检测时间≤20分钟
储存及稳定性：试剂开封后，存放于2-8℃，保存有效期≥11周
试剂处理：即开即用
57 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒 | 100测试 | 用于体外定量检测人体的巨细胞病毒IgM抗体。 | 盒 | 罗氏cobase411
标本类型：血清、血浆
检测原理：双抗体夹心法
检测时间：总体检测时间≤20分钟
储存及稳定性：试剂开封后，存放于2-8℃，保存有效期≥11周
试剂处理：即开即用
58 | 人生长激素检测试剂盒 | 100测试 | 用于体外定量检测人体的人生长激素浓度。 | 盒 | 罗氏cobase411
标本类型：血清、血浆
检测原理：双抗体夹心法
检测时间：总体检测时间≤20分钟
储存及稳定性：试剂开封后，存放于2-8℃，保存有效期≥11周
试剂处理：即开即用
59 | 人生长激素定标液 | 4x1.0mL | 适用免疫分析仪人生长激素定量检测项目的定标。 | 盒 | 罗氏cobase411
临床应用：含有2个浓度的添加人生长激素的血清。该定标液适用于所有批号的试剂。
定标方法：2点定标
60 | I型单纯疱疹病毒IgG检测试剂盒 | 100测试 | 用于体外定性测定人血清和血浆中的I型单纯疱疹病毒IgG抗体。 | 盒 | 罗氏cobase411
标本类型：血清、血浆
检测原理：夹心法
检测时间：总体检测时间≤20分钟
储存及稳定性：试剂开封后，存放于2-8℃，保存有效期≥8周
试剂处理：即开即用
61 | II型单纯疱疹病毒IgG检测试剂盒 | 100测试 | 用于体外定性测定人血清和血浆中的II型单纯疱疹病毒IgG抗体。 | 盒 | 罗氏cobase411
标本类型：血清、血浆
检测原理：夹心法
检测时间：总体检测时间≤20分钟
储存及稳定性：试剂开封后，存放于2-8℃，保存有效期≥8周
试剂处理：即开即用
62 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液 | 4x1.5mL | 用于免疫分析仪甲状腺过氧化物酶抗体检测项目的定标。 | 盒 | 罗氏cobase411
临床应用：含有2个浓度的定值血清。该定标液适用于所有批号的试剂。
定标方法：2点定标
63 | 游离甲状腺素定标液 | 4x1.0mL | 适用于免疫分析仪游离甲状腺素FT4检测项目的定标。 | 盒 | 罗氏cobase411
临床应用：包括两个浓度的添加左旋-甲状腺素的蛋白缓冲液基质。该定标液适用于所有批号的试剂。
定标方法：2点定标
64 | 促甲状腺素定标液 | 4x1.3mL | 适用于免疫分析仪促甲状腺素TSH检测项目的定标。 | 盒 | 罗氏cobase411
临床应用：包括两个浓度的马血清基质的Cal1和含人TSH的血清基质Cal2。该定标液适用于所有批号的试剂。
定标方法：2点定标。
65 | 促甲状腺素受体抗体定标液 | 4x2.0mL | 适用于免疫分析仪促甲状腺素受体抗体定量检测项目的定标。 | 盒 | 罗氏cobase411
临床应用：包括两个浓度促甲状腺素受体抗体的血清基质。该定标液适用于所有批号的试剂。
定标方法：2点定标。
66 | 甲状腺球蛋白定标液 | 4×1.0ml | 适用于免疫分析仪甲状腺球蛋白定量检测项目的定标。 | 盒 | 罗氏cobase411
临床应用：包括添加甲状腺球蛋白的两个浓度范围的血清基质。定标液可与所有试剂批次一起使用。
定标方法：2点定标。
67 | 甲状腺球蛋白抗体定标液 | 4x1.5mL | 适用免疫分析仪甲状腺球蛋白抗体定量检测项目的定标。 | 盒 | 罗氏cobase411
临床应用：含有2个浓度的添加人甲状腺球蛋白抗体的冻干人血清。
定标方法：2点定标。
68 | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液 | 4×1.0ml | 适用于免疫分析仪游离三碘甲状腺原氨酸FT3定量检测项目的定标。 | 盒 | 罗氏cobase411
临床应用：加入了T3的冻干人血清，包括2个浓度。该定标液适用于所有批号的试剂。
定标方法：2点定标。
69 | 清洗液 | 5x100mL | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 | 盒 | 罗氏cobase411
成份：氢氧化钠，次氯酸钠溶液，添加剂。
储存及稳定性：2～8℃保存，有效期≥15个月。
70 | 缓冲液 | 6x380mL | 仅用于提供/维持反应环境。用于为电极提供缓冲环境，在每次测定后清洗试管系统和检测元件。 | 盒 | 罗氏cobase411
成份：氢氧化钾；清洁剂。
储存及稳定性：15~25°C保存，有效期≥15个月。
71 | 三丙胺缓冲液 | 6x380mL | 用于在免疫分析仪系统中产生电化学信号。需要与检测试剂共同使用。适用于所有批号的试剂。 | 盒 | 罗氏cobase411
主要组成成份：磷酸盐缓冲液、三丙胺，去垢剂，防腐剂。
储存条件及有效期：15-25℃保存，有效期≥15个月。
72 | 分析吸头 | 30x120个 | 免疫测定分析仪上样本的吸取或试剂的吸取。 | 箱 | 罗氏cobase411
73 | 分析杯 | 60x60个 | 主要用途：免疫测定分析仪上样本孵育的场所。 | 箱 | 罗氏cobase411
74 | 三碘甲状腺原氨酸定标液 | 4x1.0mL | 用于三碘甲状腺原氨酸（T3）定量检测项目的定标。 定标方法：2点定标。 | 盒 | 罗氏cobase411
75 | 样本稀释液 | 2x16mL | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 盒 | 罗氏cobase411
成份：蛋白基质；防腐剂。
储存及稳定性：2~8°C保存，有效期≥15个月。
76 | 清洗液 | 500mL | 用于特定免疫分析仪上作为清洗液的添加剂使用。用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 | 盒 | 罗氏cobase411
主要成份：含有一种强效抗菌剂。
储存要求及稳定性：试剂开封后，存放于2-8℃，保存有效期≥12月。
77 | 骨钙素定标液 | 4x1.0mL | 本产品用于骨钙素定量检测项目的定标。 | 盒 | 罗氏cobase411
临床应用：定标液含有2个浓度骨钙素的血清。
定标方法：2点定标
78 | β-胶原特殊序列检测试剂盒 | 100测试 | 用于体外定量测定人血清和血浆中I型胶原的分解产物。 | 盒 | 罗氏cobase411
标本类型：血清、血浆
检测原理：夹心法
检测时间：总体检测时间≤20分钟
储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，保存有效期≥8周
试剂处理：即开即用
79 | β-胶原特殊序列定标液 | 4x1.0mL | 本产品适用于β-胶原特殊序列定量检测项目的定标。 | 盒 | 罗氏cobase411
临床应用：β-胶原特殊序列定标液由添加了2个浓度范围合成β-胶原特殊序列马血清基质制成。
定标方法：2点定标
80 | 甲状腺素定标液 | 4x1.0mL | 用于甲状腺素（T4）定量检测项目的定标。 | 盒 | 罗氏cobase411
临床应用：甲状腺素定标液由添加了两个浓度范围左旋-甲状腺素的缓冲液/蛋白基质制成。 定标方法：2点定标。
81 | 骨钙素检测试剂盒 | 100测试 | 用于体外定量测定人血清和血浆中骨钙素的含量。 | 盒 | 罗氏cobase411
标本类型：血清、血浆
检测原理：夹心法
检测时间：总体检测时间≤20分钟
储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，保存有效期≥8周
试剂处理：即开即用
82 | 生化样品杯 | 500支/袋 | 样本盛取，加样备用等。 | 袋 | 罗氏cobase411
83 | 丙型肝炎病毒核酸(HCV RNA)系列血清(液体)标准物质 | S4，0.5ml/支 | 浓度要求：4.40x10⁴IU/ml。 | 支 | 核酸提取仪 SMART32PLUS，
|  |  | 定值方法：量值可溯源至WHO标准物质或卫生部临检中心国家一级标准物质，具有良好的稳定性和均一性。 |  | 核酸扩增仪 宏石96S
84 | 乙型肝炎病毒核酸(HBV DNA)系列血清(液体)标准物质 | S5，0.5ml/支 | 浓度要求：1.41×10³ IU/ml。 | 支 | 核酸提取仪 SMART32PLUS，
|  |  | 定值方法：量值可溯源至WHO标准物质或卫生部临检中心国家一级标准物质。 |  | 核酸扩增仪 宏石96S
85 | 丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 1技术平台与适用仪器：ABI 7500等含FAM、VIC双荧光通道PCR仪使用。 | 盒 | 核酸提取仪 SMART32PLUS，核酸扩增仪 宏石96S
2.样本类型：血清或血浆。
3.核酸纯化方式：磁珠法自动化仪器提取。
4.最低检出限：≤ 50IU/mL 。
86 | 乙型肝炎病毒核酸测定试剂盒（PCR-荧光探针法） | 48人份/盒 | 1.技术平台与适用仪器：ABI 7500等含FAM、VIC双荧光通道PCR仪使用。 | 盒 | 核酸提取仪 SMART32PLUS，
|  |  | 2.样本类型：血清或血浆。 |  | 核酸扩增仪 宏石96S
3.核酸纯化方式：磁珠法自动化仪器提取。
4.最低检出限：≤20 IU/mL 。
87 | 降钙素原测定试剂盒（电化学发光法） | 100测试/盒 | 1.方法学：电化学发光法 | 盒 | 普门ECL8000
|  |  | 2.最小样本量：5ul |  | 全自动化学发光测定仪
3.检测试剂线性范围：降钙素原:0.1--100ng/ml
4.检测试剂批间差：变异系数CV≤10%
88 | 肌钙蛋白I（cTnI）测定试剂盒（化学发光法） | 100测试/盒 | 1.方法学：电化学发光法 | 盒 | 普门ECL8000
|  |  | 2.最小样本量：5ul |  | 全自动化学发光测定仪
3.检测试剂线性范围：肌钙蛋白I:0.006ng--100ng/ml
4.检测试剂批间差：变异系数CV≤10%5.自带校准品
89 | 肌红蛋白（MYO）测定试剂盒（电化学发光法） | 100测试/盒 | 1.方法学：电化学发光法 | 盒 | 普门ECL8000全自动化学发光测定仪
2.最小样本量：5ul
3.检测试剂线性范围：肌红蛋白:21--2800ng/ml
4.检测试剂批间差：变异系数CV≤10%
5.试剂采用RFID（射频识别技术）读取试剂信息，瞬间完成，自带校准品
90 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒（电化学发光法） | 100测试/盒 | 1.方法学：电化学发光法 | 盒 | 普门ECL8000全自动化学发光测定仪
2.最小样本量：5ul；
3.检测试剂线性范围：肌酸激酶同工酶:0.3--300ng/ml；
4.检测试剂批间差：变异系数CV≤10%
5.试剂采用RFID（射频识别技术）读取试剂信息，瞬间完成，自带校准品，仅需两点或三点校准。
91 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒（电化学发光法） | 100测试/盒 | 1.方法学：电化学发光法 | 盒 | 普门ECL8000全自动化学发光测定仪
2.最小样本量：5ul
3.检测试剂批间差：变异系数CV≤10%
92 | 缓冲液B | 6×480mL | 产品有效期：贮存于4~30℃,有效期≥24个月。稳定性：未开启4~30℃，保存至标注有效期。开关盖交替使用可保存4周。 | 盒 | 普门ECL8000全自动化学发光测定仪
预期用途：仅用于提供/维持反应环境。
93 | 清洗液A | 6×480mL | 预期用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 | 盒 | 普门ECL8000全自动化学发光测定仪
94 | 心肌标志物复合质控品 | 低值：3x2m1/高值：3x2m1 | 产品储存条件及有效期：2～8℃避光保存，有效期365天；质控品复溶后，在4℃的储存条件下有效期≥7天。 | 盒 | 普门ECL8000全自动化学发光测定仪
预期用途：适用于经普门配套校准品校准的电化学发光仪及配套试剂组成的普门电化学发光检测系统，对相应校准项目检测时的室内质量控制，心肌复合质控品适用检测项目包括肌钙蛋白(cTnI)、肌红蛋白(Myoglobin)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)、N末端脑利钠肽前体(NT-proBNP)。
95 | 反应杯 | 3000个/箱 | 预期用途： | 盒 | 普门ECL8000全自动化学发光测定仪
与普门全自动化学发光免疫测定仪配套使用，用于盛放和孵育反应液，完成免疫反应孵育过程。
储存条件：室温储存。材质：PP材料，单个反应杯容积：0.457ml,25个一组。
96 | 浓缩清洗液 | 6×1L/箱 | 预期用途：浓缩清洗液与普门全自动化学发光免疫测定仪配套使用。用于移液后清洗移液管路。 | 盒 | 普门ECL8000全自动化学发光测定仪
储存条件及有效日期：贮存于15~30℃,有效期≥12个月
稳定性：未开启4~30℃保存至标注有效期。开瓶稀释配制后可保存4周。主要成分：磷酸盐0.1mmol/L,NaCl1.5mmol/L，表面活性剂1.0%，防腐剂，PH7.4。
97 | 测量池保养液 | 200mL/瓶 | 预期用途：用于普门全自动化学发光测定仪测量池单元的保养。 | 盒 | 普门ECL8000全自动化学发光测定仪
储存条件及有效日期：2～8℃避光保存，有效期≥24个月。主要成分：氢氧化钠3mol/L，次氯酸钠（<2%活性氯），添加剂。
98 | 强化清洗液 | 50mL/瓶 | 预期用途：用于普门全自动化学发光测定仪吸样针的强化清洗。 | 瓶 | 普门ECL8000全自动化学发光测定仪
储存条件及有效日期：贮存于4~30℃,有效期≥24个月。
稳定性：未开启4～30℃保存至标注有效期，开关盖交替使用可保存4周。主要成分：KOH176mmol/L，表面活性剂≤1%，pH值13。
99 | 洗脱缓冲液80A | 600ml*4袋/盒 | 准确度：用糖化血红蛋白成分标准物质（低）、（高）作为样本进行检测，测定结果的相对偏差应在±8%以内。 | 盒 | 爱科来HA-8180
|  |  | 重复性：本品与糖化血红蛋白分析仪及其它试剂配套使用，检测样本浓度为4.0%～6.5%（20.2 mmol/mol～47.5 mmol/mol）的样本，分析仪重复测量结果变异系数CV不大于3.0%。 |  | 糖化血红蛋白分析仪
批间相对极差：不同批号的本溶液与糖化血红蛋白分析仪及其它试剂配套使用，检测样本浓度为4.0%～6.5%（20.2 mmol/mol～47.5 mmol/mol）的样本，分析仪测定结果满足：批间相对极差≤3%。
线性：本品与糖化血红蛋白分析仪及其它试剂配套使用，检测全血样本范围A1c：3～20%的样本，检测结果的线性相关系数 r 应不小于0.9900。
100 | 洗脱缓冲液80B | 600ml*2袋/盒 | 准确度：用糖化血红蛋白成分标准物质（低）、（高）作为样本进行检测，测定结果的相对偏差应在±8%以内。 | 盒 | 爱科来HA-8180糖化血红蛋白分析仪
重复性：本品与糖化血红蛋白分析仪及其它试剂配套使用，检测样本浓度为4.0%～6.5%（20.2 mmol/mol～47.5 mmol/mol）的样本，分析仪重复测量结果变异系数CV不大于3.0%。
批间相对极差：不同批号的本溶液与糖化血红蛋白分析仪及其它试剂配套使用，检测样本浓度为4.0%～6.5%（20.2 mmol/mol～47.5 mmol/mol）的样本，分析仪测定结果应满足：批间相对极差≤3%。
线性：本品与糖化血红蛋白分析仪及其它试剂配套使用，检测全血样本范围A1c：3～20%的样本，检测结果的线性相关系数 r 应不小于0.9900。
101 | 糖化血红蛋白溶血剂(溶血洗净液)80H | 2L*3瓶 | 准确度：用人血红蛋白溶液中糖化血红蛋白标准物质（GBW09181、GBW09183）作为样本进行检测，检测结果的平均值与标准物质标示值的相对偏差应在±15%以内。 | 瓶 | 爱科来HA-8180糖化血红蛋白分析仪
精密度：检测糖化血红蛋白质控品（低）、（高），检测结果 CV ≤5%。
批间相对极差：检测糖化血红蛋白质控品（低）、（高），检测结果批间相对极差≤5%。
线性：检测至少 5 个不同浓度样本时，相关系数 r≥0.975。
102 | 层析柱 |  | 每7000个测试赠送1个层析柱 | 个 | 爱科来HA-8180糖化血红蛋白分析仪
103 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 110ml*2套/盒 | 与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测。 | 盒 | 安图AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
标本类型：底物A液(含氧化剂)底物B液（含发光剂和增强剂)。
检测原理：鲁米诺或其衍生物、HRP等在碱性溶液中与氧化剂作用。
储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃。
104 | 清洗液 | 500ml*4瓶/盒 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 | 盒 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
检测原理：是含有表面活性剂的缓冲液。
储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，试剂开启使用后，常温载机保存可使用不少于30天。
试剂处理：需与免疫分析试剂盒配套使用。
105 | 系统清洗液 | 10ml*12瓶 | 用于临床检测过程中AutoLumo系列仪器样本针管路的清洗和保养。 | 箱 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
检测原理：在免疫检测操作过程中，可使吸附在样本针上的抗原、抗体等物质发生变性或被破坏，避免这些物质的残留对后续样本测定的影响。
储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，稀释后的系统清洗液，室温保存不得超过2周。
106 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品（低水平） | 20×1.0ml | 1.效期：质控品效期需满足≥24个月。 | 盒 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2.稳定性：需满足开瓶后在2-8℃保存至少14天。3.均一性：瓶内重复性CV不高于15.0%，瓶间重复性CV不高于10.0%。
107 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品（高水平） | 20×1.0ml | 1.效期：质控品效期需满足≥24个月 | 盒 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2.稳定性：需满足开瓶后在2-8℃保存至少14天
3.均一性：瓶内重复性CV不高于15.0%，瓶间重复性CV不高于10.0%。
108 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测用质控品（低水平） | 20×1.0ml | 1.效期：质控品效期需满足≥24个月 | 盒 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2.稳定性：需满足开瓶后在2-8℃保存至少14天
3.均一性：瓶内重复性CV不高于15.0%，瓶间重复性CV不高于10.0%。
109 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测用质控品（高水平） | 20×1.0ml | 1.效期：质控品效期需满足≥24个月 | 盒 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪化学发光分析仪
2.稳定性：需满足开瓶后在2-8℃保存至少14天
3.均一性：瓶内重复性CV不高于15.0%，瓶间重复性CV不高于10.0%。
110 | 乙型肝炎病毒e抗原检测用质控品（低水平） | 20×1.0ml | 1.效期：质控品效期需满足≥24个月 | 盒 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2.稳定性：需满足开瓶后在2-8℃保存至少14天
3.状态：液体
111 | 乙型肝炎病毒e抗原检测用质控品（高水平） | 20×1.0ml | 1.效期：质控品效期需满足≥24个月 | 盒 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2.稳定性：需满足开瓶后在2-8℃保存至少14天
3.均一性：瓶内重复性CV不高于15.0%，瓶间重复性CV不高于10.0%。
112 | 乙型肝炎病毒e抗体检测用质控品（低水平） | 20×1.0ml | 1.效期：质控品效期需满足≥24个月 | 盒 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2.稳定性：需满足开瓶后在2-8℃保存至少14天
3.均一性：瓶内重复性CV不高于15.0%，瓶间重复性CV不高于10.0%。
113 | 乙型肝炎病毒e抗体检测用质控品（高水平） | 20×1.0ml | 1.效期：质控品效期需满足≥24个月 | 盒 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2.稳定性：需满足开瓶后在2-8℃保存至少14天
3.均一性：瓶内重复性CV不高于15.0%，瓶间重复性CV不高于10.0%。
114 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测用质控品（低水平） | 20×1.0ml | 1.效期：质控品效期需满足≥24个月 | 盒 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2.稳定性：需满足开瓶后在2-8℃保存至少14天
3.均一性：瓶内重复性CV不高于15.0%，瓶间重复性CV不高于10.0%。
115 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测用质控品（高水平） | 20×1.0ml | 1.效期：质控品效期需满足≥24个月 | 盒 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2.稳定性：需满足开瓶后在2-8℃保存至少14天
3.均一性：瓶内重复性CV不高于15.0%，瓶间重复性CV不高于10.0%。
116 | 丙型肝炎病毒抗体检测用质控品（低水平） | 20×0.5ml | 1.效期：质控品效期需满足≥24个月 | 盒 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2.稳定性：需满足开瓶后在2-8℃保存至少14天
3.均一性：瓶内重复性CV不高于15.0%，瓶间重复性CV不高于10.0%。
117 | 丙型肝炎病毒抗体检测用质控品（高水平） | 20×0.5ml | 1.效期：质控品效期需满足≥24个月 | 盒 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2.稳定性：需满足开瓶后在2-8℃保存至少14天
3.均一性：瓶内重复性CV不高于15.0%，瓶间重复性CV不高于10.0%。
118 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测质控品（低水平） | 20×1.0ml | 1.效期：质控品效期需满足≥24个月 | 盒 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2.稳定性：需满足开瓶后在2-8℃保存至少14天
3.均一性：瓶内重复性CV不高于15.0%，瓶间重复性CV不高于10.0%。
119 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测质控品（高水平） | 20×1.0ml | 1.效期：质控品效期需满足≥24个月 | 盒 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2.稳定性：需满足开瓶后在2-8℃保存至少14天
3.均一性：瓶内重复性CV不高于15.0%，瓶间重复性CV不高于10.0%。
120 | 梅毒特异性抗体检测用质控品（低水平） | 20×1.0ml | 1.效期：质控品效期需满足≥24个月 | 盒 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2.稳定性：需满足开瓶后在2-8℃保存至少14天
3.均一性：瓶内重复性CV不高于15.0%，瓶间重复性CV不高于10.0%。
121 | 梅毒特异性抗体检测用质控品（高水平） | 20×1.0ml | 1.效期：质控品效期需满足≥24个月 | 盒 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2.稳定性：需满足开瓶后在2-8℃保存至少14天
3.均一性：瓶内重复性CV不高于15.0%，瓶间重复性CV不高于10.0%。
122 | 样本稀释液 | 250ml*4瓶 | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其身并不直接参与检测。储存条件与有效期：2°C~30°C储存，有效期≥24个月。 | 瓶 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
123 | 样本杯 | 500只/袋 | 用于安图全自动化学发光测定仪AutoLumoA2000 Plus | 袋 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
材质：塑料；高度：37.9-38.0mm,杯口外径：16.700-16.800mm
124 | 反应杯 | 1000支/包 | 用于安图全自动化学发光测定仪AutoLumoA2000 Plus | 包 | AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
材质：PP聚丙烯；容量：800ul，高度：29.35mm。
125 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒 | 100测试/盒 | 1、用于定性检测人血清或血浆中的呼吸道合胞病毒lgM抗体。 | 盒 | 安图AutoLumoA
|  |  | 2、标本类型：血清或血浆（EDTA、肝素、枸橼酸钠） |  | 2000PLUS化学发光分析仪
3、检测原理：本产品采用捕获法原理进行检测。
4、检测时间：检测时间不大于40分钟。
5、储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，稳定期≥28天。
6、试剂处理：即用型,无需处理，上机即用 。
7、重复性:变异系数不大于15.0%。
8、方法学：磁微粒化学发光法
126 | 腺病毒IgM抗体检测试剂盒 | 100测试/盒 | 1、用于定性检测人血清或血浆中的腺病毒IgM抗体。 | 盒 | 安图AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2、标本类型：血清或血浆（EDTA、肝素、枸橼酸钠）。
3、检测原理：本产品采用捕获法原理进行检测。
4、检测时间：检测时间不大于40分钟。
5、储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，稳定期≥28天。
6、试剂处理：即用型,无需处理，上机即可用。
7、重复性:变异系数不大于15.0%。
8、方法学：磁微粒化学发光法
127 | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒 | 100测试/盒 | 1、用于体外定性检测人血清或血浆中的肺炎支原体特异性IgG抗体(MP-IgM)。 | 盒 | 安图AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2、标本类型：血清或血浆（EDTA、肝素、枸橼酸钠）。
3、检测原理：本产品采用间接法原理进行检测。
4、检测时间：检测时间不大于40分钟。
5、储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，稳定期≥28天。
6、试剂处理：即用型,无需处理，上机即可用。
7、重复性:变异系数不大于15.0%。
8、方法学：磁微粒化学发光法
128 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒 | 100测试/盒 | 1、用于体外定性检测人血清或血浆中的肺炎支原体特异性IgM抗体(MP-IgM)。 | 盒 | 安图AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2、标本类型：血清或血浆（EDTA、肝素、枸橼酸钠）。
3、检测原理：本产品采用间接法原理进行检测。
4、检测时间：检测时间不大于40分钟。
5、储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，稳定期≥28天。
6、试剂处理：即用型,无需处理，上机即可用。
7、重复性:变异系数不大于15.0%。
8、方法学：磁微粒化学发光法
129 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒 | 100测试/盒 | 1、用于体外定性检测人血清或血浆中的肺炎衣原体特异性lgM抗体。 | 盒 | 安图AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2、标本类型：血清或血浆（EDTA、肝素、枸橼酸钠）。
3、检测原理：本产品采用间接法原理进行检测。
4、检测时间：检测时间不大于40分钟。
5、储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，稳定期≥28天。
6、试剂处理：即用型,无需处理，上机即可用。
7、重复性:变异系数不大于15.0%。
8、方法学：磁微粒化学发光法
130 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 100测试/盒 | 预期用途：本产品用于定性检测人血清或血浆中的甲型肝炎病毒的特异性lgM抗体。 | 盒 | 安图AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2、标本类型：血清、血浆。
3、检测原理：本产品采用捕获法原理进行检测。
4、检测时间：检测时间<40分钟。
5、储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，稳定期≥28天。
6、试剂处理：即用型,无需处理，上机即可用。
7、重复性:变异系数不大于15.0%。
8、方法学：磁微粒化学发光法
131 | 戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒 | 100测试/盒 | 1、预期用途：本产品用于定性检测人血清或血浆中的戊型肝炎病毒的特异性lgM抗体。 | 盒 | 安图AutoLumoA2000PLUS化学发光分析仪
2、标本类型：血清、血浆。
3、检测原理：本产品采用捕获法原理进行检测。
4、检测时间：检测时间<40分钟。
5、储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，稳定期≥28天。
6、试剂处理：即用型,无需处理，上机即可用。
7、重复性:变异系数不大于15.0%。
8、方法学：磁微粒化学发光法
132 | 醛固酮检测试剂盒 | 100测试/盒 | 用于定量检测人血清、血浆中醛固的含量。 | 盒 | 安图AutoLumoA2000化学发光分析仪
标本类型：血清、血浆。
检测原理：采用竞争法原理进行检测。
检测时间：检测时间≤40分钟。
储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，稳定期≥28天
方法学： 化学发光法
133 | 人皮质醇检测试剂盒 | 100测试/盒 | 用于定量检测人血清、血浆及尿液中皮质醇的含量。 | 盒 | 安图AutoLumoA2000化学发光分析仪
标本类型：血清、血浆。
检测原理：采用竞争法原理进行检测。
检测时间：检测时间≤40分钟。
储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，稳定期≥28天
方法学： 化学发光法
134 | 肾素检测试剂盒 | 100测试/盒 | 用于定量检测人血浆中肾素的含量。 | 盒 | 安图AutoLumoA2000化学发光分析仪
标本类型：血清、血浆。
检测原理：采用竞争法原理进行检测。
检测时间：检测时间≤40分钟。
储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，稳定期≥28天
方法学： 化学发光法
135 | 血管紧张素II检测试剂盒 | 100测试/盒 | 用于定量检测人血浆中血管紧张素II的含量。 | 盒 | 安图AutoLumoA2000化学发光分析仪
标本类型：血清、血浆。
检测原理：采用竞争法原理进行检测。
检测时间：检测时间≤40分钟。
储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，稳定期≥28天
方法学： 化学发光法
136 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒 | 100测试/盒 | 用于定量检测人血浆中促肾上腺皮质激素的含量。 | 盒 | 安图AutoLumoA2000化学发光分析仪
标本类型：血清、血浆。
检测原理：采用竞争法原理进行检测。
检测时间：检测时间≤40分钟。
储存及稳定性：开封试剂，存放于2-8℃，稳定期≥28天
方法学： 化学发光法
137 | 质谱样本预处理试剂 | 100测试/盒 | 用于对待测样本进行预处理，主要成分：裂解液1（含甲酸的溶液1.0ml)，裂解液2（含乙腈的溶液1.1ml)，缓冲液（含三氟乙酸的溶液0.3ml)。储存条件及效期：2-8℃，有效期12个月。 | 盒 | 安图质谱仪
AUTOF MS1000
138 | 乙肝病毒表面抗原检测试剂盒 | 100人份/盒 | 1、预期用途：用于体外定性检测人血清、血浆或全血样本中的乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg） | 盒 | 无
2、产品储存条件及有效期：4~30℃保存，有效期不少于18个月。
3、稳定性：试剂盒置37℃ 可稳定至少20天，阴性参考品符合率、阳性参考品符合率均应符合行业要求。
4、方法学：胶体金法
139 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1、预期用途：用于体外定性检测人血清、血浆样本中的梅毒螺旋体抗体。 | 盒 | 无
2、产品储存条件及有效期：2~30℃干燥保存，有效期不少于24个月。
3、剂型：条型。
4、性能指标：阳性参考品符合率，阴性参考品符合率、重复性均符合国家参考品要求。
5、方法学：胶体金法
140 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1、预期用途：用于体外定性检测人血清或血浆样本中的丙型肝炎病毒（HCV）抗体。 | 盒 | 无
2、产品储存条件及有效期：2~30℃密封干燥保存，有效期不少于24个月。
3、性能：
重复性：平行测定10次，结果均为阳性，且显色度均一。
稳定性：试剂盒置37℃ 可稳定至少20天，阴性参考品符合率、阳性参考品符合率均应符合行业要求。
4、方法学：胶体金法
141 | 吗啡、甲基安非他明、氯胺酮联合检测试剂 | 25人份/盒 | 1、预期用途：用于定性检测人体尿液中最低检出量为300ng/mL的吗啡、最低检出量为1000ng/mL的甲基安非他明和最低检出量为1000ng/mL的氯胺酮。 | 盒 | 无
2、产品储存条件及有效期：储存于4~30°C，阴凉避光干燥处，有效期不少于24个月。
3、产品性能指标：
精密度：以浓度分别为300 ng/mL吗啡、1000ng/mL甲基安非他明、1000ng/mL。叙胺酮经国家标准品测定(n=10)。
4、方法学：胶体金法
142 | EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒 | 20人份/盒 | 1、预期用途：本试剂盒用于体外定性检测血清、血浆或全血样本中的EB病毒衣壳抗原IgM抗体。 | 盒 | 无
2、储存条件及有效期：4~30℃干燥避光保存，有效期不低于12个月。
3、精密度：变异系数不大于15.0%
4、方法学：胶体金法
143 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（凝集法） | 100人份/盒 | 1、用途：用于体外定性检测人血清和血浆中的梅毒螺旋体抗体及测定其抗体效价。 | 盒 | 无
2、产品储存条件及有效期：2~10℃保存，有效期≥12个月。
3、主要组成成分:溶解液、血清稀释液、致敏粒子。未致敏粒子、阳性对照血清、25μL胶头滴管。
144 | 解脲脲原体和人型支原体培养鉴定药敏试剂盒 | 20人份/盒 | 1、用途：适用于临床解脲脲原体和人型支原体的培养鉴定、半定量计数和药物敏感性试验。 | 盒 | 无
2、储存与有效期：2-8℃储存，有效期≥18个月。
3、性能指标：
批内不精密度：同一批号的本产品对Uu、Mh临床阳性分离株检测的重复性不低于90%。
批间精密度：不同批号的本产品对Uu、Mh临床阳性分离株同一稀释度的菌液检测结果的重复性不低于90%。
145 | 甲型肝炎病毒IGM检测试剂盒 | 48T | 1、检测方法学：酶联免疫法 | 盒 | 安图PHM酶标仪
2、用途：用于检测人血清或血浆样本中的甲型肝炎病毒IgM抗体(抗-HAV-IgM)。用于临床甲型肝炎病毒感染的辅助诊断。
3、储存条件及有效期;2℃-8℃避光保存，有效期至少12个月。
4、精密度：变异系数不大于15.0%；钩状效应：采用高滴度的HAV-IgM的血清进行梯度稀释试验，未发生钩状效应。
146 | 超敏C-反应蛋白（HS-CRP）测定试剂盒（含校准品） | R1：2*40ml | 1、免疫透射比浊法； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
|  | R2:2*40ml；S:5*1.0ml | 2、试剂空白吸光度<0.3A；
3、浓度为40mgL，吸光度变化在(0.05~0.50)A范围内；
4、变异系数≤6.0%；批间差相对偏差≤8.0%；
5、线性范围2～250mg/L；
6、支持试剂盘任意位置放置试剂,通过试剂条码扫描实现参数自动识别功能，试剂参数无需手动输入和外置设备输入。
147 | 脂蛋白（a）[Lp(a)]校准品 | 5*1ml | 1、为人血清基质的冻干粉，含有一定浓度的脂蛋白(a)； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、校准品溯源至 IFCC 参考物质 SRM2B 1 （HBsAg、HIV 抗体、HCV 抗体、梅毒抗体检测均为阴性）。
3、由 a、b、c、d、e 五支组成，具体浓度见标识；
4、与生化试剂配套使用；对人样本中脂蛋白（a）进行浓度测定时的校准，以保证测定结果的准确性。
148 | 常规生化复合校准品 | 1*3ml | 1、为人血清基质的冻干粉，少量牛血清白蛋白添加物； | 支 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、用于白蛋白（ALB），碱性磷酸酶（ALP），丙氨酸氨基转移酶（ALT），α-淀粉酶（α-AMY），天门冬氨酸氨基转移酶（AST） ，直接胆红素（D-Bil），总胆红素（T-Bil），钙（Ca），总胆固醇（TC），肌酸激酶（CK），肌酐（CREA）， 葡萄糖（Glu），γ-谷氨酰转移酶（γ-GT），α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH），乳酸脱氢酶（LDH， 镁（Mg），磷（P），总蛋白（TP），甘油三酯（TG），尿素（UREA），尿酸（UA），胆碱酯酶（CHE）脂肪酶（LIP）常规生化项目的校准。
149 | 脂类校准品 | 5*1ml | 1、为人血清基质的冻干粉，少量牛血清白蛋白添加物，与生化试剂配套使用； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、对载脂蛋白 A1（ApoA1），载脂蛋白 B（ApoB），高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C），低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）项目的校准。
150 | 特种蛋白校准品 | 5*1ml | 1、为人血清基质的液态校准品，少量牛血清白蛋白添加物，与生化试剂配套使用； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、对补体因子 C3（C3），补体因子 C4（C4），C 反应蛋（CRP），免疫球蛋白 A（IgA），免疫球蛋白 G（IgG） 免疫球蛋白 M（IgM）项目的校准。
151 | 肌酸激酶同工酶校准品 | 3x1mL | 1、为人血清基质的冻干粉，少量牛血清白蛋白添加物，与生化试剂配套使用； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、对肌酸激酶同工酶（CK-MB）活性测定时的校准。
152 | β2-微球蛋白（B2-MG）校准品 | 5x0.5mL | 1、为β2-微球蛋白溶液； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、对β2-微球蛋白进行浓度测定时的校准。
153 | 风湿三项(ASO/CRP/RF)复合质控品 | 低值：3*1ml 高值3*1ml | 1、抗链球菌溶血素 “O” /C-反应蛋白/类风湿因子溶液； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、为复合质控品，成分和检测样本相似，以样本测试程测定质控品，将测定结果进行统计分析或与参考值（参考范围）比较，判断是否满足要求。
154 | 生化复合定值质控品 水平1 | 1×5ml/瓶 | 1、为人血清基质的冻干粉。 | 瓶 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、为复合质控品，成分和检测样本相似，以样本测试程序测定质控品，将测定结果进行统计分析或与参考值（参考范围）比较，判断是否满足要求。包括项目为白蛋白（ALB）,碱性磷酸酶（ALP）,丙氨酸氨基转移酶（ALT）,α-淀粉酶（α-AMY）,天门冬氨酸氨基转移酶（AST）,直接胆红素（D-Bil）,总胆红素（T-Bil）,钙（Ca）,总胆固醇（TC）,肌酸激酶（CK）,肌酐（CREA）,葡萄糖（Glu）,γ-谷氨酰转移酶（γ-GT）,α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）,乳酸脱氢酶（LDH）,镁（Mg）,无机磷（P）,总蛋白（TP）,甘油三酯（TG）,尿素UREA）,尿酸（UA）,免疫球蛋白 G（IgG）,免疫球蛋白 A（IgA）,免疫球蛋白 M（IgM）,胆碱酯酶（CHE）,脂肪酶（LIP）,铁（Fe）,钠离子（Na + ）,钾离子（K + ）,氯离子（Cl - ）,高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）,低 密 度 脂 蛋 白 胆 固 醇（LDL-C）,肌酸激酶同工酶（CK-MB）,载脂蛋白 A1（ApoA1）,载脂蛋白 B（ApoB）,补体因子 C3（C3）,补体因子 C4（C4）, C-反应蛋白（CRP）,抗链球菌溶血素“O”（ASO）,转铁蛋白（TRF）,不饱和铁结合力（UIBC）,前白蛋白（PA）,铁蛋白（FER）。
155 | 尿/脑脊液总蛋白（TPUC）质控品 | 1*1ml；1*1ml | 1、为总蛋白溶液； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、本品成分和检测样本相似，以样本测试程序测定质控品，将测定结果进行统计分析或与参考值（参考范围）比较，判断是否满足要求，保证测定结果的准确性
3、与生化分析仪和试剂及校准品配套使用，用于配套试剂校准检测系统，供对人体样本中尿/脑脊液总蛋白（TPUC）项目检测时，室内质量控制。
156 | 生化复合定值质控品水平2 | 1x5mL/瓶 | 1、为人血清基质的冻干粉。 | 瓶 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、为复合质控品，成分和检测样本相似，以样本测试程序测定质控品，将测定结果进行统计分析或与参考值（参考范围）比较，判断是否满足要求。包括项目为白蛋白（ALB）,碱性磷酸酶（ALP）,丙氨酸氨基转移酶（ALT）,α-淀粉酶（α-AMY）,天门冬氨酸氨基转移酶（AST）,直接胆红素（D-Bil）,总胆红素（T-Bil）,钙（Ca）,总胆固醇（TC）,肌酸激酶（CK）,肌酐（CREA）,葡萄糖（Glu）,γ-谷氨酰转移酶（γ-GT）,α-羟丁酸脱氢酶（α-HBDH）,乳酸脱氢酶（LDH）,镁（Mg）,无机磷（P）,总蛋白（TP）,甘油三酯（TG）,尿素UREA）,尿酸（UA）,免疫球蛋白 G（IgG）,免疫球蛋白 A（IgA）,免疫球蛋白 M（IgM）,胆碱酯酶（CHE）,脂肪酶（LIP）,铁（Fe）,钠离子（Na + ）,钾离子（K + ）,氯离子（Cl - ）,高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）,低 密 度 脂 蛋 白 胆 固 醇（LDL-C）,肌酸激酶同工酶（CK-MB）,载脂蛋白 A1（ApoA1）,载脂蛋白 B（ApoB）,补体因子 C3（C3）,补体因子 C4（C4）, C-反应蛋白（CRP）,抗链球菌溶血素“O”（ASO）,转铁蛋白（TRF）,不饱和铁结合力（UIBC）,前白蛋白（PA）,铁蛋白（FER）。
157 | 脂蛋白(a)脂蛋白（a）[Lp（a）] 质控品 | L:2x1mL | 1、为人血清基质的冻干粉，含有一定浓度的脂蛋白(a)； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
|  | H:2x1mL | 2、该质控品与生化分析仪和试剂以及校准品配套使用，用于对样本中脂蛋白（a）项目检测的质量控制。
158 | 尿微量白蛋白质控品 | 1*1ml | 1、为液态质控品，由Tris缓冲液和适量的人白蛋白组成； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、该质控品与生化分析仪和试剂及校准品配套使用，用于对人样本中尿微量白蛋白（MALB）项目检测时，进行室内质量控制。
159 | 视黄（醇）结合蛋白质控品 | 1*1ml | 1、为人血清基质的冻干粉； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、该质控品与生化分析仪和试剂及校准品配套使用，用于对人样本中视黄醇结合蛋白（RBP）项目检测时，进行室内质量控制。
160 | 同型半胱氨酸(HCY)质控品 | 1*1ml+1*1ml | 1、为人血清基质的液态质控品； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、该质控品与生化分析仪和试剂以及校准品配套使用，用于对人样本中同型半胱氨酸（HCY）项目检测时，进行室内质量控制。
161 | 胱抑素C（CysC）质控品 | 3*1ml+3*1ml | 1、为胱抑素 C 溶液； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、与生化分析仪和试剂及校准品配套使用，用于对人血清或血浆样本中相应项目检测时，进行室内质量控制。
162 | β2-微球蛋白(B2-MG)质控品 | 3*1ml+3*1ml | 1、为β2-微球蛋白溶液； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、与生化分析仪和试剂及校准品配套使用，用于对人血清或尿液样本中相应项目检测时，进行室内质量控制。
163 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇(sdLDL-C)质控品 | 2*1ml+2*1ml | 1、为人血清基质的冻干粉； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、该质控品与生化分析仪和试剂以及校准品配套使用，
用于对人样本中小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd LDL-C)项目检测的质量控制。
164 | 二氧化碳(CO2)、总胆汁酸(TBA)复合质控品 | L:3x5mL+H:3x5ml | 1、为人血清基质的冻干粉或溶液； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、该质控品与生化分析仪和试剂以及校准品配套使用，用于对人样本中 CO2、TBA 项目检测的质量控制。
165 | 样本稀释液 | 2L | 1、主要由甲醛（<1.0w/v%）和磷酸（<1.0w/v%）组成； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、25℃±1℃的条件下，本产品 pH 值应在 7.5~8.1 之间；
在测试前对电解质检测项目的样本进行稀释。
166 | 针清洁液 | 20mL*6 | 1、是一种含有次氯酸钠的清洁溶液； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、用于检验仪器的工作组件的清洗。
167 | 生化分析仪用清洗液CD80 | 2L*6 | 1、用途：用于迈瑞生化分析仪样本针、试剂针、搅拌棒和反应杯的清洗。 | 箱 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、主要成分：碱性溶液、非离子表面活性剂、缓冲液、稳定剂等。
3、储存条件及有效期：2°C--35°C、相对湿度不超过90%。密封储存有效期≥18个月；室温使用时，开瓶后有效期≥3个月。
168 | 生化免疫分析仪用清洗液A 酸性 | 55ml*6 | 1、由表面活性剂和其他成分复配而成的酸性清洗液； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、具有去除蛋白、脂类、有机及无机离子等特性；
3、用于进行生化项目检测后的清洗，避免交叉污染。
169 | 生化免疫分析仪用清洗液B 碱性 | 55ml*6 | 1、用于进行生化项目检测后的清洗； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、由多种表面活性剂复配而成的强碱性浓缩清洗液；
3、具有去除蛋白、脂类、有机及无机离子等特性避免交叉污染。
170 | 生化分析仪电解质模块血清测试用定标液 | 高水平1*100ml，低水平1*100ml； | 1、离子选择电极法； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、主要由甲醛（<0.5w/v%）、去离子水、氯化钾、氯化钠、防腐剂、表面活性剂组成。
3、使用本产品对生化分析仪上的电解质模块定标后，样本精密度测试结果满足如下指标；项目K；批内精密度，CV≤1.5%；批间精密度，CV≤3.0%；项目Na；批内精密度，CV≤1.0%；批间精密度，CV≤3.0%；项目CI；批内精密度，CV≤1.5%；批间精密度，CV≤3.0%
171 | 生化分析仪电解质模块用清洗液 | 2*100ml/盒 | 1、主要由次氯酸钠（3～5w/w%）组成； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、用于全自动生化分析仪电解质模块尿液样本K、Na、Cl的清洗；
3、25℃±1℃的条件下， pH 值应在 8～13 之间。
172 | ISE Na/K检验溶液 | 2*50ml（Na/K检测溶液各1瓶） | 1、主要由氯化钠、 氯化钾、甲醛等组成； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、对生化分析仪电解质模块上的 Na、K两个离子电极的选择性进行检验，以判断电极是否处于正常工作状态中。
173 | C-反应蛋白 | R1：2*35ml R2:2*10ml；S:5*1.0ml | 1、免疫透射比浊法； | 盒 | 迈瑞BS-2800M全自动生化分析仪
2、试剂空白吸光度<0.3A；
3、2~8°C保存，有效期≥18个月;
4、变异系数≤6.0%；批间差相对偏差≤8.0%；
5、线性范围2～250mg/L；
6、支持试剂盘任意位置放置试剂,通过试剂条码扫描实现参数自动识别功能，试剂参数无需手动输入和外置设备输入。
174 | 血细胞分析用稀释液 | M-68DR（1L*1） | 主要成分：三羟甲基氨基甲烷缓冲液。存储温度2-30℃。使用温度15-32℃。开瓶后效期不低于60天。预期用途：用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液。 | 盒 | BC-6800/6900
迈瑞 全自动血液
细胞分析仪
175 | 血细胞分析用染色液 | M-68FR（12ml*1） | 主要成分：花菁染料；甘醇。存储温度2-30℃。使用温度15-32℃。开瓶后效期不低于60天。预期用途：用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构。 | 盒 | BC-6800/6900
迈瑞 全自动血液
细胞分析仪
176 | 血细胞分析用溶血剂 | M-68LH（1L*4） | 主要成分：主要组成成分为表面活性剂、三羟甲基氨基甲烷缓冲液。存储温度2-30℃。使用温度15-32℃。开瓶后效期不低于60天。预期用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、与血红蛋自生成复合物。 | 箱 | BC-6800/6900
迈瑞 全自动血液
细胞分析仪
177 | 血细胞分析用溶血剂 | M-68LD（4L*1） | 主要成分：聚氧乙烯醚；羟乙基哌嗪乙磺酸缓冲液。存储温度2-30℃。使用温度15-32℃。开瓶后效期不低于60天。预期用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态。 | 箱 | BC-6800/6900
迈瑞 全自动血液
细胞分析仪
178 | 血细胞分析用溶血剂 | M-68LB（4L*1） | 主要成分：聚氧乙烯醚；甘氨酸缓冲液。存储温度2-30℃。使用温度15-32℃。开瓶后效期不低于60天。预期用途：用于血细胞分析前破坏红细胞、维持所需分析细胞的形态。 | 箱 | BC-6800/6900
迈瑞 全自动血液
细胞分析仪
179 | 血细胞分析用染色液 | M-68FD（48ml*1） | 主要成分：花菁染料；甘醇。存储温度2-30℃。使用温度15-32℃。开瓶后效期不低于60天、预期用途：用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构。 | 盒 | BC-6800/6900
迈瑞 全自动血液
细胞分析仪
180 | 探头清洗液 | 50ml | 主要成分：表面活性剂；NaClO；NaOH。存储温度2-30℃。使用温度：室温。开瓶后效期≥60天 | 盒 | BC-7500/6000
迈瑞 全自动血液细胞分析仪
181 | 血细胞分析用稀释液 | DS/(20L×1) | 主要成分：氯化钠；硼酸缓冲液。 | 箱 | BC-7500/6000
|  |  | 用于血细胞分析前，样本的稀释，制备细胞悬液 |  | 迈瑞 全自动血液细胞分析仪
本品在10℃-32℃温度条件下使用，开瓶后使用有效期≥60天
182 | 血细胞分析用染色液 | M-60FN | 主要成分：花菁染料、甘醇。 | 盒 | BC-7500/6000
|  | （48mL×1） | 存储温度2-30℃。使用温度15-32℃。开瓶后效期≥60天。 |  | 迈瑞 全自动血液细胞分析仪
用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。
183 | 血细胞分析用染色液 | M-60FD(48mL×1) | 主要成分：花菁染料、甘醇 | 盒 | BC-7500/6000
|  |  | 存储温度2-30℃。使用温度15-32℃。开瓶后效期≥60天。 |  | 迈瑞 全自动血液细胞分析仪
用于对血细胞进行染色，从而观察其形态与结构，以便于血液分析仪器进行血细胞分类计数。
184 | 血细胞分析用溶血剂 | M-60LH(1L×4） | 主要成分：曲拉通X-100,硼酸缓冲溶液 | 箱 | BC-7500/6000
|  |  | 存储温度2-30℃。开瓶后效期≥60天。 |  | 迈瑞 全自动血液细胞分析仪
用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白，从而便于血红蛋白定量测定。
185 | 血细胞分析用溶血剂 | M-60LN(4L×1) | 主要成分：柠檬酸缓冲液0.50% | 箱 | BC-7500/6000
|  |  | 存储温度2-30℃。开瓶后使用有效期≥60天。 |  | 迈瑞 全自动血液细胞分析仪
用于血细胞分析前破坏红细胞，维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。
186 | 血细胞分析用溶血剂 | M-60LD(4L×1） | 主要成分：聚氧乙烯醚0.50%，羟乙基哌嗪乙磺酸缓冲液0.50% | 箱 | BC-7500/6000
|  |  | 存储温度2-30℃。开瓶后效期≥60天。 |  | 迈瑞 全自动血液细胞分析仪
用于血细胞分析前泼花红细胞，维持所需分析细胞的形态，从而便于细胞分类计数。
187 | 血细胞分析仪用质控物(光学法) | BC-6D | BC-6D质控物主要组成成分：类白细胞、类血小板、红细胞、保存试剂和防腐试剂。以监控和评价血液细胞分析仪检测结果的精密度。未开瓶质控物有效期≥90天。 | 支 | BC-7500/6000
|  | 高值；中值；低值4.5mL×1 |  |  | 迈瑞 全自动血液细胞分析仪
188 | 降钙素原测定试剂盒 | 2×100人份 | 方法学：采用夹心化学发光免疫分析法；参考范围：≤0.05 ng/ml；重复性：变异系数 CV≤5%；批间差：变异系数 CV≤10%；检测范围：0.02 ng/mL-100 ng/mL。 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
189 | 胃蛋白酶原 I 测定试剂盒 | 2×100人份 | 方法学：采用双位点夹心化学发光免疫分析法；参考范围：同时提供PGI和PGI/II参考范围；准确度：对具有溯源性的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内；批间差：变异系数 CV≤10%；重复性：变异系数 CV≤5%。 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
190 | 胃蛋白酶原 II 测定试剂盒 | 2×100人份 | 方法学：采用双位点夹心化学发光免疫分析法；参考范围：同时提供PGI/II参考范围；准确度：对具有溯源性的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内；批间差：变异系数 CV≤10%；重复性：变异系数 CV≤5%。 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
191 | B 型脑钠肽（BNP）测定试剂盒 | 2×100人份 | 方法学：采用双位点夹心化学发光免疫分析法；参考范围：同时提供男性/女性参考范围；准确度：对具有溯源性的两个浓度水平的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内；批间差：变异系数 CV≤10%；重复性：变异系数 CV≤6%。 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
192 | 肌钙蛋白 I（TnI）测定试剂盒 | 2×100人份 | 方法学：采用双位点夹心化学发光免疫分析法；准确度：对具有溯源性的两个浓度水平的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内；批间差：变异系数 CV≤10%；重复性：变异系数 CV≤6%。 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
193 | 胃蛋白酶原Ⅰ校准品 | C0:4×0.22 mL,C1:4×0.22mL,C2:4×0.22 mL | 用途：用于对胃蛋白酶原Ⅰ检测项目进行校准，≤3点校准 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
194 | 胃蛋白酶原Ⅱ校准品 | C0:4×0.25 mL,C1:4×0.25 mL,C2:4×0.25 mL | 用途：用于对胃蛋白酶原Ⅱ检测项目进行校准，≤3点校准 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
195 | 降钙素原校准品 | C0：1×1.2 mL，C1：1×1.0 mL，C2：1×1.0 mL | 用途：用于对降钙素原（PCT）检测项目进行校准，≤3点校准 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
196 | B 型脑钠肽校准品 | C0：1×2.0 mL，C1：1×2.0 mL，C2：1×2.0 mL | 用途：用于对B型脑钠肽（BNP）检测项目进行校准，≤3点校准 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
197 | 肌钙蛋白Ⅰ校准品 | C0：1×2.0 mL，C1：1×2.0 mL，C2：1×2.0 mL | 用途：用于对肌钙蛋白Ⅰ（Troponin I）检测项目进行校准，≤3点校准 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
198 | 心肌标志物复合定值质控品 | 高值3*2ml或低值3*2ml | 用途：适用于对相应项目检测时的室内质量控制。心肌标志物复合定值质控品适用检测项目包括肌钙蛋白Ⅰ（Troponin I）、B 型脑钠肽（BNP）、肌红蛋白（Myoglobin）、肌酸激酶同工酶 MB（CK-MB）。可提供≥2个水平 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
199 | 降钙素原质控品 | 高值3*2ml或低值3*2ml | 用途：适用于对降钙素原项目检测时的室内质量控制，可提供≥2个水平 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
200 | NT-proBNP氨基末端脑利钠肽前体质控品 | 高值3*0.5ml或低值3*0.5ml | 用途：用于对检测项目氨基末端脑利钠肽前体进行质量控制，可提供≥2个水平 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
201 | 胃炎相关质控品 | 高值3*2ml或低值3*2ml | 用途：用于对相应项目检测时的室内质量控制，适用检测项目包括胃蛋白酶原和胃蛋白酶原Ⅱ，可提供≥2个水平 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
202 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 4*115ml | 成分：由 3-(2-螺旋金刚烷)-4-甲氧基-4-(3-磷氧酰)-苯基-1,2-二氧环乙烷（AMPPD）、荧光剂和含表面活性剂的缓冲溶液组成用途：与其他多种试剂配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测。 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
203 | 样本稀释液 | 2*30ml | 存储效期：常温不少于 12个月；用途：用于对待测样本进行稀释，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测，其本身并不直接参与检测。主要成分：甲醛,（<1.0w/v%）、磷酸（<1.0w/v%）。 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
204 | 清洗液 | 1*10L | 存储效期：常温不少于 12个月；用于：用于检查过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测。主要成分：Tris，ProClin300,吐温20。 | 箱 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
205 | 全自动化学发光免疫分析仪反应杯及废料箱 | 5000个+9个废料箱 | 用途：与设备配合使用，完成基于免疫原理的体外诊断检测；材质PP，聚丙烯；容积800ul。 | 箱 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
206 | 针清洗液 | 12瓶/盒 | 用途：针清洁液用于检验仪器的工作组件的清洗。常温储存不少于12个月，主要成分：表面活性剂、NaClo、NaOH. | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
207 | III型前胶原氨基端肽测定试剂盒（含校准品） | 2×100人份 | 方法学：采用双位点夹心化学发光免疫分析法； | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
参考范围：按性别提供相应的参考范围；
准确度：对具有溯源性的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内；
批间差：变异系数 CV≤10%；
208 | 层黏连蛋白测定试剂盒（含校准品） | 2×100人份 | 方法学：双位点夹心化学发光免疫分析法； | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
参考范围：按性别提供相应的参考范围；
准确度：对具有溯源性的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内；
重复性：变异系数 CV≤10%；
209 | 透明质酸测定试剂盒（含校准品） | 2×100人份 | 方法学：采用双位点夹心化学发光免疫分析法； | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
参考范围：按性别提供相应的参考范围；
准确度：对具有溯源性的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内；
批间差：变异系数 CV≤10%；
210 | IV型胶原测定试剂盒（含校准品） | 2×100人份 | 方法学：采用双位点夹心化学发光免疫分析法； | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
参考范围：按性别提供相应的参考范围；
准确度：对具有溯源性的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内；
批间差：变异系数 CV≤10%；
211 | 胃泌素17（G-17）测定试剂盒（化学发光免疫分析法） | 2×100人份 | 方法学：采用加薪化学发光免疫分析法； | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
参考范围：按性别提供相应的参考范围；
准确度：准确度：对具有溯源性的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内；批间差：变异系数 CV≤10%。
212 | 胃泌素17校准品 | C0:4*0.3ml | 规格：≤3点校准； | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
|  | C1:4*0.3mlC2:4*0.3ml | 用途：用于对胃泌素17（G-17）检测项目进行校准
213 | 肝纤维化质控品（低值） | 3*2.0ml | 用途：适用于对相应项目检测时的室内质量控制。肝纤维化质控品适用检测项目包括黏连层蛋白（LN）、III型前胶原氨基端肽（PIIIPN）、透明质酸（HA）、IV型胶原（C IV）。 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
214 | 肝纤维化质控品（高值） | 3*2.0ml | 用途：适用于对相应项目检测时的室内质量控制。肝纤维化质控品适用检测项目包括黏连层蛋白（LN）、III型前胶原氨基端肽（PIIIPN）、透明质酸（HA）、IV型胶原（C IV）。 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
215 | NT-proBNP氨基末端脑利钠肽前体 | 2×100人份 | 方法学：采用双位点夹心化学发光免疫分析法；参考范围：同时提供男性/女性参考范围；准确度：对具有溯源性的两个浓度水平的正确度控制品进行检测，检测结果与标定浓度的相对偏差在±10%范围内；批间差：变异系数 CV≤10%；重复性：变异系数 CV≤6% | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
216 | NT-proBNP氨基末端脑利钠肽前体校准品 | C0：4×0.35 mL，C1：4×0.30mL，C2：1×0.3mL | 用途：用于对脑钠肽前体（NT-proBNP）检测项目进行校准，≤3点校准 | 盒 | 迈瑞CL8000i全自动化学发光分析仪
217 | 临床化学 | 1×5ml/盒 | 因科室集采试剂为北京九强试剂，需要与之配套使用，以保证检验结果准确。 | 盒 | 贝克曼AU5821生化分析仪
| 校准血清 |  | 含水量：冻干物水分含盘<5%
准确度：
采用上一级校准品校准适配的全自动生化分析仪，测试待检的校准品各个项目，测试结果与标示值的相对偏差不大于5%(其中碱性磷酸酶和二氧化碳不大于8%)。
瓶间精密度：
各项目的瓶间精密度不大于3%(其中天冬门氨酸氨基转移酶不大于10%，二氧化碳不大于5%，锌不大于6%)。
溯源性：
校准品各项目的赋值源至参考物质或参考测量程序，以保证检验质量。
218 | 非定值多项质控血清 | 6×5ml/盒 | 预期用途：与试剂盒配套使用，用于临床实验室内部的质量控制。 | 盒 | 贝克曼AU5821生化分析仪
2、产品储存条件及有效期：2C~8C密封避光保存，有效期不低于36个月。
3、产品性能：
瓶间精密度：各项目的瓶间精密度不大于3%(其中天门冬氨酸氨基转移酶不大于5%;二氧化碳不大于5%;无机磷不大于8%)。
所监测的项目至少包含：丙氨酸转氨酶(ALT/SGPT)，碱性磷酸酶(ALP)，淀粉酶(Amylase)，谷草转氨酶(AST/SGOT)，直接胆红素(Direct Bilirubin)，总胆红素(Total Bilirubin)，钙(TotalCalcium)，二氧化碳(CO2)，氯(CL)，高密度脂蛋白(HDL)，低密度脂蛋白中(LDL)，总胆固醇(TotalCholesterol)，肌酸激酶(CK)，肌酐(Creatinine),y-谷氨酸基转移酶
(GGT)，铁(Iron)，乳酸脱氢酶(LDH)，镁(Magnesium)，磷(Phosphorus)，钾(Potassjum)，总蛋白(Totalprotein)，钠(Sodum)，甘油三脂(Triglycerides)，尿素氮(Urea Nitrogen)，尿酸(Uric acid)，白蛋白(Albumin)和葡萄糖(Glucose)；
4、具备高低值2个水平；
5、开瓶稳定期≥30天。
219 | 锌测定试剂盒（PAPS显色剂法） | 试剂1: 2×40 ml试剂2: 1×20 ml | 1..试剂空白吸光度 | 盒 | 贝克曼AU5821生化分析仪
试剂空白：A570nm下测定空白吸光度应≤1.0000。
2.准确度
用国家标准物质GBW09152，对试剂盒进行测试，偏差应不超过15%。
3.分析灵敏度
样本浓度为230µg/dL时，其吸光度变化不低于0.2400abs。
4.线性区间
在[5,500]µg/dL区间内，相关系数r≥0.99，在[5,40]µg/dL区间内测定的线性绝对偏差应不超过±4µg/dL，在[40,500]µg/dL区间内测定的线性相对偏差应不超过10%。
5.测量精密度
重复性:
对高，低两个浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。
批间差:
随机抽取三批试剂盒的批间相对极差(R)应不大于10%。
220 | 尿液有形成分分析仪试剂包 | 1500mL/箱 | 试剂包 | 套 | 爱威
|  |  | （1）包含清洗液Ⅰ、清洗液Ⅱ及缓冲液，用于尿液有形成分分析仪的清洗、保养及维持反应环境。 |  | AVE-761尿液沉渣分析仪
（2）包含清洗液Ⅰ1L，清洗液Ⅱ250mL，缓冲液250mL。
221 | 尿液干化学分析质控物 | 4*8ml/盒 /阳性 | 用于尿液分析试纸及仪器质量控制。 | 盒 | 迪瑞FUS-2000
|  |  | 包含项目：葡萄糖、胆红素、酮体、比重、血、酸碱度、蛋白质、尿胆原、亚硝酸盐、白细胞、微白蛋白、肌酐，等项。 |  | 全自动尿液分析系统
有效期：
质控物在2-8℃条件下密封避光保存，有效期不低于12个月；开封后2-8℃密封避光存放，有效期不低于1个月。
222 | 尿有形成分分析仪应用试剂-鞘液 | 1*15L | 用于包裹样本，形成鞘流，进行尿液中有形成分计数； | 桶 | 迪瑞FUS-2000
|  |  | 在2~30℃条件下，干燥、避光、密封贮存，有效期不低于18个月；开封后2~30℃保存，有效期不低于60天。 |  | 全自动尿液分析系统
223 | 尿液分析试纸条 | 100条/筒 | 对尿液中的尿胆原、胆红素、酮体、血、比重、抗坏血酸、蛋白质、亚硝酸盐、葡萄糖、酸碱度、白细胞、微白蛋白、肌酐、尿钙项目进行定性或半定量检测； | 筒 | 迪瑞FUS-2000
|  |  | 测试环境温度： (25±5)℃； |  | 全自动尿液分析系统
有效期：2～30℃干燥阴凉处密封保存，有效期不少于两年；开启后，盖紧筒盖，2～30℃干燥阴凉处保存有效期不低于一个月。
224 | 清洗液 | 1*500ml | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液； | 桶 | 迪瑞FUS-2000
| （尿有形成分分析仪清洗液） |  | 外观：应为无色或淡黄色透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物； |  | 全自动尿液分析系统
pH值：在(25±1)℃时的pH值为12.10±0.50；
225 | 尿有形成分分析质控液（阳性质控液） | 125ml/盒 | 用于测试过程的质量控制； | 盒 | 迪瑞FUS-2000
|  |  | 准确性：阳性质控液微粒含量为900个/μL~1300个/μL,相对偏倚应不超过±8.0%。阴性质控液微粒含量≤20个/μL； |  | 全自动尿液分析系统
均匀性：CV≤10%；
储存条件及有效期：在2～8℃条件下，干燥、避光、密封贮存，有效期不低于8个月。开封后，2～8℃保存，有效期不少于不低于30天。
226 | 尿有形成分分析校准液 | 125ml/盒 | 用于测试过程的质量控制； | 盒 | 迪瑞FUS-2000
|  |  | 储存条件及有效期：在2～8℃条件下，干燥、避光、密封贮存，有效期不低于8个月。开封后，2～8℃保存，有效期不低于30天。 |  | 全自动尿液分析系统
227 | 尿有形成分分析聚焦液 | 125ml/盒 | 用于仪器显微成像系统焦面位置的确定； | 盒 | 迪瑞FUS-2000
|  |  | 储存条件及有效期：在2～8℃条件下，干燥、避光、密封贮存，有效期不少于8个月。开封后，2-8℃保存，有效期不低于30天。 |  | 全自动尿液分析系统
228 | 尿液干化学分析质控物 | 4*8ml/盒/阴性 | 用于尿液分析试纸及仪器质量控制。 | 盒 | 迪瑞FUS-2000
|  |  | 包含项目：葡萄糖、胆红素、酮体、比重、血、酸碱度、蛋白质、尿胆原、亚硝酸盐、白细胞、微白蛋白、肌酐等。 |  | 全自动尿液分析系统
储存条件及有效期：
质控物在2-8℃条件下密封避光保存，有效期不低于12个月；开封后2-8℃密封避光存放，有效期不低于1个月。
229 | 尿有形成分分析质控液（阴性质控液） | 125ml/盒 | 用于测试过程的质量控制；准确性：阴性质控液微粒含量≤20个/μL；均匀性：CV≤10%； | 盒 | 迪瑞FUS-2000
|  |  | 储存条件及有效期：在2～8℃条件下，干燥、避光、密封贮存，有效期不低于8个月。开封后，2～8℃保存，有效期不低于30天。 |  | 全自动尿液分析系统
230 | 血细胞分析用溶血剂 | LYA-1 500ml | 1.有效期不低于1年。产品在15℃~30℃温度下使用时，开瓶后使用有效期不低于60天。 | 瓶 | 帝迈D5-CRP
|  |  | 2.空白计数：WBCs≤0.3x10⁹/L |  | 全自动血液分析仪
231 | 血细胞分析用溶血剂 | LYA-2 500ml | 1.产品应在温度为2℃~30℃条件下储存，有效期不低于2年。 | 瓶 | 帝迈D5-CRP
|  |  | 产品在15℃~30℃温度下使用时，开瓶后使用有效期不低于60天。 |  | 全自动血液分析仪
2.空白计数：WBCs≤0.3x10⁹/L.
232 | 血细胞分析用溶血剂 | LYA-3 1000ml | 1.在温度为2℃~30℃条件下储存，有效期不低于2年。 | 瓶 | 帝迈D5-CRP
|  |  | 产品在15℃~30℃温度下使用时，开瓶后使用有效期不低于60天。 |  | 全自动血液分析仪
2.空白计数：WBCs≤0.3x10⁹/L.
233 | 血液细胞分析仪用稀释液 | 20L | 1.在温度为2℃~30℃条件下储存，有效期不低于2年。 | 桶 | 帝迈D5-CRP
|  |  | 产品在15℃~30℃温度下使用时，开瓶后使用有效期不低于60天。 |  | 全自动血液分析仪
2.粒子计数：粒子体积≥2.5fL,粒子计数≤2.5x10⁵/L.
234 | 血细胞分析仪用清洁液 | 50ml | 1.在温度为2℃~30℃条件下储存，有效期不低于2年。在15℃~30℃温度下使用时，开瓶后使用有效期不低于60天。 | 瓶 | 帝迈D5-CRP
|  |  | 2.空白计数：WBCs0.2x10⁹/L、HGB≤1g/L、PLT≤10x10⁹/L. |  | 全自动血液分析仪
235 | 人ABO血型正/反定型和RH(D)血型检测卡 | 12卡/盒 | 储存温度：2-25℃ | 盒 | 艾德康血型仪AISEN70和德祥TD2-12低速离心机
结构及组成/主要组成成分：玻璃微珠，抗A、抗B、抗Rh(D)抗体，抗体稀释液
产品有效期不低于12个月
适用范围/预期用途：本检测卡用于人红细胞A、B、D血型抗原的检测和人血浆中抗A、抗B抗体的检测，检测人ABO血型（正反定型）和Rh(D)血型。仅用于临床检测，可检测出A2亚型样本
236 | 清洗液 | A:5L+B:500ml | 预期用途：用于检测过程中反应体系内待测物清洗。 | 箱 | 优利特 URIT-1280
| （D15） |  | 储存条件及有效期： |  | 全自动尿液分析系统
1、储存条件：置于干燥处，避光，温度控制在2℃～40℃之间。
2、产品有效期：有效期不低于24个月，开瓶后，在规定的储存条件下，有效期不低于60天。
产品性能指标：
1、外观：清洗液应为透明液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。
2、pH值：试剂A在（25±1）℃时的pH值应为7.60±0.30。试剂B在（25±1）℃时的pH值应为9.00±0.30。
3、空白计数：使用尿液有形成分分析仪测定时，测量结果总微粒数应为0。
4、pH值的批间差应符合：试剂A：ApH≤0.50；试剂B：ApH≤0.50。pH≤0.5
主要成分：
试剂A:氯化物2%、缓冲剂0.2%、表面活性剂0.01%，PH值7.6±0.30
试剂B:缓冲剂0.15%、防腐剂0.25%、表面活性剂0.1%，PH值9.00±0.30
237 | 尿试纸条 | 100条 | 预期用途：与URIT系列尿液分析仪配套使用，可对人体尿液中的白细胞（WBC）、酮体（KET）、亚硝酸盐（NIP）、尿胆原、肌酐（CR）、微白蛋白（MA）十三项化学指标进行半定量测定，适用于医疗机构做临床尿液检验使用。 | 筒 | 优利特URIT-1600全自动尿液分析系统
储存条件及有效期：
1.储存条件：2℃～30℃干燥处避光保存。
2.产品有效期：
储存有效期：2℃～30℃干燥处避光保存，有效期不低于18个月。
开瓶有效期：开启后，简盖需密封，放置在2℃～30℃干燥处避光保存，有效期不低于3个月。
238 | 清洗液C | 100ml | 用途：用于检测过程中反应体系内待测物清洗。 | 盒 | 优利特URIT-1280全自动尿液分析系统
储存条件及有效期：
1、储存条件：置于干燥处，避光，温度控制在2℃～40℃之间。
2、产品有效期：有效期不少于24个月，开瓶后，在规定的储存条件下，有效期不低于60天。
产品性能指标：
1、外观：清洗液应为澄清液体，不得有沉淀、颗粒或絮状物。
2、pH值：在（25±1）℃的pH值为7.60±0.30。
3、空白计数：使用尿液有形成分分析仪测定时，测量结果总微粒数应为0。
4、批间差：pH值的批间差应符合：ApH≤0.60。
主要成分：次氯酸钠2%
239 | 清洗液D22 | 500ml | 用途：用于检测过程中反应体系内待测物清洗。 | 盒 | 优利特URIT-1600
|  |  | 产品性能指标： |  | 全自动尿液分析系统
1、在温度（25.0±1.0）℃条件下，清洗液pH标示值均为8.6±2.5。
2、清洗液为澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
主要成分：表面活性剂0.015%w/w，氧化剂0.2%w/w，稳定剂0.4%w/w，缓冲液0.4%w/w。
240 | 清洗液D21 | 1L | 用途：用于检测过程中反应体系内待测物清洗。 | 盒 | 优利特URIT-1600
|  |  | 储存条件及有效期：避免阳光直射，于50℃以下保存；有效期不少于24个月，开瓶有效期不低于90天。 |  | 全自动尿液分析系统
产品性能指标：
1、在温度（25.0±1.0）℃条件下，清洗液pH标示值均为8.6±2.5。
2、清洗液为澄清液体，无沉淀、颗粒或絮状物。
主要成分：表面活性剂0.015%w/w，缓冲液0.15%w/w。
241 | 尿干化学分析质控物 | UQ-11 8ml*3/盒 | 项目：pH、亚硝酸盐(NIT)、葡萄糖(GLU)、比重(SG)、隐血(BLD)、蛋白质(PRO)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、白细胞(WBC) | 盒 | 优利特URIT-1600
|  |  | 2、储存：2–8℃避光；有效期：≥12个月，开瓶后≥72小时。 |  | 全自动尿液分析系统
242 | 尿有形成分分析仪用质控物 | QC22 LEVEL-2，8ml*4/盒 | 1.组成：动物源红细胞/白细胞、乳胶微球、缓冲液、稳定剂（含柠檬酸、牛血清白蛋白等） | 盒 | 优利特 URIT-1280
|  |  | 2.形态：液体、即用型储存：2～8℃避光密封，禁止冷冻。 |  | 全自动尿液分析系统
3. 有效期：未开瓶 ≥6 个月；开瓶后 ≥30 天。
243 | 迪瑞H12-MA尿液分析试纸条 | 100条/筒 | 对尿液中的尿胆原、胆红素、酮体、血、比重、抗坏血酸、蛋白质、亚硝酸盐、葡萄糖、酸碱度、白细胞、微白蛋白、肌酐、尿钙项目进行定性或半定量检测； | 筒 | 迪瑞
|  |  | 测试环境温度：(25±5)℃； |  | DIRUI N-600
|  |  | 储存条件：试纸应在温度为2～30℃的环境中，密封避光，防潮，远离各种化学试剂贮存； |  | 尿液分析仪
有效期：2～30℃干燥阴凉处密封保存，有效期不少于两年；开启后，盖紧筒盖，2～30℃干燥阴凉处保存有效期不低于一个月。
244 | 巧克力琼脂培养基（不加抗生素） | 70mm | 预期用途：用于嗜血杆菌、奈瑟菌等苛养菌的培养 | 块 | 无
[储存条件及有效期]于2℃-8℃储存，有效期不低于6个月。
产品性能指标
无菌性:将未进行接种的培养基直接温育培养，无菌落生长。生长性能:流感嗜血杆菌培养48小时生长良好，金黄色葡萄球菌培养24小时生长良好。
245 | 巧克力色血琼脂平板（嗜血） | 70mm | 预期用途：用于营养要求苛刻的微生物的培养、分离、鉴定。 | 块 | 无
[储存条件及有效期] 1. 于2℃-8℃储存，有效期不低于6个月。
产品性能指标 ：
生长性能:嗜血型:流感嗜血杆菌培养48小时生长良好。奈瑟型:淋病奈瑟氏菌培养48小时生长良好。
246 | 沙保罗琼脂平板 | 90mm | 预期用途：用于真菌的培养、分离、鉴定。 | 块 | 无
储存条件及有效期：2℃ -8℃保存，有效期不低于6个月。
3、生长性能:接种白色念珠菌有菌落生长。
无菌性:将未进行接种的沙保罗琼脂平板直接温育培养，不得长出菌落。
247 | SS琼脂平板 | 90mm | 预期用途：用于肠道菌的培养、分离和鉴定。 | 块 | 无
储存条件及有效期：2℃ -8℃保存，有效期不低于6个月。
3、产品性能指标
生长性能:接种大肠埃希氏菌生长良好，呈红色菌落。接种金黄色葡萄球菌不生长或抑制性生长,不显红色菌落。
无菌性:将未进行接种的SS琼脂平板直接温育培养，不得长出菌落。
248 | 血·肠道菌分隔琼脂平板 | 90mm | 预期用途：用于同一标本不同种类致病微生物的培养、分离和鉴定。 | 块 | 无
储存条件及有效期：2℃ -8℃保存，有效期不低于6个月。
249 | 营养琼脂培养基 | 90mm, | 1、预期用途：用于分离培养出常见的易于生长的一般细菌。 | 盒 | 无
|  | 10块/盒 | 2、储存条件及有效期：2℃ -8℃储存，有效期不低于6个月。
3、产品性能指标
无菌性: 将未进行接种的培养基直接温育培养，无菌落生长。
生长性能:金黄色葡萄球菌生长良好。
250 | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒 | 30人份/盒 | 检测范围: 检测系统的起始稀释度为1:10，没有检测上限。 | 盒 | 欧蒙EUROStar III Plus荧光显微镜
灵敏度与特异性: cANCA基质灵敏度不小于80%，特异性不小于99%；pANCA基质特异性不小于99%。批内、批间差异: 比较阳性血清检测的结果，要求特异性荧光强度基本一致，阴性血清检测的结果为阴性。方法学：间接免疫荧光法
干扰: 溶血、脂血和黄疸血样不影响实验。
251 | 抗中性粒细胞胞浆/抗肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒 | 50人份/盒 | 检测范围: 检测系统的起始稀释度为1:10，没有检测上限。 | 盒 | 欧蒙EUROStar III Plus荧光显微镜
灵敏度与特异性: cANCA基质灵敏度不小于80%，特异性不小于99%；pANCA基质特异性不小于99%。批内、批间差异: 比较阳性血清检测的结果，要求特异性荧光强度基本一致，阴性血清检测的结果为阴性。方法学：间接免疫荧光法
干扰: 溶血、脂血和黄疸血样不影响实验。
252 | 抗核抗体IgG检测试剂盒 | 50人份/盒 | 灵敏度与特异性: 灵敏度不小于81%。 | 盒 | 欧蒙EUROStar III Plus荧光显微镜
检测范围: 检测系统的起始稀释度为1:100，没有检测上限。
检测基质：为了检测结果的准确性，检测基质为双基质联合检测。
精密度: 用批内、批间差异表示，比较阳性血清检测的结果，要求特异性荧光强度基本一致，阴性血清检测的结果为阴性。
干扰: 溶血、脂血和黄疸血样不影响实验。方法学：间接免疫荧光法
253 | 抗核抗体IgG检测试剂盒 | 100人份/盒 | 灵敏度与特异性: 灵敏度不小于81%。 | 盒 | 欧蒙EUROStar III Plus荧光显微镜
检测范围: 检测系统的起始稀释度为1:100，没有检测上限。
检测基质：为了检测结果的准确性，检测基质为双基质联合检测。
精密度: 用批内、批间差异表示，比较阳性血清检测的结果，要求特异性荧光强度基本一致，阴性血清检测的结果为阴性。
干扰: 溶血、脂血和黄疸血样不影响实验。方法学：间接免疫荧光法
254 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒 | 30人份/盒 | 检测范围: 检测系统的起始稀释度为1:10，没有检测上限。 | 盒 | 欧蒙EUROStar III Plus荧光显微镜
批内、批间差异: 比较阳性血清检测的结果，要求特异性荧光强度基本一致，阴性血清检测的结果为阴性。
干扰：溶血、脂血和黄疸血样不影响实验。
灵敏度：检测的灵敏度不低于90%。方法学：间接免疫荧光法
255 | 抗双链DNA抗体IgG检测试剂盒 | 50人份/盒 | 检测范围: 检测系统的起始稀释度为1:10，没有检测上限。 | 盒 | 欧蒙EUROStar III Plus荧光显微镜
批内、批间差异: 比较阳性血清检测的结果，要求特异性荧光强度基本一致，阴性血清检测的结果为阴性。
干扰：溶血、脂血和黄疸血样不影响实验。
灵敏度：检测的灵敏度不低于90%。方法学：间接免疫荧光法
256 | 温育槽 | 50人份/个 | 50个印记位，材质：白色塑料，规格：45×16cm | 个 | EUROBlotMaster Ⅱ全自动免疫印记仪
257 | 抗髓过氧化物酶、蛋白酶3、肾小球基底膜抗体IgG检测试剂盒 | 16人份/盒 | 灵敏度：灵敏度不低于84%。 | 盒 | 欧蒙EUROBlotMaster Ⅱ全自动免疫印记仪
精密度：用批内和批间差异表示，每一次实验抗原着色深浅都在额定范围内。
干扰因素：溶血、脂血和黄疸样本对检测结果无影响。
方法学：免疫印迹法。
258 | 自身免疫性肝病IgG类抗体检测试剂盒 | 16人份/盒 | 精密度：用批内和批间差异表示，每一次实验抗原着色深浅都在额定范围内。 | 盒 | 欧蒙EUROBlotMaster Ⅱ全自动免疫印记仪
交叉反应：不与其他自身抗体发生交叉反应。
干扰因素：溶血、脂血和黄疸样本对检测结果无影响。
方法学：免疫印迹法。
259 | 抗核抗体谱(IgG)检测试剂盒 | 64人份/盒 | 灵敏度：检测的灵敏度不低于78%。 | 盒 | 欧蒙EUROBlotMaster Ⅱ全自动免疫印记仪
精密度：用批内和批间差异表示，每一次实验抗原着色深浅都在额定范围内。
干扰因素：血红蛋白浓度小于5mg/mL的溶血、甘油三脂浓度小于20 mg/mL的脂血和胆红素浓度小于0.4mg/mL的黄疸对检测结果没有影响。
方法学：免疫印迹法。
260 | 吸入性及食物性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒 | 16人份/盒 | 灵敏度：检测的灵敏度不低于80%。 | 盒 | 欧蒙EUROBlotMaster Ⅱ全自动免疫印记仪
精密度：用批内和批间差异表示，每一次实验抗原着色深浅都在额定范围内。
干扰因素：溶血、脂血和黄疸样本对检测结果无影响。
方法学：免疫印迹法。
261 | 抗环瓜氨酸肽(CCP)抗体IgG检测试剂盒 | 96人份/盒 | 方法：酶联免疫吸附法； | 盒 | 安图PHOMO酶标仪
线性范围：本检测系统的线性范围为3-196 RU/ml。
检出限：最低检出限不大于0.3 RU/ml。
灵敏度和特异性：对于RA的灵敏度不低于78.5%，特异性不低于98.2%。
干扰因素：溶血、脂血和黄疸血样不影响实验。
批内重复性: 变异系数（CV）不高于5.9%。
批间重复性：变异系数（CV）不高于7.2%。
262 | 呼吸道病原体谱抗体IgM检测试剂盒 | 10人份/盒 | 方法：间接免疫荧光法 | 盒 | 欧蒙EUROBlotMaster Ⅱ全自动免疫印记仪
灵敏度：灵敏度不低于92%。
检测范围: 本试剂盒检测系统的起始稀释度为1:10（肺炎支原体、嗜肺军团菌1:100），没有检测上限。
批内、批间差异: 比较阳性血清检测的结果，要求特异性荧光强度基本一致，阴性血清检测的结果为阴性。
干扰：溶血、脂血和黄疸血样不影响实验。
263 | 呼吸道病原体谱抗体IgM检测试剂盒 | 20人份/盒 | 方法：间接免疫荧光法 | 盒 | EUROStar III Plus荧光显微镜
灵敏度：灵敏度不低于92%。
检测范围: 本试剂盒检测系统的起始稀释度为1:10（肺炎支原体、嗜肺军团菌1:100），没有检测上限。
批内、批间差异: 比较阳性血清检测的结果，要求特异性荧光强度基本一致，阴性血清检测的结果为阴性。
干扰：溶血、脂血和黄疸血样不影响实验。
264 | 便隐血（FOB）检测试剂 | 50人份/盒 | 预期用途：用于定性检测粪便中微量的人血红蛋白，用于消化道出血的早期诊断。 | 盒 | 无
储存条件及有效期：试剂盒在4~30℃条件下避光干燥保存，有效期不低于24个月。
3、出结果时间：5-10分钟判读结果
4、产品性能指标：灵敏度和特异性：试剂检测粪便样本中人血红蛋白，灵敏度可达到100ng/mL 。
5、方法：胶体金法
265 | 淋球菌检测试剂盒 | 25人份/盒 | 1、用途：用于样本中淋球菌的定性检测。 | 盒 | 无
2、产品储存条件及有效期：4℃-30℃保存，有效期至少1年。
3、主要组成成分：反应液1瓶：过氧化氢。
4、方法：酶化学反应法
266 | 感染监控用中和剂（缓冲液） | 50ml/瓶 | pH值7.0-7.4，可中和含氯消毒剂、醇类消毒剂、醛类消毒剂、季铵盐类等常用消毒剂；无抑菌作用，不影响微生物复苏；无菌包装，开封后使用≥7天 | 瓶 | 无
267 | 感染监控用中和剂（缓冲液） | 25×9ml/盒 | pH值7.0-7.4，可中和含氯消毒剂、醇类消毒剂、醛类消毒剂、季铵盐类等常用消毒剂；无抑菌作用，不影响微生物复苏；无菌包装，开封后可使用≥7天 |  | 无
268 | 凝血酶原时间测定试剂盒 | 10*10ml | 1.正常血浆测量值:用正常血浆测时，所得结果应不大于14s。 | 盒 | 希森美康CS-5100/2400全自动血凝仪
2.重复性:用正常值质控血浆重复测试，所得结果的变异系数(CV)应≤5%;用异常值质控血浆重复测试，所得结果的变异系数(CV)应≤5%。
3.批间差:用质控血浆重复测试3个不同批号试剂,用正常值质控血浆重复测试,所得结果的变异系数(CV)应≤10%;用异常值质控血浆重复测试，所得结果的变异系数(CV)应≤10%。
4.方法：凝固法
269 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒 | 10*10ml | 1.准确性:Actin FSL的检测结果平均值应在正常值质控血浆和异常值质控血浆标示的靶值范围内。 | 盒 | 希森美康CS-5100/2400全自动血凝仪
2.批内不精密度(瓶间差):用正常值质控血浆测试，试剂盒的批内不精密度(变异系数，CV)应≤5%;
用异常值质控血浆测试，试剂盒的批内不精密度(变异系数，CV)应≤5%。
3.批间不精密度:检测3个不同批号试剂，批间不精密度应符合:正常值质控血浆:检测结果的变异系数，CV应≤10%;异常值质控血浆:检测结果的变异系数，CV应≤10%。
4.方法：凝固法
270 | 纤维蛋白原测定试剂 | 10*5ml | 1.准确性:使用Thrombin试剂进行纤维蛋白原(FIB)检测，所得结果平均值应在正常值质控血浆和异常值质控血浆标示的靶值范围内。 | 盒 | 希森美康CS-5100/2400全自动血凝仪
2.批内不精密度(瓶间差):用正常值质控血浆测试，试剂盒的批内精密度(变异系数，CV)应≤5%;用异常值质控血浆测试，试剂盒的批内精密度(变异系数，CV)应≤5%。
3.批间不精密度:检测3个不同批号试剂，批间不精密度应符合:正常值质控血浆(Control Plasma N):检测结果的变异系数，CV应≤10.0%;异常值质控血浆(Contro1 Plasma P):检测结的变异系数，CV应≤10%。
4.最小检测限:0.8g/L的纤维蛋白原。
5.方法：凝固法
271 | 凝血酶时间测定试剂盒 | 凝血酶时间测定试剂10*5ml/缓冲液1*50ml | 1.准确性:检测结果平均值应在正常值质控血浆标示的靶值范围内。 | 盒 | 希森美康CS-5100/2400全自动血凝仪
2.批内不精密度:用正常值质控血浆(Control Plasma N)检测TT试剂盒，批内不精密度(变异系数，CV)应≤5%。
3.批间不精密度:用正常值质控血浆(Control Plasma N)检测3个不同批号试剂，批间不精密度(变异系数，CV)应≤10%。
4.方法：凝固法
272 | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒 | 稀释缓冲液（R1）:2*5ml | 1.分析灵敏度:检测2.5μg/ml的标准液时，检测结果应在2μg/ml~3μg/ml 的范围内。 | 盒 | 希森美康CS-5100/2400全自动血凝仪
|  | 乳胶试剂（R2）：2*5ml | 2.准确度:检测已知浓度(10μg/ml~40μg/ml)的标准品时，检测结果应在已知浓度的±15%以内。
3.测量精密度:用质控品重复测试待测试剂盒所得检测结果的变异系数(CV)值应≤10%。
4.检测范围:血浆中FDP测定范围为2.5μg/ml~80μg/ml。
5.批内瓶间差:试剂盒批内瓶间差应≤5%。
6.批间差:试剂盒的批间差应≤15%。
7.线性范围:样本浓度在2.5μg/ml~80μg/ml范围内，线性相关系数r应≥0.990
8.方法：免疫比浊法
273 | D-二聚体测定试剂盒 | 6*4ml/盒 | 1.准确性 | 盒 | 希森美康CS-5100/2400全自动血凝仪
待测试剂盒的测试结果平均值应在质控的靶值范围内。
2. 重复性
测量精密度:试剂盒重复测试所得结果的精密度(CV%)应符合:质控品1应≤15%;质控品2应≤15%。
批内不精密度:待测试剂盒的批内不精密度(CV%)应符合:质控品1应≤15%;质控品2应≤15%。
批间不精密度:待测试剂盒的批间不精密度(CV%)应符合:质控品1应≤15%;质控品2应≤15%。
3.最小检测限
最小检测限为0.03mg/LFEU.
4.线性
线性范围在仪器上为0.19-4.40mg/LFEU，相关系数r应>0.99。
5.方法：免疫比浊法
274 | 氯化钙溶液 | 10*15ml/盒 | 准确性:在分析仪上使用该氯化钙溶液检测质控品，APTT的测试结果平均值应在质控标示的靶值范围内。 | 盒 | 希森美康CS-5100/2400全自动血凝仪
275 | OVB缓冲液 | 10*15ml | 1.pH值:缓冲液的pH值应在7.35±0.1的范围内。 | 盒 | 希森美康CS-5100/2400全自动血凝仪
2.准确性:使用缓冲液在分析仪上进行FIB、ATIII的检测，所得结果平均值应在质控标示的靶值范围内。
276 | 纤维蛋白（原）降解产物校准品 | 5*1ml | 质控品测量值:用该校准品定标后的仪器，检测质控品的结果应在其标示的靶值范围内。 | 盒 | 希森美康CS-5100/2400全自动血凝仪
批内瓶间差:校准品的批内瓶间差应符合:CV%≤5%。
277 | 纤维蛋白（原）降解产物质控品 | 高水平：3*0.5ml | 1.准确性:质控品的检测结果应在其标示的靶值范围内。 | 盒 | 希森美康CS-5100/2400全自动血凝仪
|  | 低水平：3*0.5ml | 2.批内瓶间差:质控品的批内瓶间差(CV)应≤5%。
278 | D-二聚体质控试剂盒 | 质控品1:5*1ml | 1.准确性 | 盒 | 希森美康CS-5100/2400全自动血凝仪
|  | 质控品2:5*1ml | 用试剂测试待测质控，所得的测定结果应在该批号质控靶值表的允许范围内。
2.批内不精密度
待测质控的批内不精密度(CV%)应≤5%。
279 | 校准品 | 10*1.0ml | 用于凝血和纤维蛋白溶解试验的校准。 | 盒 | 希森美康CS-5100/2400全自动血凝仪
用于下列检测项目的校准:
1、凝血酶原时间(PT)
2、纤维蛋白原(Clauss方法)
3、凝血因子Ⅱ、V、VII、Ⅷ、IX、X、XI、XⅡ和vWF
4、抑制物:抗凝血酶Ⅲ、蛋白C、蛋白S、a2-抗纤溶酶
5、纤溶酶原
280 | 质控品 Dade Ci-Trol 1 | 10*1.0ml | 1.准确性:在分析仪上检测PT、APTT、TT、ATIII及Batroxobin/Reptilase时间所得的检测结果平均值均应在Ci-Trol1标示的靶值范围内。 | 盒 | 希森美康CS-5100/2400全自动血凝仪
2.批内不精密度:检测相同批号的Ci-Trol1，所得PT、APTT测定结果的变异系数，CV≤5%。
281 | 凝血质控品 Dade Ci-Trol 2 | 10*1.0ml | 批内不精密度:用试剂测试同一批号的待测质控，所得结果的变异系数(CV)应≤30%。 | 盒 | 希森美康CS-5100/2400全自动血凝仪
282 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯 | 3000个 | 用于临床凝血机制的一次性检验，材质：聚丙乙烯与树脂合成，容积：700ul。 | 盒 | 希森美康CS-5100/2400全自动血凝仪
283 | 全自动血液凝固分析装置清洗液 | 5L | 用于清洗全自动血凝分析仪的取样器，是一种清洁剂，主要成份次氯酸0.16%，非离子表面活性剂0.5% | 盒 | 希森美康CS-5100全自动血凝仪
284 | 全自动血液凝固分析装置清洗液 | 50ml | 用于清洗全自动血凝分析仪的取样器，是一种清洁剂，主要成份是次氯酸钠1% | 盒 | 希森美康CS-5100/2400全自动血凝仪
285 | 病理范围定值质控血浆 | 10*1.0ml | 1.在临床上用于提供凝血试验和纤维蛋白原溶解试验的病理范围对照，在校准后的分析仪上检测该质控品，检测结果应在质控品的靶值范围。 | 盒 | 希森美康CS-5100/2400全自动血凝仪
2.批内不精密度:检测相同批号的Ci-Trol1，所得PT、APTT测定结果的变异系数，CV≤8.0%；FIB≤12.0%,TT≤10.0%.
286 | 瑞氏-姬萨姆染色液 | 4*250ml | 预期用途：主要用于对血细胞、骨髓细胞进行染色。 | 盒 | 无
储存条件及有效期:5℃~30℃保存，有效期不少于24个月。
产品性能指标：
磷酸盐缓冲液(pH6.8)(B液)的pH值(25℃±1℃)应为：6.6±0.5
287 | 过碘酸雪夫染色液 | 5*32ml | 预期用途：用于组织细胞学染色从而定性检测糖原、粘多糖。 | 盒 | 无
产品有效期：不少于12个月
产品性能指标：
染色有效性:阴性一胞质内无沉淀物(无色)；阳性一胞质内出现红色沉淀物。
288 | 碱性磷酸酶（NAP）染色液 | 5*30ml | 1、预期用途：主要用于组织、细胞中碱性磷酸酶的染色。 | 盒 | 无
2、产品有效期：不少于12个月
3、产品性能指标：
pH值：NAPI液pH值(25℃时)为9.3，允许偏差为士0.2。
染色有效性:阴性一胞质内无沉淀物(无色)；阳性-胞质内出现红色沉淀物。
289 | 铁染色液 | 5*30ml | 预期用途：用于组织细胞学染色。 | 盒 | 无
储存温度：2℃-8℃
产品性能指标：
染色有效性:阴性一细胞内(外)和细胞间隙中无蓝色沉淀物(无色)；阳性一细胞内(外)和细胞间隙中出现蓝色沉淀物。
290 | 过氧化物酶染色液 | 5*5ml | 预期用途：主要用于组织、细胞中过氧化物酶的染色。 | 盒 | 无
储存温度：2℃-8℃
产品性能指标：
染色有效性:阴性一胞质内无沉淀物(无色)；阳性一胞质内出现棕黄或蓝黑色沉淀物。
291 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 10ml×3/盒 | 1、用途：用于AB0血型的反定型检测，不用于血源筛查,仅用于临床检验。 | 盒 | 无
2、贮存及有效期：2～8℃保存,有效期≥90天。
3、组成成分：每盒内装有A1,B,0试剂，每只不少于10mL。
292 | 细胞保存液 | 1*100ml | 1、用途：用于保存、运输取自人体的细胞（红细胞），仅用于体外分析检测目的，不用于治疗性用途。 | 盒 | 无
2、储存条件及有效期：2~8℃保存（可在 8～30℃温度范围 7 天内短时运输）、防止冷冻，未开封的试剂有效期 不少于12 个月，已开封试剂≤6 个月内使用。
293 | 刘氏染色液 | 3*100ml | 1、用途：用于血细胞涂片、骨髓涂片、阴道分泌物（妇科白带）涂片、脱落细胞涂片染色。 | 盒 | 无
2、储存条件及有效期：5℃～30℃保存。有效期≥24 个月。
3、主要组成成分：产品各组分可单独使用，不同批号的各组分产品可互换使用。
294 | 革兰氏染色液（快速法） | 4*250ml | 用途：用于细菌或真菌的涂片染色。 | 盒 | 无
2、储存条件及有效期：5℃ ～30℃ 保存。有效期≥24 个月。
3、产品性能指标：pH 值：龙胆紫液的 pH 值（25℃±1℃）应为：5.5±2.0。
295 | 抗酸染色液（冷染法） | 4×250ml | 1、预期用途：用于结核分枝杆菌等细菌抗酸染色。 | 盒 | 无
2、产品储存条件及有效期：5℃-30℃，有效期≥24个月。已开封至少≥6个月。
296 | 专用显微镜油镜油 | 4×20ml | 1、预期用途：滴加在玻片上辅助配套用于显微镜的油镜镜头。 | 盒 | 无
2、贮存：室温
3、产品性状：浅黄色透明油性液体，不易干燥，凝结。
4、技术指标：折光率:1.5105 ~ 1.5175。
297 | 真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测试剂盒 | 20人份/盒 | 1、分析方法：光度法（快速、动态、定量） | 盒
|  |  | 2、分析软件：微生物测定系统 |  | 微生物快速动态检测系统
|  |  | 3、反应温度：（37.0±0.5）℃ |  | 金山川MB-80X
4、最小样品量：10μl
5、规格：GKT-1M：20人份/盒
6、试剂组成：处理液A、处理液B、反应主剂、主剂溶解液
7、检测标本：血清
8、线性范围：真菌（1-3）-β-D葡聚糖测定范围1pg/ml～625pg/ml
9、线性相关系数：¦r¦≥0.980
10、准确性：回收率75%～125%
11、重复性：同一批号内CV≤10%
12、批间差：不同批号间相对偏差≤10%
13、空白检测限：1pg/ml
14、反应特征曲线：反S形曲线
15、原始吸光度：酶反应主剂以适当水稀释后，在（270±5）nm波长处应有单一吸收峰
16、稳定性：试剂盒2-8℃储存有效期≥36个月，贮存期末的分析性能应符合性能指标要求
17、特异性：交叉反应率≤2%
18、实时动态监测：每周两次，动态监测
19、灵活简便：操作简单，随到随检
三点质控：匹配高中低三点质控
21、定量检测：阳性>100pg/ml;阴性<60pg/ml灰区60~100pg/ml
22、自动计算结果：实验结束可自动计算样本中真菌（1-3）-β-D葡聚糖的含量
23、方法：光度法
298 | 阴道炎联合检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1、检测方法：干化学酶法 | 盒 | 硕世
|  |  | 2、检测六项指标：pH值、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖醛酸酶和乙酰氨基葡萄糖苷酶。 |  | 阴道炎自动检测工作站
|  |  | 3、检测范围：覆盖细菌性阴道病、念珠性阴道炎、滴虫性阴道炎、需氧性阴道炎及阴道混合型感染 |  | bPR-2014A
4、设置“空白对照”，避免样本本底颜色对判断结果的干扰
5、快速高效，进行10±1分钟温浴，判读结果
299 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | DL-96E试剂板10人份/盒 | 适用于细菌鉴定及药敏分析系统DL-96： | 盒 | 珠海迪尔
|  |  | 1.检验原理：生化鉴定采用比色法，药敏试验采用比浊法。 |  | DL-96A细菌鉴定仪
2.适用范围：该试剂板用于肠杆菌和OXA阴性的G-鉴定和抗菌药物MIC检测。
3.肠杆菌测板生化孔≥29孔、药敏孔≥66孔。
4.准确率：试剂板对质控菌株鉴定的准确率≥95%；试剂板对质控菌株抗菌药物MIC测定的准确率≥95%。
300 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | DL-96NE试剂板10人份/盒 | 适用于细菌鉴定及药敏分析系统DL-96A： | 盒 | 珠海迪尔
|  |  | 1、检验原理：生化鉴定采用比色法，药敏试验采用比浊法。 |  | DL-96A细菌鉴定仪
2、适用范围：该试剂板用于进行临床致病菌（革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌和真菌）的鉴定和抗菌药物MIC的半定量分析）。
3、准确率：试剂板对质控菌株鉴定的符合率 95%；试剂板对质控菌株抗菌药物MIC测定的符合率 95%。
4、非发酵菌板生化孔≥25孔、药敏孔≥70孔，药物种类≥21种。
5、非发酵菌板中的亚胺培南和美罗培南实测MIC最大达到64μg/ml。
6、试剂板含有头孢哌酮-舒巴坦、多黏菌素B等治疗复杂感染的药物。
7、材料：试剂板采用聚苯乙烯材料，防刮、透光率好，同时试剂板包被的药物采用快速冻干技术，提高药物的稳定性。
8、储存条件：包装后的试剂板储存在2℃—8℃无腐蚀气体环境下，试剂板有效期≥12个月。
301 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | DL-96STAPH | 1、检验原理：生化鉴定采用比色法，药敏试验采用比浊法。 | 盒 | 珠海迪尔
|  | 10人份/盒 | 2、适用范围：该试剂板用于触酶试验阳性的革兰氏阳性球菌的鉴定和葡萄球菌的抗菌药物MIC检测。 |  | DL-96A细菌鉴定仪
3、准确率：试剂板对质控菌株鉴定的符合率 100%；试剂板对质控菌株抗菌药物MIC测定的符合率100%。
4、葡萄球菌板生化孔≥22孔、药敏孔≥73孔，药物≥23种。
5、鉴定药敏板卡常见4-6个浓度梯度。
6、试剂板含有替加环素、阿奇霉素等治疗复杂感染的重点药物。
7、材料：试剂板采用聚苯乙烯材料，防刮、透光率好，同时试剂板包被的药物采用快速冻干技术，提高药物的稳定性。
8、储存条件：包装后的试剂板储存在2℃—8℃无腐蚀气体环境下，试剂板有效期≥12个月。
302 | 细菌测定系统随机体外诊断试剂板 | DL-96STREP | 适用于细菌鉴定及药敏分析系统DL-96A： | 盒 | 珠海迪尔
|  | 10人份/盒 | 1、检验原理：生化鉴定采用比色法，药敏试验采用比浊法。 |  | DL-96A细菌鉴定仪
2、适用范围：触酶试验阴性的革兰氏阳性球菌的鉴定和抗菌药物MIC检测。
3、准确率：试剂板对质控菌株鉴定的符合率 95%；试剂板对质控菌株抗菌药物MIC测定的符合率95%。
4、链球菌板生化孔≥20孔、药敏孔≥75孔，药物≥21种。
5、鉴定药敏板卡常见4-6个浓度梯度。
6、试剂板含有万古霉素、替考拉宁等治疗复杂感染的药物。
7、材料：试剂板采用聚苯乙烯材料，防刮、透光率好，同时试剂板包被的药物采用快速冻干技术，提高药物的稳定性。
8、储存条件：包装后的试剂板储存在2℃—8℃无腐蚀气体环境下，试剂板有效期≥12个月。
303 | 酵母样真菌鉴定药敏板 | DL-96FUNGUS | 适用于细菌鉴定及药敏分析系统DL-96A： | 盒 | 珠海迪尔
|  | 10人份/盒 | 1、检验原理：生化鉴定采用比色法，药敏试验采用比浊法。 |  | DL-96A细菌鉴定仪
2、适用范围：该试剂板用于真菌的鉴定和抗菌药物MIC检测。
3、准确率：试剂板对质控菌株鉴定的准确率≥95%；试剂板对质控菌株鉴定药物MIC测定的准确率≥95%。
4、重复性：试剂板对质控菌株鉴定的重复性为95%；试剂板对质控菌株鉴定药物MIC测定的重复性为95%。
5、不精密度：试剂板对质控菌株的批内不精密度≤5%，试剂板对质控菌株的批间不精密度≤10%。
6、试剂板板孔位数≥96个孔位，生化反应孔≥24个。
7、试剂板可检测≥5种抗真菌药物，包含氟胞嘧啶、两性霉素、氟康唑、伏立康唑、伊曲康唑等药物。
8、材料：试剂板采用聚苯乙烯材料，防刮、透光率好，同时试剂板包被的药物采用快速冻干技术，提高药物的稳定性。
9、储存条件：包装后的试剂板储存在2℃—8℃无腐蚀气体环境下，试剂板有效期≥12个月。
304 | 肠杆菌/氧化酶阴性革兰阴性杆菌鉴定药敏板（比色/比浊法） | DL-120E;10人份/盒 | 1、检验原理：生化鉴定采用比色法，药敏试验采用比浊法。 | 盒 | 珠海迪尔
|  |  | 2、适用范围：该试剂板用于肠杆菌的鉴定和抗菌药物MIC检测。 |  | DL-96A细菌鉴定仪
3、准确率：试剂板对质控菌株鉴定的符合率 100%；试剂板对质控菌株抗菌药物 MIC 测定的符合率 100%。
4、肠杆菌测板生化孔≥28孔、药敏孔≥89孔。
5、肠杆菌板药物≥25种且所有药物满足大肠埃希菌ATCC25922质控浓度最高点。6、肠杆菌板中的亚胺培南和美罗培南实测MIC最大达到16μg/ml，厄他培南实测MIC最大达到8μg/ml。
7、试剂板含有头孢哌酮-舒巴坦、替加环素、多黏菌素B等治疗复杂感染的药物。
8、密封：试剂板采用透明薄膜封闭，密封性好，防止污染。
9、储存条件：试剂板冷藏储存，试剂板有效期≥12个月。
305 | 非发酵菌/氧化酶阳性革兰阴性杆菌鉴定药敏板（比色/比浊法） | DL-120NE;10人份/盒 | 1、检验原理：生化鉴定采用比色法，药敏试验采用比浊法。 | 盒 | 珠海迪尔
|  |  | 2、适用范围：适用于非发酵菌的鉴定和抗菌药物MIC检测。 |  | DL-96A细菌鉴定仪
3、准确率：试剂板对质控菌株鉴定的符合率 100%；试剂板对质控菌株抗菌药物 MIC 测定的符合率 100%。
4、非发酵菌板生化孔≥25孔、药敏孔≥94孔。
5、非发酵菌板药物≥21种且所有药物满足铜绿假单胞菌ATCC27853质控浓度最高点。
6、非发酵菌板中的亚胺培南和美罗培南实测MIC最大达到64μg/ml
7、试剂板含有头孢哌酮-舒巴坦、 替加环素、多黏菌素B等治疗复杂感染的药物。
8、密封：试剂板采用透明薄膜封闭，密封性好，防止污染。
9、储存条件： 试剂板冷藏储存，试剂板有效期≥12个月。
306 | 葡萄球菌鉴定药敏板（比色/比浊法） | DL-120STAPH;10人份/盒 | 1、检验原理：生化鉴定采用比色法，药敏试验采用比浊法。2、适用范围：适用于葡萄球菌的鉴定和抗菌药物MIC检测。3、准确率：试剂板对质控菌株鉴定的符合率 100%；试剂板对质控菌株抗菌药物 MIC 测定的符合率100%。 | 盒 | 珠海迪尔
|  |  | 4、葡萄球菌板生化孔≥22孔、药敏孔≥90孔，药物≥24种。 |  | DL-96A细菌鉴定仪
5、鉴定药敏板卡常见4-6个浓度梯度。6、试剂板含有万古霉素、达托霉素等治疗复杂感染的药物。7、密封：试剂板采用透明薄膜封闭，密封性好，防止污染。8、储存条件：试剂板冷藏储存，试剂板有效期≥12个月。
307 | 链球菌/肠球菌鉴定药敏板（比色/比浊法） | DL-120STREP;10人份/盒 | 1、检验原理：生化鉴定采用比色法，药敏试验采用比浊法。 | 盒 | 珠海迪尔
|  |  | 2、适用范围：适用于链球菌、肠球菌鉴定和抗菌药物MIC检测。 |  | DL-96A细菌鉴定仪
3、准确率：试剂板对质控菌株鉴定的符合率100%；试剂板对质控菌株抗菌药物 MIC 测定的符合率100%。
4、链球菌板生化孔≥22孔、药敏孔≥90孔,药物≥22种。
5、鉴定药敏板卡常见4-6个浓度梯度。
6、试剂板含有万古霉素、达托霉素等治疗复杂感染的药物。
7、密封：试剂板采用透明薄膜封闭，密封性好，防止污染。
8、储存条件： 试剂板冷藏储存，试剂板有效期≥12个月。
308 | 棒状杆菌鉴定药敏试剂盒（比色/比浊法） | DL-120Coryne;10人份/盒 | 1、检验原理：生化鉴定采用比色法，药敏试验采用比浊法。 | 盒 | 珠海迪尔
|  |  | 2、适用范围：该试剂板用于棒状杆菌的鉴定及体外药敏检测。 |  | DL-96A细菌鉴定仪
3、试剂板卡可进行≥18项生化鉴定试验。
4、试剂板卡可同时检测≥19种抗菌药物，包含CLSI推荐初级药敏试验需要的红霉素、庆大霉素、青霉素和万古霉素。
5、准确率：试剂板对质控菌株鉴定的准确率≥ 95%；试剂板对质控菌株抗菌药物 MIC 测定的准确率 ≥95%。
6、批内差：试剂板对质控菌株鉴定的批内不精密度应≤5%；试剂板对质控菌株抗菌药物MIC测定的批内不精密度应≤5%。
7、密封：试剂板采用透明薄膜封闭，密封性好，防止污染。
8、试剂板生化试验孔每孔位加液量≤100µl，药敏孔每孔位加液量≤50µl。
9、储存条件：试剂板冷藏储存，试剂板有效期≥12个月。
309 | 奈瑟菌/嗜血杆菌鉴定药敏试剂盒（比色/比浊法） | DL-120NH;10人份/盒 | 1、检验原理：生化鉴定采用比色法，药敏试验采用比浊法。 | 盒 | 珠海迪尔
|  |  | 2、适用范围：该试剂板用于奈瑟菌和嗜血杆菌的鉴定及体外药敏检测。 |  | DL-96A细菌鉴定仪
3、试剂板卡可进行≥17项生化鉴定试验。
4、试剂板可进行X 因子、V 因子的检测试验。
5、试剂板可进行β-LAC青霉素酶试验。
6、试剂板卡可同时检测≥21种抗菌药物，包含复方新诺明、左氧氟沙星、头孢曲松、美罗培南等抗菌药物。
7、准确率：试剂板对质控菌株鉴定的准确率≥ 95%；试剂板对质控菌株抗菌药物 MIC 测定的准确率 ≥95%。
8、批内差：试剂板对质控菌株鉴定的批内不精密度≤5%；试剂板对质控菌株抗菌药物MIC测定的批内不精密度≤5%。
9、密封：试剂板采用透明薄膜封闭，密封性好，防止污染。
10、储存条件： 试剂板冷藏储存，试剂板有效期≥12个月。
310 | 真菌药敏试剂盒（显色法） | DL-96Fungus，10人份/盒 | 1、检验原理：采用显色法。 | 盒 | 珠海迪尔
|  |  | 2、适用范围：该试剂板用于酵母样真菌、隐球菌、曲霉的体外MIC检测。 |  | DL-96A细菌鉴定仪
3、准确性：试剂板的符合率≥95%。
4、试剂板可检测≥9种抗真菌药物，抗菌药物浓度梯度8-11个梯度。
5、试剂板包含棘白菌素类药物米卡芬净、卡泊芬净和新型三唑类药物艾莎康唑。
6、材料：试剂板采用聚苯乙烯材料，防刮、透光率好，同时试剂板包被的药物采用快速冻干技术，提高药物的稳定性。
7、储存条件： 试剂板冷藏储存，试剂板有效期≥12个月。
311 | 灭菌吸头 | 1000ul*100个 | 无菌 1000ul | 包 | 珠海迪尔
DL-96A配套
加样仪
312 | 沙门氏菌属诊断血清 | 12×1.0ml/盒 | 包含O抗原血清、H抗原血清等全套分型血清；O抗原效价≥1：320；H抗原效价≥1：800。特异性强，无交叉凝集；液体剂型，便于滴加操作。储存条件-20℃冷冻，解冻后稳定。有效期：≥12个月。 | 盒 | 无
313 | 志贺氏菌属诊断血清 | 5×1.0ml/盒 | 涵盖痢疾志贺氏菌、福氏志贺氏菌等主要血清型；凝集反应迅速，结果清晰；储存条件-20℃冷冻，解冻后稳定。有效期：≥12个月。 | 盒 | 无
314 | 厌氧袋（ | 10份/盒 | 每袋可容纳1-2个培养皿；24小时内耗氧率≥99%，维持厌氧环境（氧浓度≤0.1%）；内置指示剂，可直观判断厌氧状态，含耗氧剂和指示剂。 | 盒 | 无
315 | C反应蛋白检测试剂盒 | 300测试/盒 | ①用于C反应蛋白（免疫比浊法）项目检测。 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
|  |  | ②分析范围：血清/血浆初始： 0.1 ~ 8.0 mg/dL扩展为： 0.1 ~ 96 mg/dL |  | 特定蛋白分析系统
③2-8℃保存，有效期≥24个月，
316 | α1-微球蛋白检测试剂盒 | 150测试/盒 | ①用于α1-微球蛋白（免疫比浊法）项目检测 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
|  |  | ②分析范围：尿液 初始： 0.4 ~ 8.0 mg/dL；扩展为： 0.4 ~ 1,728 mg/dL |  | 特定蛋白分析系统
③2-8℃保存，有效期≥24个月
317 | κ轻链检测试剂盒 | 150测试/盒 | ①用于κ轻链（免疫比浊法）项目检测 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
|  |  | ②分析范围：血清 初始： 400 – 4,400 mg/dL；扩展为： 11.1 – 26,400 mg/dL |  | 特定蛋白分析系统
尿液 初始： 1.85 – 20.4 mg/dL ；扩展为： 1.85 – 26,400 mg/dL
③2-8℃保存，有效期≥24个月
318 | λ轻链检测试剂盒 | 150测试/盒 | ①用于λ轻链（免疫比浊法）项目检测 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
|  |  | ②分析范围： |  | 特定蛋白分析系统
血清
初始： 180 ~ 1,400 mg/dL ；扩展为： 30 ~ 25,200 mg/dL。
尿液
初始： 5.0 ~ 38.9 mg/dL ；扩展为： 5.0 ~ 8,400 mg/dL
③2-8℃保存，有效期≥24个月
319 | 补体C3检测试剂盒 | 300测试/盒 | ①用于补体C3（免疫比浊法）项目检测 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
|  |  | ②分析范围：血清 初始： 35 ~ 350 mg/dL ；扩展为： 5.83 ~ 12,600 mg/dL |  | 特定蛋白分析系统
③2-8℃保存，有效期≥24个月
320 | 高灵敏度C-反应蛋白检测试剂盒 | 300测试/盒 | ①用于高灵敏度 C-反应蛋白（免疫比浊法）项目检测 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
|  |  | ②分析范围：血清或血浆初始： 0.02 ~ 6.0 mg/dL扩展为： 0.02 ~ 144 mg/dL |  | 特定蛋白分析系统
③2-8℃保存，有效期≥24个月
321 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒 | 300测试/盒 | ①用于抗链球菌溶血素O（免疫比浊法)项目检测 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
|  |  | ②分析范围：血清 初始： 25 ~ 800 IU/mL ；扩展为： 25 ~ 28,800 IU/mL |  | 特定蛋白分析系统
③2-8℃保存，有效期≥24个月
322 | 类风湿因子检测试剂盒 | 300测试/盒 | ①用于类风湿因子（免疫比浊法）项目检测 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
|  |  | ②分析范围：血清 初始： 20 – 800 IU/mL；扩展为： 20 – 28,800 IU/mL |  | 特定蛋白分析系统
③2-8℃保存，有效期≥24个月
323 | 免疫球蛋白 A 检测试剂盒 | 300 测试/盒 | ①用于免疫球蛋白A（免疫比浊法）项目检测 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
|  |  | ②分析范围：血清 初始： 40 ~ 700 mg/dL ；扩展为： 6.7 ~ 25,200 mg/dL。 |  | 特定蛋白分析系统
③2-8℃保存，有效期≥24个月
324 | 免疫球蛋白 G 检测试剂盒 | 300测试/盒 | ①用于免疫球蛋白G（免疫比浊法）项目检测 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
|  |  | ②分析范围：血清 初始： 200 ~ 3,600 mg/dL ；扩展为： 33.3 ~ 21,600 mg/dL。 |  | 特定蛋白分析系统
脑脊液 初始：0.93 ~16.7 mg/dL ；扩展为：0.93 ~3,600 mg/dL。
③2-8℃保存，有效期≥24个月
325 | 免疫球蛋白 M 检测试剂盒 | 300测试/盒 | ①用于免疫球蛋白M（免疫比浊法）项目检测 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
|  |  | ②分析范围：血清 初始： 25 – 400 mg/dL ；扩展为： 4.2 – 14,400 mg/dL |  | 特定蛋白分析系统
③2-8℃保存，有效期≥24个月
326 | 尿免疫球蛋白 G 检测试剂盒 | 150测试/盒 | ①用于尿免疫球蛋白G（免疫比浊法）项目检测 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
|  |  | ②分析范围：尿液 初始： 0.3 ~ 6.0 mg/dL ；扩展为： 0.3 ~ 1296 mg/dL。 |  | 特定蛋白分析系统
③2-8℃保存，有效期≥24个月
327 | 微量白蛋白检测试剂盒 | 150测试/盒 | ①用于微量白蛋白（免疫比浊法）项目检测 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
|  |  | ②分析范围：尿液 初始： 0.2 ~ 4.0 mg/dL；扩展为： 0.2 ~ 864 mg/dL。 |  | 特定蛋白分析系统
③2-8℃保存，有效期≥24个月
328 | 转铁蛋白检测试剂盒 | 150测试/盒 | ①用于转铁蛋白（免疫比浊法）项目检测 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
|  |  | ②分析范围尿液 初始： 0.2 ~ 4.0 mg/dL ；扩展为： 0.2 ~ 864 mg。 |  | 特定蛋白分析系统
③2-8℃保存，有效期≥24个月
329 | 清洗液 | 1*10L | 作用于机器系统清洗。 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
特定蛋白分析系统
330 | 缓冲液(buffer1) | 4*120ml | 缓冲液1应与IMMAGE®免疫化学系统和试剂配合使用，以测定免疫球蛋白G、免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、补体（C3、C4）、K轻链、λ轻链、尿免疫球蛋白G、微量白蛋白、尿转铁的含量。 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
特定蛋白分析系统
331 | 缓冲液(buffer2) | 4*120ml | 缓冲液2应与IMMAGE®免疫化学系统和试剂配合使用，以测定类风湿因子的含量。 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
特定蛋白分析系统
332 | 缓冲液(buffer3) | 4*120ml | 缓冲液3应与IMMAGE®免疫化学系统和试剂配合使用，以测定抗链球菌溶血素O、C反应蛋白的含量。 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
特定蛋白分析系统
333 | 缓冲液(buffer4) | 4*120ml | 缓冲液4应与IMMAGE®免疫化学系统和试剂配合使用，以测定高灵敏度C-反应蛋白的含量。 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
特定蛋白分析系统
334 | 样本稀释液(dilution1) | 4*120ml | 稀释剂1应与IMMAGE®免疫化学系统和试剂配合使用,以测定生物体液组分的含量。 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
特定蛋白分析系统
335 | 尿蛋白质控品 | 6×1mL | 用于 α1-微球蛋白（A1M）、微量白蛋白（MA）、转铁蛋白（TRU）和免疫球蛋白 G （IGU）项目测定时的质量控制。 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
特定蛋白分析系统
336 | 尿蛋白校准品 | 4×3mL | 用于尿液中微量白蛋白、转铁蛋白、α1-微球蛋白和尿免疫球蛋白G项目检测时进行校准。尿蛋白校准品(UCAL)专用于ARRAY®系统和IMMAGE®系统中。 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
特定蛋白分析系统
337 | 多项免疫校准品 | 4×3mL | 用于α1-酸性糖蛋白（AAG）、补体C3（C3）、补体C4（C4）、触珠蛋白（HPT）、免疫球蛋白A（IgA）、免疫球蛋白G（IgG）、免疫球蛋白M（IgM）、k轻链（KAP）、λ轻链（LAM）和转铁蛋白（TRF）项目的校准。本产品在和以上试剂合用时，用于在IMMAGE系统上校正这些试剂。 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
特定蛋白分析系统
338 | 血清学质控品 | 3×5mL | 用于临床化验室监控抗链球菌溶血素 O(ASO)、类风湿因子(RF)和 C 反应蛋白(CRP)检测系统的总体性能。 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
特定蛋白分析系统
339 | 多项校准品（Cal-5） | 4*2ml | 与贝克曼库尔特试剂配合，用于使用IMMAGE 免疫化学分析系统校准抗链球菌溶血素O（ASO）、C反应蛋白（CRP和CRPH）以及类风湿因子（RF）。 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
特定蛋白分析系统
340 | 蛋白质控品（level-3） | 水平3:4瓶x5ml | 本产品是用于α1-酸糖蛋白（AAG）、α1-抗胰蛋白酶（AAT）、白蛋白（ALB）、α2-巨球蛋白（AMG）、抗凝血酶III（AT3）、血浆铜蓝蛋白（CER）、补体C3（C3）、补体C4（C4）、触珠蛋白（HPT）、免疫球蛋白A（IgA）、低浓度免疫球蛋白A（IGALC）、总免疫球蛋白E（IgE）、免疫球蛋白G （IgG）、免疫球蛋白M（IgM）、低浓度免疫球蛋白M（IGMLC）、K轻链(KAP)、λ轻链(LAM)、脂蛋白（a）(LP(a)) 、前白蛋白（PAB）、备解素因子B（PFB）、转铁蛋白（TRFN）试剂项目检测时的质量控制，对准确度和精密度进行验证。 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
特定蛋白分析系统
341 | 蛋白质控品 (level2) | 水平2:4瓶x5ml | 本产品是用于α1-酸糖蛋白（AAG）、α1-抗胰蛋白酶（AAT）、白蛋白（ALB）、α2-巨球蛋白（AMG）、抗凝血酶III（AT3）、血浆铜蓝蛋白（CER）、补体C3（C3）、补体C4（C4）、触珠蛋白（HPT）、免疫球蛋白A（IgA）、低浓度免疫球蛋白A（IGALC）、总免疫球蛋白E（IgE）、免疫球蛋白G （IgG）、免疫球蛋白M（IgM）、低浓度免疫球蛋白M（IGMLC）、K轻链(KAP)、λ轻链(LAM)、脂蛋白（a）(LP(a)) 、前白蛋白（PAB）、备解素因子B（PFB）、转铁蛋白（TRFN）试剂项目检测时的质量控制，对准确度和精密度进行验证。 | 盒 | 贝克曼IMMAGE800
特定蛋白分析系统
342 | 需氧微生物培养瓶 | 50瓶/包装 | 1.成分含有：蒸馏水、大豆酪蛋白分解肉汤、酵母浸膏、氨基酸、糖、聚茴香脑磺酸钠、维生素、抗氧化剂/还原剂、非离子吸附树脂阳离子交换树脂 | 瓶 | BD-9120
|  |  | 2.所有的BACTEC培养基被充入CO2。在2～25℃储存有效期≥9个月。 |  | 血培养仪
3.容积：30ml
343 | 厌氧微生物培养瓶 | 50瓶/包装 | 1.成分含有：蒸馏水、大豆一酪蛋白分解肉汤、酵母提取物、动物组织分解物、葡萄糖、血晶素、维生素K3、柠檬酸钠、硫醇、丙酮酸钠、皂角苷、除沫剂、聚茴香脑横酸钠. | 瓶 | BD-9120
|  |  | 2.所有的BACTEC培养基中被充入CO2。厌氧培养基中被预还原加入CO2和N2，有效期≥9个月。 |  | 血培养仪
3.容积：40ml
344 | 儿童需氧微生物培养瓶 | 50瓶/包装 | 用于从儿童或其它小于3mL的血液标本中培养和检测需氧微生物(细菌和酵母)BDBACTEC"需氧微生物培养瓶(含有丰富C0的大豆/酪蛋白分解肉汤)。 | 瓶 | BD-9120
|  |  | 容积：20ml |  | 血培养仪
345 | 测试卡 | 300人份/盒 | 1.耗材用途：配套血气分析仪检测pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil等17项实测参数，对临床诊断提供支持。 | 盒 | 雷度ABL90
|  |  | 2.耗材规格/测试数要求：配有带血氧及不带血氧测试卡，根据科室需要自由选择。 |  | 血气分析仪
3.质控要求：血气、血氧、电解质、代谢物质控/定标液内配有质控液，同时做质控时不损失测试卡人份数
4.耗材效期：测试卡货架期≥120天，测试卡上机效期≥30天
5.耗材存储要求：测试卡2–8°C储存.
346 | 血气、血氧、电解质、代谢物质/定标液 | 定标液 | 1.耗材用途：配套血气分析仪检测pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil等17项实测参数，对临床诊断提供支持。 | 盒 | 雷度ABL90
|  | 1.200mL定标液 | 2.质控要求：血气、血氧、电解质、代谢物质控/定标液内配有质控液，同时做质控时不损失测试卡人份数 |  | 血气分析仪
|  | 2.100mL定标液 | 3.耗材效期：定标液货架期≥180天，上机效期≥30天
|  | 3.100mL质控液 | 4.耗材存储要求：定标液2–25°C储存
4.200mL质控液
5.100mL质控液
6.100mL混合气体
347 | 结核分枝杆菌rpoB基因突变检测试剂盒 | 50人份/盒 | 1、试剂须为单份/一次性的检测盒，装有PCR反应试剂，以独立进行PCR处理，保证样品之间的交叉污染最小化； | 盒 | 赛沛
|  |  | 2、120分钟内同时报告结核分枝杆菌及利福平耐药核酸检测结果; |  | Gen-Xpert
|  |  | 3、试剂包含用于检测结核分枝杆菌和利福平耐药性的试剂以及样本处理质控； |  | 全自动医用PCR分析系统
4、试剂包装应含有充足的检测盒，样品处理试剂和一次性移液管;
5、对于菌阳痰沉淀物样本，以培养鉴定为对比方法，灵敏度不低于91%，特异性不低于73%；
6、对于菌阳痰沉淀物样本，与临床诊断比较，灵敏度不低于90%；
7、与药敏试验结果比较，阳性符合率不低于96%，阴性符合率不低于99%；
8、方法学：实时荧光PCR法
348 | 降钙素原测定试剂盒 | 100测试/盒 | 重复性：变异系数（CV）≤5%；批间差：批间变异系数（CV)）≤10%；准确度：回收率在[90.0%-110%]范围内；线性区间：0.04-100 ng/mL，线性相关系数（r）>0.9900。 | 盒 | 新产业MAGLUMI2000PIUS
|  |  | 分析灵敏度：空白限（LoB）≤0.010ng/mL，检出限（LoD）≤0.020ng/mL; |  | 全自动化学发光测定仪
方法学：化学发光免疫分析法
349 | 肌钙蛋白I测定试剂盒 | 100测试/盒 | 重复性：随机抽取一盒试剂，测定浓度在(0.383±50%)ng/mL,(0.815±50%)ng/mL和(2.065±50%)ng/mL范围的样本，各重复测定10次，计算10次测定结果的平均值(M)和标准差(SD)及变异系数(CV)，变异系数(CV)≤5%。 | 盒 | 新产业MAGLUMI2000PIUS全自动化学发光测定仪
批间差：随机抽取三批试剂盒，使用三批试剂分别测定浓度在(0.383±50%)ng/mL,(0.815±50%)ng/mL和(2.065±50%)ng/mL范围的样本，各重复10次，计算每个样本30次测定结果的平均值(M)和标准差(SD)及变异系数(CV),批间变异系数(CV)≤10%。
准确度：配制浓度分别为0.100ng/mL和2.00ng/mL的肌钙蛋白I(cTnI)NIST标准品样本，各重复测定3次，计算每次测定结果的相对偏差，相对偏差在±10%范围内。
线性区间：在(0.015~50)ng/mL浓度范围内，线性相关性系数(r)绝对值≥0.9900。
空白限：空白限(LoB)≤0.006 ng/mL
分析特异性：
向三份不含任何分析物的样本中分别添加心肌肌钙蛋白C(cTnC)，心肌肌钙蛋白T(cTnT)和骨骼肌肌钙蛋白(sTnI)校准品，将其浓度调整为1000 ng/mL,1000ng/mL和1000ng/mL，每个样本重复测定3次，取平均值，计算结果交叉反应率，交叉反应率〈0.004%。
方法学：磁微粒化学发光法
350 | 肌红蛋白测定试剂盒 | 100测试/盒 | 1.方法学：化学发光免疫分析法 | 盒 | 新产业MAGLUMI2000PIUS全自动化学发光测定仪
2.重复性:使用同一批号的试剂分别测定试剂盒配套的质控品1和质控品2，各重复测定10次，计算每个质控品用本测试方法对10次测定结果的平均值(M)和标准差(SD)及变异系数(CV)，变异系数(CV)≤5%.。
3.批间差:使用三批试剂分别测定试剂盒配套的质控品1和质品2，各重复测定10次，计算每个质控品30次测定结果的平均值(M)和标准差(SD)及变异系数(CV)，批间变异系数(CV)≤10%.。
4.准确度：选择常规检测样本(B)(低值血清)，分为体积相同的3份，在其中2份样本中分别加入浓度在[450.000-550.000]ng/mL范围内的Myoglobin校准品(A1)和[1800.000-2200.000]ng/mL范围内的Myoglobin校准品(A2)，所加入的AI、A2与B之间的体积例为1:9，制成待回收分析样本，在第3份常规检测样本中加入同样体积，无待测分析物，相同基质的样本，制成基础样本。随机抽取一盒试剂，重复测定待回收分析样本和另一份基础样本各3次，计算均值，计算回收率，回收率在(90.0%,110%]范围内。
5.线性区间：在[1.00,4000]ng/mL浓度范围内，线性相关系数(r)>0.9900.。
6.分析灵敏度，空白限(LoB)≤0.200 ng/mL，检出限(LoD)≤0.500ng/mL。
351 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒 | 100测试/盒 | 1.方法学：化学发光免疫分析法。 | 盒 | 新产业MAGLUMI2000PIUS全自动化学发光测定仪
2.重复性:使用同一批号的试剂分别测定试剂盒配套的质控品1和质控品2，各重复测定10次，计算每个质控品用本测试方法对 10次测定结果的平均值(M)和标准差(SD)及变异系数(CV)，变异系数(CV)≤5%.
3.批间差:使用三批试剂分别测定试剂盒配套的质控品1和质品2，各重复测定10次，计算每个质控品30次测定结果的平均值(M)和标准差(SD)及变异系数(CV)，批间变异系数(CV)≤10%.。
4.准确度：选择常规检测样本(B)(低值血清)，分为体积相同的3份，在其中2份样本中分别加入浓度在[45.0,-55.0]ng/mL范围内的肌酸激酶同工酶校准品(A1)和[360,440]ng/mL范围内的肌酸激酶同工酶校准品(A2)，所加入的AI、A2与B之间的体积例为1:9，制成待回收分析样本，在第3份常规检测样本中加入同样体积，无待测分析物，相同基质的样本，制成基础样本。随机抽取一盒试剂，重复测定待回收分析样本和另一份基础样本各3次，计算均值，计算回收率，回收率在(90.0%,110%]范围内。
5.线性区间：在[1.00,500]ng/mL浓度范围内，线性相关系数(r)>0.9900.。
6.分析灵敏度：空白限(LoB)≤0.100 ng/mL.，检出限(LoD)≤0.300ng/mL。
352 | 白介素6测定试剂盒 | 100测试/盒 | 1.空白限：空白限（LoB）≤ 0.500 pg/mL。 | 盒 | 新产业MAGLUMI2000PIUS全自动化学发光测定仪
2.批内精密度：用同一批号的试剂分别测定浓度在（28.0~52.0）pg/mL 和（175~325）pg/mL
范围的样本各 10 次，计算每个样本 10 次测试结果的平均值（M）和标准差（SD）及变异系数（CV），批内变异系数（CV）≤8%。
3.批间精密度：用三个不同批号的试剂分别测定浓度在（28.0~52.0）pg/mL 和（175~325）pg/mL范围的样本各 10 次，计算每个样本 30 次测试结果的平均值（M）和标准差
（SD）及变异系数（CV），批间变异系数（CV）≤15%。
4.准确度：
选择合适浓度的常规检测样本（B），分为体积相同的 2 份，在其中 1 份样本中加入浓度为 2000 pg/mL（允许偏差为±20%）的白介素 6（IL-6）校准品（A），所加入的 A 与 B 之间的体积比例为 1:9，制成待回收分析样本，并计算加入的待测物的浓度。在另一份样本中加入同样体积、无待测分析物、相同基质的样本，制成基础样本。随机抽取一盒试剂，对待回收分析样本和基础样本进行测定，每个样本重复测定 3 次，计算均值，根据公式计算回收率，允许回收率为 90%~110%。
5.线性在（1.50~5000） pg/mL 浓度范围内，线性相关性系数（r）绝对值≥0.9900。
6.方法学：磁微粒化学发光法
353 | 降钙素测定试剂盒 | 100测试/盒 | 1.精密度： | 盒 | 新产业MAGLUMI2000PIUS全自动化学发光测定仪
批内精密度：随机抽取一盒试剂，浓度在(16.0-24.0)pg/mL和(192-288)pg/mL范围的样本，各重复测定10次，计算10次测定结果的平均值(M)和标准差(SD)及变异系数(CV)，批内变异系数(CV)≤5%。
批间精密度：随机抽取三批试剂盒，使用三批试剂分别测定浓度在(16.0-24.0)pg/mL和(192-288)pg/mL范围的样本，各重复10次，计算每个样本30次测定结果的平均值(M)和标准差(SD)及变异系数(CV),批间变异系数(CV)≤10%。
2.准确度：
配制浓度分别为20.0pg/mL和100pg/mL的降钙素WHO国际标准品样本，各重复测定3次，计算每次测定结果的相对偏差，相对偏差在±10%范围内。
3.线性：在（1.0-2000.0）pg/mL浓度范围内，线性相关系数(r)>0.9900。
4.空白限(LoB)≤0.300 ng/mL。
5.方法学：磁微粒化学发光法
354 | 反应杯 | 64条/盒 | 主要组成成分：聚丙烯PP塑料 | 盒 | 新产业MAGLUMI2000PIUS全自动化学发光测定仪
储存条件：室温避光保存，容积：800ul。
355 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 底物液1：1×230mL； | 主要组成成分：底物液1氢氧化钠催化剂；底物液2过氧化氢溶液 | 瓶 | 新产业MAGLUMI2000PIUS全自动化学发光测定仪
|  | 底物液2：1×230mL | 储存条件：2-30℃避免强光直射
356 | 清洗液 | 1×714mL | 适用于新产业MAGLUMI2000PIUS | 瓶 | 新产业MAGLUMI2000PIUS全自动化学发光测定仪
主要组成成分：Tris-HCl 缓冲液，吐温20，氯化钠
储存条件：2-30℃避免强光直射
357 | 大张滤纸 | 60cm*60cm/张 | 定性滤纸，100%原生木浆，纯棉纤维无氯漂白，无荧光剂，无灰分添加剂，化学分析用滤纸，厚度0.18-0.22mm | 张 | 无
358 | 稀释板条 | 12孔/条*100/包 | 用于间接免疫荧光法使用的12孔稀释板条，适配标准96孔板框，板条的孔底是平/圆结构，适合加样、混匀、梯度稀释操作及样本预处理，单孔容量50-300微升，孔距9mm,透明，医用级聚苯乙烯，低自发光，无酶，无内毒素，无热原，亲水低吸附，耐受PBS、吐温-20、血清等试剂。 | 包 | 无
359 | 血沉非定值质控品 | 4.5ml/瓶 | 1.基质成分：猪/人源稳定红细胞，匹配魏氏法。 | 瓶 | 无
2.用于血沉的室内质量控制
3.开瓶后2-8度稳定期≥7天。
360 | 氨基末端B型脑钠肽前体测试卡 | 160T | 1.用于氨基末端B型脑钠肽前体项目检测。 | 盒 | AQT90Flex
2.检测范围：20–35000ng/L；
3.保存于 2~8℃的环境下，有效期≥12个月
361 | 肌钙蛋白I测试卡 | 160t | 1.用于肌钙蛋白项目检测。 | 盒 | AQT90Flex
2.空白限：<0.005ng/ml；线性0.010-25ng/ml区间内。
3.保存于 2~8℃的环境下，有效期≥12个月。
362 | 肌红蛋白测试卡 | 160t | 1.用于肌红蛋白检测。 | 盒 | AQT90Flex
2.检测范围：20-900 μg/L (ng/mL)。
3.保存于 2~8℃的环境下，有效期≥8个月。
363 | 肌酸激酶MB同工酶测试卡 | 160t | 1.用于肌酸激酶MB同工酶项目检测。 | 盒 | AQT90Flex
2.检测范围：2-500 ng/mL；99th 11 μg/L (ng /mL)（女性）和 17 μg/L (ng/mL)（男性）
3.存于 2~8℃的环境下，有效期≥8个月。
364 | 电解质标准液（高值） | 4×100mL/盒 | 主要组成成分：钠：160 mmol/L，钾：6 mmol/L，氯：120 mmol/L，防腐剂。 | 盒 | 贝克曼AU5821
储存条件及有效期：
2～25℃保存，有效期≥18个月。开封后，在 2～25℃下保存，可以保持稳定至少90 天。
365 | 电解质标准液（低值） | 4×100mL/盒 | 主要组成成分：钠：130 mmol/L，钾：3.5 mmol/L，氯：85mmol/L，防腐剂。 | 盒 | 贝克曼AU5821
储存条件及有效期：2～25℃保存，有效期≥18个月。开封后，在 2～25℃下保存，可以保持稳定至少90 天。
366 | D-二聚体测定试剂盒 | 60T | 用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）中的D-二聚体水平 | 盒 | MQ60全自动化学发光免疫分析仪
产品储存条件及有效期：2～8℃储存，有效期≥12个月。
367 | N末端B型钠尿肽前体测定试剂盒 | 60T | 用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）中的N末端B型钠尿肽前体水平 | 盒 | MQ60全自动化学发光免疫分析仪
产品储存条件及有效期：2～8℃储存，有效期≥12个月。
368 | 超敏心肌肌钙蛋白I测定试剂盒 | 60T | 用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）中的超敏心肌肌钙蛋白I水平 | 盒 | MQ60全自动化学发光免疫分析仪
产品储存条件及有效期：2～8℃储存，有效期≥12个月。
369 | 肌红蛋白测定试剂盒 | 60T | 用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）中的肌红蛋白水平 | 盒 | MQ60全自动化学发光免疫分析仪
产品储存条件及有效期：2～8℃储存，有效期≥12个月。
370 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒 | 60T | 用于体外定量测定人血清和血浆（肝素）中的肌酸激酶同工酶水平 | 盒 | MQ60全自动化学发光免疫分析仪
产品储存条件及有效期：2～8℃储存，有效期≥12个月。
371 | 电极测试卡 | 规格：50人份/盒 | 1、耗材要求能检测pH、pO2、pCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct项实测参数和Ch+,cHCO3 -(P)，cBase(B)，cBase(B,ox)，cBase(Ecf)，cBase(Ecf,ox)，cHCO3-(P,st),ctCO2(P)，ctCO2(B)，cCa2+(7.40)，Anion Gap (K+)，Anion Gap，ctO2,sO2，ctHb，pO2(A)，pO2(a/A)，pO2(A–a)，Po2(a)/Fo2I,RI等多项计算参数 | 人份 | ABL9血气分析仪
2、耗材效期要求：电极测试卡质保期≥120天，测试卡上机效期≥30天；
3、耗材存储要求：电极测试卡2–8°C储存
4、检测方法学：电流法、电位法和电导微电极技术
372 | 电极测试卡 | 规格：25人份/盒 | 1、耗材要求能检测pH、pO2、pCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct项实测参数和Ch+,cHCO3 -(P)，cBase(B)，cBase(B,ox)，cBase(Ecf)，cBase(Ecf,ox)，cHCO3-(P,st),ctCO2(P)，ctCO2(B)，cCa2+(7.40)，Anion Gap (K+)，Anion Gap，ctO2,sO2，ctHb，pO2(A)，pO2(a/A)，pO2(A–a)，Po2(a)/Fo2I,RI等多项计算参数 | 人份 | ABL9血气分析仪
2、耗材效期要求：电极测试卡质保期≥120天，测试卡上机效期≥30天；
3、耗材存储要求：电极测试卡2–8°C储存.
4、检测方法学：电流法、电位法和电导微电极技术
373 | 定标液 | 规格：1包 | 1、测定不同水平的质控品，pH、pC0、p0、Hct、K、Na、Ca”、C1、Lac 等项目的测试结果应在质控液给定的靶值范围内。 | 盒 | ABL9血气分析仪
2、测量不同浓度的质控品，pH、pC0、p0、Hct、K'、Na'、Ca”、Cl、Lac 各参数的变异系数 CV应≤5.0%。当cLac≤1 mmol/L时，SD≤0,1mmol/L。
3、包间差用10个同一批号的定标液试剂包测量同一样本，CV应≤10%。
374 | ABO血型反定型试剂盒（人红细胞） | A1红细胞 10ml |  | 盒 | 无
|  | B红细胞 10ml | 1.储存条件及有效期：2~8℃储存，有效期不少于90天。
|  | O红细胞 10ml | 2.分别采用试管法、微板法、微柱凝胶法进行临床验证，阳性重复试验的凝集强度结果每次相差≤1+，阴性重复试验无阳性结果出现。
3.分别采用试管法、微板法、微柱凝胶法与对比试剂进行临床验证，与对比试剂比较结果完全一致。
375 | RHD（IgM）血 | 10ml/盒 |  | 盒 | 无
| 型定型试 |  | 1、预期用途：本产品适用于临床样本RhD血型的常规检测，不用于血源查:仅用于临床检验。
| 剂（单克隆抗体） |  | 2、储存及效期：2~8℃储存，有效期至少24个月。
3、产品性能指标：抗D(IgM)效价≥1:64(ccDee 0型)。
376 | 不规则抗体检测试剂盒（人红细胞） | 15mL/盒 |  | 盒 | 无
1.储存条件及有效期：2~8℃存储，有效期≥90天，开瓶后在2~8℃条件下可保存≥60天。
2.方法学：检验本质是凝集试验，检验方法包含试管法及微柱凝胶抗人球蛋白卡法。
3.特异性：各检测红细胞与抗A抗B试剂不发生凝集反应，检测红细胞中至少有一份能分别与抗D、抗E、抗C、抗c、抗e、抗Jka、抗Jkb、抗M、抗N、抗s、抗Fya、抗Fyb、抗k、抗Lea、抗Leb、抗P1发生凝集；对照不发生凝集。
4.抗原性：各检测细胞与Rh系统、MN系统抗体试剂反应强度≥3+,与其他系统抗体试剂反应强度≥1+，对照不发生凝集。
5.直接抗人球蛋白试验：各检测细胞与抗人球蛋白试剂不发生凝集反应，呈阴性反应。
（1）本试剂分别采用试管法、微柱凝胶抗人球蛋白卡法进行临床验证，阳性重复试验的凝集强度结果每次相差≤1+，阴性重复试验无阳性结果出现。
（2）本试剂分别采用试管法、微柱凝胶抗人球蛋白卡法与对比试剂进行临床验证，与对比试剂比较，本试剂与对比试剂结果完全一致。
377 | 抗人球蛋白（抗IgG+C3d）检测卡（微柱凝胶法） | 12卡/盒（6孔/卡） |  | 盒 | Aigel 300
|  |  | 1、预期用途 |  | 全自动血型分析仪
盒用于间接抗人球蛋白试验，用于不规则抗体筛查和交叉配血，仅用于临床检测，不用于血源筛查。
2、储存条件及有效期
18℃～25℃避光保存，有效期至少12个月。
3、开封稳定性：撕开封口条后检测卡可在4小时内使用。
4、产品性能指标
①外观：包装完整无损，试剂盒标识清晰。外包装标签含产品名称，批号，含卡编号信息。试剂卡封口完好，密封性完好，标贴完整。标注打分面面对测试者凝胶柱呈绿色。凝胶柱形态完整，无断层、气泡、异物等。试剂卡6孔的凝胶柱和液面外观整齐。
②净含量：凝胶柱高度8.0±1.5mm，液面高度不小于0.1mm。
③特异性： 与7个代表性血型系统的不规则抗体（至少含有Rh,Kidd,Duffy三个系统）和相应的抗原阳性红细胞呈阳性反应，与没有相应抗原的红细胞呈阴性反应。与Rh，Kidd，Duffy系统的三个抗体以及C3d致敏细胞呈现阳性反应，与未致敏细胞呈现阴性反应。A1Rh+型血液样本血浆或血清和试剂A1细胞交叉反应阴性。BRh+型血液样本血浆或血清和试剂A1细胞交叉反应阳性。
④灵敏度：已知7种最高稀释度不规则抗体（至少含Rh,Kidd,Duffy三个系统）抗人球蛋白试验阳性反应不小于1+。测试中包含阴性结果作为阴性对照。可以用对比卡测试，与对比卡灵敏度阳性结果差异不大于1+。与C3d致敏细胞呈现阳性反应，结果不小于2+。与Rh，Kidd，Duffy系统的三个抗体致敏细胞呈现阳性反应，结果不小于1+。与未致敏细胞呈现阴性反应。
⑤重复性：同一批试剂卡，Rh，Kidd，Duffy系统的三个抗体阳性结果重复测试10次，要求反应结果为阳性，无阴性结果，结果差异不大于1+。测试中每个卡含阴性结果作为阴性对照。C3d补体致敏细胞重复测试10次，要求反应结果为阳性，无阴性结果，结果差异不大于1+。测试中每个卡含阴性结果作为阴性对照。
378 | 凝聚胺介 | 150测试 | 1、产品储存条件及有效期： | 盒 | 无
| 质试剂 |  | 2℃～25℃保存，有效期不低于2年。
2、预期用途：作为介质辅助用于完全抗体及不完全抗体的临床筛选检测及辅助用于临床交叉配血实验。可用于交叉配血试验、抗体筛检试验和辅助性抗人球蛋白试验。
3、产品性能指标
准确度
1、IgM 抗 A 或抗 B 与 A 型或 B 型红细胞反应，重复 3 次，结果均为阳性且凝集强度一致；与 B 型或 A 型红细胞反应，重复 3 次，结果均为阴性。
2、IgG 抗 D 抗体与 RhD 阳性红细胞反应，重复 3 次，结果均为阳性且凝集强度一致；与 RhD 阴性红细胞反应，重复 3次，结果均为阴性。检验限度1、IgM 抗 A 或抗 B 抗体(效价≥128)等比稀释至 9 支管，分别与 A 型或 B 型红细胞反应，结果呈阳性(包括弱阳性±)的管子不少于 7 支。
3、IgG 抗 D 抗体(效价≥128)等比稀释至 9 支管，分别与 RhD 阳性红细胞反应，结果呈阳性(包括弱阳性±)的管子不少于7 支。
重复性
1、按检验限度，同一批试剂等比稀释梯度两组间的阳性管数差值应不大于2支。
2、按检验限度，三批试剂间的等比稀释梯度之间的阳性管数差值应不大于2支。
379 | ABO正反定型及RhD血型检测卡（微柱凝胶法） | 12卡/盒(6孔 | 预期用途： | 盒 | Aigel 300
|  | /卡,1人份/卡) | 用于人 ABO 血型的正定型和反定型以及 RhD 抗原的检测，仅用于临床检验，不用于血源筛查。 |  | 全自动血型分析仪
18℃～25℃避光保存，有效期至少12个月。
产品性能指标：
1. 外观：凝胶柱形态完整，无断层、气泡、异物等；标注打分面面对测试者，第一支微柱呈现淡蓝（充填抗A），第二支微柱呈现淡黄（充填抗B），
第三支微柱呈白色（充填抗D），后3支微柱均为白色（充填不含抗体的凝胶）。
2. 净含量：凝胶柱高度8.0±1.5mm，液面高度1.6±1.5mm。
3. 灵敏度：a)采用试剂红细胞进行检测。具体为：抗A凝胶柱，与A1型红细胞反应，凝集强度要求不低于4+；与A1B型、A2型、A2B型红细胞反应，凝集强度要求不低于3+；抗B凝胶柱，与B型红细胞反应，凝集强度要求不低于4+；与A1B型、A2B型红细胞反应，凝集强度要求不低于3+。抗D凝胶柱，与RhD阳性红细胞反应，凝集强度要求不低于4+；第五和第六管做反定型测试时，用A1B血型人混合血浆（不少于3人份）稀释4倍的试剂抗A、试剂抗B做反定型测试，阳性反应不低于1+。b）检测卡内抗A抗体、抗B抗体的效价应不低于抗A抗B血型定型试剂效价测定用国家参考品同步试管法的效价。c）检测卡内抗D抗体的效价应不低于抗D（IgM）血型定型试剂效价测定用国家参考品同步试管法的效价。d) 反定型柱中,使用A1型反定型试剂红细胞测定抗A血型定型试剂效价测定用国家参考品效价应不低于同步反定型试管法测定的效价;使用B型反定型试剂红细胞测定抗B血型定型试剂效价测定用国家参考品效价应不低于同步反定型试管法测定的效价。
4. 特异性：正定型检测时，将已知抗原的样本红细胞加入到微柱凝胶中，凝胶中的抗体与含有相应抗原的细胞呈阳性反应，与没有相应抗原的细
胞呈阴性反应；反定型检测时，样本血浆中抗A，抗B和对应抗原的试剂红细胞反应；对照管与所有细胞都不应发生凝集反应。反定型检测时，反定型柱中反定型红细胞与ABO反定型试剂特异性检测用国家参考品反应结果具体如下：加入已知的A1型反定型试剂红细胞,应与B,О型血清反应为阳性,与A1、A1B型血清反应为阴性;加入已知B型反定型试剂红细胞,应与A1 ,О型血清反应为阳性，与B、A1B型血清反应为阴性。所有阳性反应不应有双群现象等混合反应，所有阴性反应不应有凝集、溶血等不易分辨现象。
5. 重复性：a)同一批试剂卡，重复测试5次，要求反应结果一致，且评分差异不大于1+。b)检测卡使用能产生凝集强度1＋稀释度的抗A血型定型
试剂(单克隆抗体)国家参考品,与A1型和B型反定型试剂红细胞重复10次反应,要求结果应均一致,且阳性结果凝集强度不小于1＋,凝集强度差异不超过1个＋;阴性结果不应有凝集﹑溶血等不易分辨现象。c)检测卡使用能产生凝集强度1＋稀释度的抗B血型定型试剂(单克隆抗体)国家参考品,与A1型和B型反定型试剂红细胞重复10次反应,要求结果应均一致,且阳性结果凝集强度不小于1＋,凝集强度差异不超过1个＋;阴性结果不应有凝集﹑溶血等不易分辨现象。
380 | 输血相容性检测质控品 | 15ml/盒 | 预期用途： | 盒 | 无
对输血相容性检测进行室内质量控制，质控项目包括：ABO正反定型、RhD分型、抗体筛查、交叉配血。
储存条件及有效期：
2-8℃保存，禁止冷冻，有效期≥60天。
开瓶使用后，于2-8℃保存，在有效期内使用。
产品性能指标：
1.外观：试剂标签字迹清楚，内容完整，无破损；质控品红细胞沉降后，上清液应澄清，无有形物存在；下层为红色或暗红色的红细胞。
2.特异性
QC-1:质控红细胞应与抗A、抗D、抗C、抗e发生凝集，与抗B、抗c、抗E不发生凝集；质控血浆与B型红细胞发生凝集，与A1型、O型红细胞不发生凝集。
QC-2：质控红细胞应与抗B、抗D、抗c、抗e发生凝集，与抗A、抗C、抗e不发生凝集；质控血浆与A1型红细胞发生凝集，与B型、O型红细胞不发生凝集。
QC-3：质控红细胞为A1型时，与抗A发生凝集，与抗B、抗D不发生凝集，质控血浆与B型红细胞发生凝集，与A1型红细胞不发生凝集，与O型RhD阳性红细胞盐水法不发生凝集而间接抗人球蛋白试验发生凝集；质控红细胞为B型时，与抗B发生凝集，与抗A、抗D不发生凝集，质控血浆与A1型红细胞发生凝集，与B型红细胞不发生凝集，与O型RhD阳性红细胞盐水法不发生凝集而间接抗人球蛋白试验发生凝集。
3.质控红细胞抗原性
QC-1：与抗A、抗D、抗C抗体凝集强度≥3+，与抗e抗体凝集程度≥2+；
QC-2：与抗B、抗D、抗C抗体凝集强度≥3+，与抗c抗体凝集程度≥2+；
QC-3：红细胞为A1型时，与抗A抗体凝集强度≥3+；红细胞为B型时，与抗e抗体凝集程度≥3+。
4.质控血浆抗体凝集强度
QC-1：与B型红细胞凝集程度≥3+；
QC-2：与A1型红细胞凝集程度≥3+；
QC-3：抗体为抗A抗体时，与A1型红细胞凝集强度≥3+，与O型RhD阳性红细胞凝集强度≥2+；抗体为抗B抗体时，与B型红细胞凝集强度≥3+，与O型RhD阳性红细胞凝集强度≥2+。
5.直接抗人球蛋白试验：阴性。
6.均匀性
随机抽取5盒质控品，检测质控红细胞抗原性和质控血浆抗体凝集强度，每盒各检测1次，检测结果的凝集强度差异不超过1+。
7.溶血率：小于等于3%。