Philips Achieva 1.5T维保参数
一、设备名称：飞利浦 1.5T 磁共振
二、规格型号：Philips Achieva 1.5T
三、保修类型：全保
四、保修包含的范围：包含磁体、液氦、线圈、制冷系统、梯度、射频、放大系统、计算机系统等整机所有配件，并且包含水冷机组、设备空调的维修所有配件，要求保证维修质量。
五、开机率要求：全年开机率达到95%以上，按照一年365天计算，每超出一天，保修期顺延2天。
六、维修响应时间：1小时内响应，12小时内到达现场进行维修。
七、配件更换要求：与机器适配，能保障机器正常运行。保证备件的存储并优先提供备件的发货，配件到货时间小于发运后3天。
配件更换范围：包含磁体、液氦（维保期间液氦面低于60%时需在30日内添加液氦至70%以上，每年维保期结束时，液氦面不低于70%）、线圈、制冷系统、梯度、射频、放大系统、计算机系统等整机所有配件，包括水冷机组与设备空调所有配件。 
8、 [bookmark: _GoBack]定期保养要求：每年4次整机保养，至少一季度做一次整机保养。（保证设备运行状态达到出厂运行及国家标准，年检时负责并保证全部监测指标达标，通过相关部门检测，确保取得合格证）。
保养包含设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养。
九、其他要求：
1 每年出具设备运行情况分析报告
2 维保费包含维修保养服务所涉及的人工费用、维修费、交通差旅费及备件费等所有费用。
3 签订合同之日起，30个工作日内液氦加注至70%以上。
4 显示器老化及损坏时，需更新全新显示器。
