艾灸仪

参数：

- 高精度仿生机械臂：搭载≥6轴机械臂；

- 触 摸 屏：≤10.1英寸；

- 输入功率：≤ 1500VA；

- 臂展：≥950mm；

- 治疗温度：42℃~70℃，±3℃；

- 灸头加热面积：26.6cm²-29.4cm²；

- 定时功能：1-60min,±5%；

- 工作噪音≤60dB(A)；

- 艾柱直径：35-55mm；

- 艾柱高度：30-60mm；

- 近距安全防护：灸面与艾灸头距离＜15mm，艾灸头抬起；

- 灸材燃烧时长：≥30min；

- 无明火电热丝点火功能；

- 温度对比：艾灸前后红外相机、视觉相机采集数据，对比艾灸前后生体体温状况；

- 红外相机温度持续监测；

- 自动刮灰功能；

- 断电保护：意外断电，机械臂锁死保持原状；

- 无艾灰挡板设计(提升灸感、避免遮挡红外辐射)；

- 内置净烟系统；

- 艾灸方案定制：穴位量≥20项目；

- 双层烟道设计；

- 手持遥控器支持调节温度、速度等参数；

- 智能语音提示功能：系统针对自身运行状态具备智能语音提示；

- 安全防护:具备碰撞检测功能；

- 五大灸法：悬停灸、回旋灸、雀啄灸、往复灸、循经灸；

- 屏幕快速选穴功能：点击屏幕，实现定位穴位，误差≤1.5mm；

- 紧急制动按钮；

- 无烟明火艾灸系统：解决传统艾灸污染问题，同时保留艾草挥发物活性成分；

- 音乐及语音系统：灸疗可自由调节音乐播放（五行音乐）；

半导体激光治疗仪

参数：

- 输出波长：主波长808nm±10nm  辅助波长650nm±10nm

- 输出模式：连续或间歇

- 工作方式：双路输出，独立控制，非接触式，体表垂直照射

- 4、激光器功率：①整机输出功率：面照治疗头为：≥500mw×3（808激光）+≥5mw                  ×80（650激光）≥1900mw  点照射治疗头为：≥500mw×1（808激光）+≥5mw×6（650激光）≥530mw  输出总功率为：≥2430mw

- ②最大功率：面照射治疗头：≥1000mw×3+≥10mw×80

- 点照射治疗头：≥1000mw×1+≥10mw×6

- ③单个激光器最大输出功率≥500mw，调节范围20mw至最大功率，步进1mw，显示值于工作激光实际输出允差为±20%。

- 5、照射面积：①面照治疗头：(23cm-25cm)×(13cm-15cm)面照射最大面积：≥336cm²

- 3个808 激光管辐照面积(2cm-10cm):9cm²-60cm²

- ②点照治疗头：2.3cm-4.3cm，点照射最大面积：≥8.55cm²，

- 1个808 激光管辐照面积(2cm-10cm):4cm²-40cm²

- 6、激光器数量：面照治疗头激光管≥83个，点照射治疗头激光管≥7个

- 7、输出激光功率不稳定度st：优于±10%

- 8、输出激光功率复现性Rp：优于±10%

- 9、显示方式：彩色液晶显示屏  中文菜单

- 10、操    作：≥ 8 英寸触摸屏可随意触摸操作

- 11、噪    音：治疗仪噪音≤60dB(A)

- 12、气缸液压支架：全方位调节，全铝坚硬打造，高低升降，随推随用

- 13、折页角度：治疗头水平转动角度≤330度，俯仰角度≤180度。

- 14、定时功能: 1-90分钟 触摸输入

红光/红外光治疗仪

参数：

- 1、环境条件：环境温度5℃~40℃；相对湿度不大于80%；大气压力 860hPa~1060hPa。

- 2、电源条件：电源电压：a.c.220V±22V；电源频率：50Hz±1Hz。

- 3、安全分类：Ⅰ类

4、使用方式分类：非接触式

5、光谱范围：特殊照射头发射光谱应包含600 nm ～2500 nm；

6、光输出功率：特殊照射头：＞3W；

- 7、光斑直径： 特殊照射头在距出光口100mm处，光斑直径≥120mm；

- 8、时钟控制精度：输出定时1~99min连续可调，电子定时器≤±5%。

- 9、当环境温度25℃，特殊照射头以最大功率连续工作状态下，侧面防护罩温度应≤55℃。

- 10、光功率密度：特殊照射头在距出光口100mm处，光功率密度＞30mw/cm2。

颈腰椎电动牵引床

参数：

1、电源电压：220V±22V  50HZ±1Hz；

2、额定输入功率：≥200VA；

3、牵引总时间：0-99min任意设定；

4、持续牵引时间：0-9min任意设定；

5、间歇牵引时间：0-9min任意设定；

6、成角动作范围：-10°~+30°连续可调

7、旋转动作范围：±25°连续可调；

8、腰部热疗：≤50°。

9、牵引参数：0～990N任意可调；牵引行程：≥200mm；

10、三维立体全方位牵引功能；

11、牵引功能，具备上成角牵引、下成角牵引，左、右旋转牵引（侧扳复位）及纵向牵引功能；

- 电脑控制腰椎牵引，具有≥8种牵引治疗模式，具备牵引力自动补偿功能；

13、具备半导体远红外床面热疗功能；

14、病例档案管理，≥20种治疗方案存储并读取方便临床及开展研究工作；

15、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控开关、医务人员操作急退键）；

- 熏蒸床

- 参数：

- 1.电压：AC 220V±22V  频率：50Hz±1Hz

- 2.额定功率：≥2000VA

- 3.温度设定范围：35～45℃ 温度显示精度：1℃

- 4.定时时间：1～60min 可调

- 5.采用宽视角显示屏，

- 6.采用感应式触摸开关控制，

- 7.加药方式：外置式加药液，既能起到过滤作用又能保证加药的安全。

- 8.具有自动上水功能。

- 9.不少于两种加热治疗模式。

- 10.设备具有两路独立的超温保护装置。

- 11.床体材质：采用亚克力材质。

- 12.具有故障自动检测功能，并显示故障代码，同时发出提示音。

- 13.具有中药蒸汽输出的送风装置，能有效的均衡药蒸汽温度避免局部灼热。

中医定向透药仪

参数:

- 电源要求：~220V/50Hz，输入功率：100VA；

- 液晶显示：≥10英寸触摸屏，治疗参数实时显示；

- 输出通道：≥4路输出，可满足多患者治疗

- 载波频率：载波频率1250Hz～4000Hz；

- 载波波形：导入模式下为非对称脉冲波，按摩模式下为对称脉冲波；

- 调制波形：调制波形含有方波、尖波、三角波、梯形波、指数波 、正弦波、锯齿波；

- 输出幅度：≥99可调，最大输出幅度为50V，允差±10%；

- 调幅度：波形调幅度为100%、75%、50%、25%，允差±5%；

- 调制频率：调制频率范围为0.5Hz～150Hz；

- 直流分量：在500Ω无感负载电阻最大输出时,导入模式下直流分量＜20V；

- 输出电流：在500Ω无感负载电阻下,按摩模式下输出电流＜80mA(r.m.s)，导入模式下输出电流＜50mA(r.m.s)；

- 连续工作时间：连续工作时间≥4h；

- 定时时间：设定范围5min～60min，默认20min，步进值5min，允差±30s；

- 治疗处方：≥32个治疗处方；

- 温度调节：≥10档，调节范围40℃～53℃，允差±3℃，电极片表面最高温度不超过60℃，大于60℃时保护装置切断热疗电源；

- 温度保护：两路温度保护装置，实时控制温度；

- 使用年限：≥10年