艾灸仪
参数：
1. 高精度仿生机械臂：搭载≥6轴机械臂； 
2. 触 摸 屏：≤10.1英寸；
3. 输入功率：≤ 1500VA；
4. 臂展：≥950mm；    
5. 治疗温度：42℃~70℃，±3℃；    
6. 灸头加热面积：26.6cm²-29.4cm²；    
7. 定时功能：1-60min,±5%；    
8. 工作噪音≤60dB(A)；    
9. 艾柱直径：35-55mm；    
10. 艾柱高度：30-60mm；    
11. 近距安全防护：灸面与艾灸头距离＜15mm，艾灸头抬起；    
12. 灸材燃烧时长：≥30min；    
13. 无明火电热丝点火功能；    
14. 温度对比：艾灸前后红外相机、视觉相机采集数据，对比艾灸前后生体体温状况；
15. 红外相机温度持续监测；    
16. 自动刮灰功能；    
17. 断电保护：意外断电，机械臂锁死保持原状；    
18. 无艾灰挡板设计(提升灸感、避免遮挡红外辐射)；   
19. 内置净烟系统；    
20. 艾灸方案定制：穴位量≥20项目；    
21. 双层烟道设计；    
22. 手持遥控器支持调节温度、速度等参数；    
23. 智能语音提示功能：系统针对自身运行状态具备智能语音提示；    
24. 安全防护:具备碰撞检测功能；    
25. 五大灸法：悬停灸、回旋灸、雀啄灸、往复灸、循经灸；    
26. 屏幕快速选穴功能：点击屏幕，实现定位穴位，误差≤1.5mm；   
27. 紧急制动按钮；    
28. 无烟明火艾灸系统：解决传统艾灸污染问题，同时保留艾草挥发物活性成分；
29. 音乐及语音系统：灸疗可自由调节音乐播放（五行音乐）；    
半导体激光治疗仪
参数：
1、 输出波长：主波长808nm±10nm  辅助波长650nm±10nm               
2、 输出模式：连续或间歇
3、 工作方式：双路输出，独立控制，非接触式，体表垂直照射
4、激光器功率：①整机输出功率：面照治疗头为：≥500mw×3（808激光）+≥5mw                  ×80（650激光）≥1900mw  点照射治疗头为：≥500mw×1（808激光）+≥5mw×6（650激光）≥530mw  输出总功率为：≥2430mw
②最大功率：面照射治疗头：≥1000mw×3+≥10mw×80
点照射治疗头：≥1000mw×1+≥10mw×6
③单个激光器最大输出功率≥500mw，调节范围20mw至最大功率，步进1mw，显示值于工作激光实际输出允差为±20%。
5、照射面积：①面照治疗头：(23cm-25cm)×(13cm-15cm)面照射最大面积：≥336cm² 
3个808 激光管辐照面积(2cm-10cm):9cm²-60cm²
②点照治疗头：2.3cm-4.3cm，点照射最大面积：≥8.55cm²，
1个808 激光管辐照面积(2cm-10cm):4cm²-40cm²
6、激光器数量：面照治疗头激光管≥83个，点照射治疗头激光管≥7个
7、输出激光功率不稳定度st：优于±10%
8、输出激光功率复现性Rp：优于±10%
9、显示方式：彩色液晶显示屏  中文菜单  
10、操    作：≥ 8 英寸触摸屏可随意触摸操作
11、噪    音：治疗仪噪音≤60dB(A)
12、气缸液压支架：全方位调节，全铝坚硬打造，高低升降，随推随用
13、折页角度：治疗头水平转动角度≤330度，俯仰角度≤180度。
14、定时功能: 1-90分钟 触摸输入

红光/红外光治疗仪
参数：
1、环境条件：环境温度5℃~40℃；相对湿度不大于80%；大气压力 860hPa~1060hPa。
2、电源条件：电源电压：a.c.220V±22V；电源频率：50Hz±1Hz。
3、安全分类：Ⅰ类
4、使用方式分类：非接触式
5、光谱范围：特殊照射头发射光谱应包含600 nm ～2500 nm；
6、光输出功率：特殊照射头：＞3W；
7、光斑直径： 特殊照射头在距出光口100mm处，光斑直径≥120mm；
8、时钟控制精度：输出定时1~99min连续可调，电子定时器≤±5%。
9、当环境温度25℃，特殊照射头以最大功率连续工作状态下，侧面防护罩温度应≤55℃。
10、光功率密度：特殊照射头在距出光口100mm处，光功率密度＞30mw/cm2。

 颈腰椎电动牵引床
参数：
1、电源电压：220V±22V  50HZ±1Hz；
2、额定输入功率：≥200VA；
3、牵引总时间：0-99min任意设定；
4、持续牵引时间：0-9min任意设定；	
5、间歇牵引时间：0-9min任意设定；
6、成角动作范围：-10°~+30°连续可调
7、旋转动作范围：±25°连续可调；
8、腰部热疗：≤50°。
9、牵引参数：0～990N任意可调；牵引行程：≥200mm；                                
10、三维立体全方位牵引功能；
11、牵引功能，具备上成角牵引、下成角牵引，左、右旋转牵引（侧扳复位）及纵向牵引功能；
12、 电脑控制腰椎牵引，具有≥8种牵引治疗模式，具备牵引力自动补偿功能；
13、具备半导体远红外床面热疗功能；
14、病例档案管理，≥20种治疗方案存储并读取方便临床及开展研究工作；
15、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控开关、医务人员操作急退键）；
  

熏蒸床
参数：
1.电压：AC 220V±22V  频率：50Hz±1Hz
2.额定功率：≥2000VA
3.温度设定范围：35～45℃ 温度显示精度：1℃
4.定时时间：1～60min 可调
5.采用宽视角显示屏，
6.采用感应式触摸开关控制，
7.加药方式：外置式加药液，既能起到过滤作用又能保证加药的安全。
8.具有自动上水功能。
9.不少于两种加热治疗模式。
10.设备具有两路独立的超温保护装置。
11.床体材质：采用亚克力材质。
12.具有故障自动检测功能，并显示故障代码，同时发出提示音。
13.具有中药蒸汽输出的送风装置，能有效的均衡药蒸汽温度避免局部灼热。

中医定向透药仪
参数:
1、 电源要求：~220V/50Hz，输入功率：100VA；
2、 液晶显示：≥10英寸触摸屏，治疗参数实时显示；
3、 输出通道：≥4路输出，可满足多患者治疗
4、 载波频率：载波频率1250Hz～4000Hz；
5、 载波波形：导入模式下为非对称脉冲波，按摩模式下为对称脉冲波；
6、 调制波形：调制波形含有方波、尖波、三角波、梯形波、指数波 、正弦波、锯齿波；
7、 输出幅度：≥99可调，最大输出幅度为50V，允差±10%；
8、 调幅度：波形调幅度为100%、75%、50%、25%，允差±5%；
9、 调制频率：调制频率范围为0.5Hz～150Hz；
10、 直流分量：在500Ω无感负载电阻最大输出时,导入模式下直流分量＜20V；
11、 输出电流：在500Ω无感负载电阻下,按摩模式下输出电流＜80mA(r.m.s)，导入模式下输出电流＜50mA(r.m.s)；
12、 连续工作时间：连续工作时间≥4h；
13、 定时时间：设定范围5min～60min，默认20min，步进值5min，允差±30s；
14、 治疗处方：≥32个治疗处方；
15、 温度调节：≥10档，调节范围40℃～53℃，允差±3℃，电极片表面最高温度不超过60℃，大于60℃时保护装置切断热疗电源；
16、 温度保护：两路温度保护装置，实时控制温度；
17、 使用年限：≥10年
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