1.全自动免疫流水线技术要求

一、仪器技术要求：

▲1.免疫分析速度：单模块速度≥600测试/小时且流水线速度≥1800测试/小时。

2单模块在机冷藏试剂位≥40个，支持不停机更换试剂及耗材。

3单模块可一次性装载≥2000个反应杯，反应杯不足具有报警提醒功能。

4无需一次性Tip头吸取样本，样本针采用钢针。

5样本针携带污染率不高于0.1PPM。

6清洗液全自动配置及供给。

▲7试剂项目数量：配套试剂项目≥90项（需提供注册证），免疫检测项目包括但不仅限于传染病、高血压、甲状腺功能、肿瘤标志物、骨代谢物、性激素、心肌与炎症、糖尿病相关功能检测项目等。

8、仪器在国家临检中心组织的室间质量评价中具有分组，且参与实验室≥500家。

9.检测原理：磁微粒化学发光技术。

▲10.试剂盒内含配套校准品（若不含需赠送），无需额外购买，满足溯源要求。

11.具有高度拓展性，可无缝链接同品牌流水线系统，也可与同品牌生化分析仪联机。

12.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

▲13.具有双向LIS功能，且装机时中标商提供LIS端口费用。

14.具有独立急诊通道。

15.混匀方式：超声涡旋混匀。

16.支持在线自动质控。

17.底物液、洗液双备份，自动切换。

▲18.仪器若中标，后期供应试剂为原厂试剂且试剂成本小于收费标准的40%。

二、全自动样本处理系统技术要求：

1.加/卸载模块：处理速度≥750T/H 加载区样本容量≥180管，卸载区样本容量≥180管；

2.批量加载模块：处理速度≥900T/H,样本容量≥600管；

3.开盖模块：处理速度≥450T/H，回收舱容量≥2000帽；

4.离心模块：处理速度≥480T/H，最大转速≥4500rpm；

5. 轨道模块:速度≥3600T/H，双向四轨，I轨、T轨、U轨等布局,可实现样本灵活掉头，急诊优先；

6.对派发给本分析模块的标本，变轨至缓存轨道备灾功能，屏蔽某台分析仪，保证流水线正常运行；

7.后处理模块：加盖速度≥500T/H，样本输出速度≥600T/H,样本容量≥720管，样本冷藏存储模块容量≥8000管，处理速度≥800T/H。

8.所有模块均支持扩展，可混合连接不同品牌的国产与进口设备，突破单机产品的局限。

2.全自动血液分析仪参数要求

- 检测方法及原理：半导体激光法、鞘流阻抗法、核酸荧光染色法、流式细胞技术。

- 血液模式检测参数：报告参数≥35个，直方图≥2个，散点图≥6个，三维散点图≥3个。

- 全自动细胞计数和分类检测速度≥200样本/小时；体液（胸水、腹水、脑脊液、滑膜液）模式检测速度≥40样本/小时。

- 自动进样器在待测区可一次性装载≥85标本。

- 具有白细胞五分类测定、有核红细胞测定、网织红细胞测定、红细胞测定、血小板测定、血红蛋白测定、感染红细胞测定等功能。

- 体液模式报告检测参数≥7项，研究参数≥10项。

- 血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染料染色法两种方法，具有专用的低值血小板多倍进样模式，且具有血小板解聚功能，解聚率≥80%（提供证明文件）。

- 具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时自动增加计数颗粒数量。（进样模式及样本量：手动进样≤150μl、自动穿刺进样≤200μl、末梢血预稀释模式≤40μl。

- 血液分析仪主机自带≥10寸彩色液晶触摸屏，外接电脑标配原厂中文报告审核、数据处理、复检规则设置的软件系统。

- 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）109/L，红细胞：（0-8.6）1012/L，血小板：（0-5000）109/L。

- 仪器可比性偏差要求：白细胞不超过±3%，红细胞不超过±2%，血红蛋白不超过±2%，血小板不超过±5%，红细胞压积不超过±2%，平均红细胞体积不超过±2%。

- 血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1109/L，红细胞≤0.021012/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5109/L。

- 可根据医院的发展需求通过轨道与同品牌推片染色机、阅片机连接成血液分析流水线。

- ▲仪器若中标，后期供应试剂为原厂试剂且试剂成本小于收费标准的30%。

- 仪器目前在黑龙江省内三甲医院在用大于等于20家，且提供医院名单及联系电话。

16..在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

▲17.具有双向LIS功能，且装机时中标商提供LIS端口费用。

▲18.中标仪器若为台式机，需提供相应的箱体。

- 血红蛋白（Hb）检测需采用环保型无氰化物法检测。

- 3.全自动尿液分析系统

- 系统组成：主机、预存盘与回收盘模块、回收桥、软件系统组成。

- 2、检测功能：一台仪器同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能。

- ▲3、检测项目：干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别≥22项，具备浊度、颜色、比重、电导率、渗透压检测功能。

4、测试原理：有形成分采用流式图像技术，无需高低倍镜转换，干化学采用多波长光电比色法。

- 采图量：≥2400幅/样本；

- ▲6、测试速度：整机速度≥120测试/小时；干化学检测≥220测试/小时；有形成分确保恒速。

7、样本存储量：≥50个样本，且样本位可拓展，拓展位≥200个，有利于大批量标本准备。

8、样本量：≤3mL非离心尿，吸入量≤2.5mL。

9、数据存储量：≥10万条数据，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失。

10、试纸仓容量：≥150条试纸；

11、试纸机载稳定性：≥3天，具有试纸仓内部温湿度监测功能，超出设定范围后报警；

12、废条仓最大容量：≥300条试纸；

▲13、样本处理方式：无需离心，无需染色；

14、临床报告方式：报告单可同时打印干化学及尿有形成分检测结果，并可显示有形成分真实图像；

▲15、干化学试纸条可抗VC干扰，VC项目灵活选择，与设备配套的试纸条室温保存有效期≥2年；

- 16、临床信息：可提供红细胞形态提示信息、正常红细胞百分比信息、尿培养提示信息、镜检提示信息；

- 17、质控要求：可提供经NMPA注册的与使用仪器同品牌的原厂配套的高、中、低三个水平质控品，可用于干化学分析项目和红细胞、白细胞、结晶、管型有形成分分析项目的质量控制，确保检测结果准确可信，并提供原厂注册证复印件；

- 18、仪器在国家临检中心组织的室间质评中具有独立分组，且参与实验室≥1000家。

- 19.★仪器若中标，后期供应试剂为原厂配套试剂且试剂成本小于收费标准的30%。

- 20.仪器目前在省内三甲医院用户在用大于等于20家，且提供医院名单及联系电话。

21.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

▲22.具有双向LIS通讯功能且装机时中标商提供LIS端口费用。

- ▲23.中标仪器若为台式机，需提供相应的箱体。

# 4.自动粪便处理分析系统

- ▲适用范围：产品适用于对粪便的颜色性状、有形成分进行检测，与检测试剂盒配合使用进行免疫学指标的检测。

- ▲系统功能要求：样本采集后运送、检测、回收全过程封闭。

- 检测项目：全自动实现样本颜色与性状拍照与结果自动判读；样本有形成分（细胞、食物残留、细菌、病毒、寄生虫虫体及虫卵、原虫、结晶与其它颗粒等）显微镜检拍照与结果自动判读；样本免疫学项目（粪便隐血、转铁蛋白、幽门螺杆菌、腺病毒、轮状病毒、钙卫蛋白等）免疫层析法（含金标法）检测与结果自动判读。

- ▲样本检测速度：≥80标本/小时。

- 进样方式：样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个

- 混匀方式：高频气动混匀且混匀速度可调，或仪器机械臂带动样铲旋转混匀，确保样本有效混匀。

- 试剂卡检测单元：试剂卡仓数量或通道数≥6个，一次性可装载试剂卡≥300张。具有自动送卡、卡量监测报警、不停机加卡功能。试剂卡检测单元：备自动传输、检测、回收金标卡功能。

- 自动图形识别系统：配备自动图形识别软件，能对白细胞、红细胞、霉菌、脂肪球、钩虫卵、蛔虫卵、鞭虫卵、蛲虫卵、绦虫卵、肝吸虫卵、溶组织阿米巴、人牙囊原虫、蓝氏贾第鞭毛虫包囊、蓝氏贾第鞭毛虫滋养体、夏科雷登结晶、粪类圆线虫、梅氏唇鞭毛虫包囊、梅氏唇鞭毛虫滋养体、日本血吸虫卵、膜壳绦虫卵等不少于20种有形成分进行自动图形识别，能够对寄生虫卵、成虫及原虫进行自动识别分类。

- ▲LIS系统传输系统：LIS系统双向通讯功能，内置条码扫描，中标后中标商需提供LIS端口费。

- 10.仪器目前在省内三甲医院用户在用大于等于10家，且提供医院名单及联系电话。

11.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

- ▲12.中标仪器若为台式机，需提供相应的箱体。

- 5.低速离心机技术要求

- 电子门锁，可设定自动/手动停机开盖方式；

- 微机控制，LCD液晶显示、轻触按键操作，快捷方便、显示直观；

- 具有超速、不平衡、超温、开盖停机等多项保护功能；

- 采用大功率交流变频电机，配有高精度测速系统；

- 到达设定转速计时模式，具有瞬时离心功能；

- 9档升速曲线，10种减速曲线选择，可根据样本不同进行设置；

- ▲采用软启动控制技术，可保证样本在升速过程中平稳地运行；

- 停机防回荡技术，减速时分离面平整清晰；无二次悬沉现象；

- 独特的空气环路设计，减少噪声和热量的产生；

- 运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。

- ▲专用生物安全密封转子组件，可有效防止离心过程中气溶胶溢出。

- 运行中可修改转速、时间等参数，能记忆最后一次的运行程序参数。

- 最高转速：4000r/min。

- 转速偏差：±10rpm。

- 最大相对离心力：3400×g。

- 定时范围：1-99min。

- 加速曲线：1-9档。

- 减速曲线：0-9档。

- 整机噪音：≤65dB（A）。

- 电源：AC220V/50HZ。

- 输入功率：1.0KW

- ▲配置:3/5ml真空采血管100孔位，带自动脱帽器；15ml采样管40孔位。

6.全自动糖化血红蛋白分析仪技术要求

1、▲仪器原理:高效压液相色谱法 (HPLC)。

2、▲自动原始管进样，集分离、结果分析完全自动化的分析系统。

3、▲检测速度:检测速度大于等于120测试/小时。

4、检测模式:具备快速检测模式/变异检测模式。

5、样本容量:一次最大能装载100个样本。

6、检测所需样本量：小于等于15ul（全血）。

7、自动混匀样本、自动穿刺吸样。

8、自带彩色触摸屏幕显示器，能够显示试剂剩余量和色谱图

9、检测范围：可以检测3.4-19%(NGSP值)的标本

10、仪器参加国家临检中心组织的室间质量评价具有独立分组，且用户数在前5位。

- 11.▲LIS系统传输系统：LIS系统双向通讯功能，中标后中标商需提供LIS端口费。

12.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

- ▲13.中标仪器若为台式机，需提供相应的箱体。

- ▲仪器可检测HbA1c和HbF，以及常见的变异体，分辨率0.1%。

- ▲15.仪器若中标，后期供应试剂为原厂试剂且试剂成本小于收费标准的35%。

7.全自动血气分析仪技术要求

- ▲1.仪器采用电化学+光学血氧检测;单样本完成血气、电解质、代谢物、 CO-血氧全套检测。

- 全参数检测样本量≤200uL;新生儿优先支持≤75uL微量样本检测。

- ▲3.具备全自动内置质控管理系统，自动定标、自动质控、异常自动纠错，不需要人工执行质控品操作。

- ▲4.具备凝块、气泡检测;支持样本自动混匀，减少血红蛋白检测偏差;支持注射器、毛细管两种样本进样。

- ▲5.支持LIS/HIS双向通讯，接收申请、自动回传结果，具备完整操作审计日志，满足POCT溯源管理。中标后中标商需提供LIS端口费。

- 采用卡式试剂设计，具备免维护或低维护的管路系统

- ▲7.测量参数：≥16项，直接测量参数，必须包含pH、pCO2、pO2、K+、Na+、Ca2+、Cl-、GLU、Lac、Hct、tHb、O2Hb、COHb、HHb、SO2等核心指标,以上指标为实际测量值。

- 8.检测速度：≤1分钟出具完整测试结果。

- ▲9.pH测量精度：误差≤±0.01。

- 10.电解质测量精度：误差≤±2%。

- 11.定标方式：支持自动定标，定标间隔≥4小时。

- 12.仪器参加国家临检中心组织的室间质量评价具有分组，且参加实验室≥1000家。

- 13.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

- ▲14.仪器若中标，后期供应试剂为原厂试剂且试剂成本小于收费标准的40%。

8.特定蛋白分析仪技术要求

1、测试速度：单机≥400测试/小时。

▲2、分析原理：散射比浊法，比色法。

3、光学系统：冷光源，≥6个波长。

4、检测样本种类：血液、尿液、脑脊液等均可上机检测。

▲5、检测项目：具备原厂配套试剂（具有注册证），检测项目至少包括但不限于：尿转铁蛋白、尿免疫球蛋白G、尿α1微球蛋白；血液免疫球蛋白A、免疫球蛋白G、免疫球蛋白M、C3、C4、轻链κ、轻链λ、抗链球菌溶血素O、类风湿因子等。其中轻链试剂既可做血液标本、又可作尿液标本。

▲6、复查功能：可自定义设置稀释倍数。

7、自动清洗功能：专业的蛋白清洗液系统，有效避免交叉污染。

8、急诊功能：随时插入急诊样品。

9、质控要求：仪器所做项目参加国家临检中心组织的室间质量评价具有独立分组，且参加实验室需排在前五位。

10、网络功能：LIS双向通讯，具备网络数据通讯传输接口，安装时中标商需提供端LIS口费。

11、监测功能：自动液面检测技术、探针防撞保护功能等。

12、操作系统：中文软件，实时监测试剂量，实时显示仪器状态。

13、检测体系：有配套的校准品、质控品。

14、前带监测：自动前带监测。

- 15.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

- ▲16.仪器若中标，后期供应试剂为原厂配套试剂且试剂成本小于收费标准的35%。

- 9.全自动化学发光免疫分析仪

- 1.带自动进样、自动加样、自动混匀、自动稀释、自动孵育，支持急诊模式。

- 2▲.样本位≥50个，试剂位≥20个。

- 3.▲仪器最大测试速度≥200测试/小时。

- 4.发光值稳定性CV≤10%。

- 5.发光值重复性CV≤3%。

- 6.批内测试变异系数CV≤10%。

- 7.检测项目及配套试剂：需取得NMPA注册证，至少包含Aβ1-40、Aβ1-42、p-Tau181、p-Tau217项目。

- 8.Aβ(1-42）试剂试剂线性区间在1.00pg/mL--100.00pg/mL范围内，线性相关系数r≥0.9900;p-Tau181试剂线性区间在1.00pg/ml--200.00pg/ml范围内，线性相关系数r≥0.9900。

- 9.▲Aβ(1-42）试剂重复性CV≤10%，正确度相对偏差±15％以内；p-Tau181试剂重复性CV≤10%，正确度相对偏差±15％以内。

- 10.▲主要设备与配套试剂均为同一厂家自研自产。

- 11.支持与现有LIS或HIS系统连接，能双向传输，且安装时中标商需提供LIS端口费。

- 12.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。▲13.仪器若中标，后期供应试剂为原厂试剂且试剂成本小于收费标准的40%。

- 14.仪器所做项目参加国家卫生部临检中心组织的2026年室间质评（关于阿尔兹海默症相关标志物调查计划）。

10.全自动洗板机技术要求

▲1、清洗头：96针一体式清洗头，支持整板洗；支持单条/任意条选择性清洗。

2、兼容板型：兼容96孔、48孔酶标板；支持平底、U型底、V型底微孔板/板条。

3、注液体积：每孔注液量50-950μL可调，步距≤50μL。

▲4、残液量：每孔残液量≤2μL，降低洗板交叉污染风险。

5、洗板循环：洗板次数1--99次可自由设置；具备浸泡功能，浸泡时间0--600s可调。

6、震荡振板功能：优选具备振板功能，振板强度、时间可调；

▲7、管路维护：具备开关机自动管路冲洗程序，有效防止洗液结晶堵针；具备进液过滤防堵设计。

8、液位报警：具备洗液不足报警、废液瓶满报警功能，防止溢液、空吸；废液瓶、洗液瓶配置透明可观察罐体。

9、板位：优选支持同时清洗多块酶标板（≥2块），同时清洗4块酶标板为优先项。

10、吸液模式：支持两点吸液，降低孔底残留；支持跳行、选条清洗模式。

▲11、安全防护：配置透明安全防护罩，防止洗液飞溅；整机噪声≤70dB(A)。

12.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

11.酶标仪技术参数要求

▲1.检测通道：≥8通道，支持单波长、双波长测量。

2.检测光源：采用双LED冷光源（优选）或卤素灯光源，光源寿命长，检测稳定性好。

▲3.波长配置：标配405nm、450nm、492nm、630nm；滤光片插槽数量≥8个。

4.▲光学性能：采用光纤传输，智能化的光源管理。

（1）吸光度重复性RSD≤0.5%；测量吸光度范围0.000-3.000A；

（2）通道（孔间）一致性：各测量通道吸光度差异≤0.025A。

5.测量速度：单波长≤5秒/96孔，双波长＜5秒/96孔。

6.震荡功能：采用数字马达对酶标板的震动，震荡频率分为高、中、低三档可调，震荡设置时间1-300s可调。

7.微孔板兼容性：支持48孔、96孔规格微孔板，兼容U型、V型、平底微孔板。

8.测试模式：支持同一酶标板单/双样本模式，支持不少于12个项目组合测试。

9.校准计算模式：具备多种回归运算方式。

10.质控功能：内置Westgard多规则质控规则。

11▲.结果报告：支持定性、定量两种结果报告输出。

- 12▲.通讯接口：配备RS232、USB接口，支持与医院LIS系统对接，安装时中标商需提供LIS端口费。

- 13.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

12.全自动化学发光免疫分析仪参数

- 1、检测项目：包含且不限于自身抗体检测（包含抗核抗体，肌炎相关抗体，血管炎相关抗体，自身免疫性肝病相关自身抗体，抗β2糖蛋白I抗体，抗心磷脂抗体，抗环瓜氨酸肽抗体等），过敏原等检测项目≥110项，需有试剂单独注册证。

2.检测原理：采用吖啶酯化学发光或电化学发光免疫分析技术。

▲3、检测速度：测试速度≥900测试/小时/台，或双台联机≥1200测试/小时。

4、样本处理系统

1）样本位≥120个，兼容原始真空采血管、样本杯；检测过程不停机可追加样本；

2）具备急诊样本通道

3）样本探针具备液面感应、凝块检测、防撞保护、空吸报警功能。

5、试剂系统

1）仪器内置试剂位≥36个；支持不停机在线更换、加载试剂；

2）可自动读取试剂批号、有效期、剩余测试数；

3）试剂机上冷藏稳定保存≥28天。

4）反应杯装载量≥2400个，可在线补充反应杯，无需停机。

6、检测精密度

测量重复性：配套试剂化学发光变异系数（CV）≤8%。

- 7、试剂盒能够提供配套校准品，无需额外购买检测项目的校准品，且校准品满足溯源要求。

- 8、仪器参加国家临检中心组织的自身免疫方向的室间质评具有分组，且参与实验室≥200家。

9、通讯接口：支持LIS系统双向对接，实现样本信息、检测结果双向传输，安装时中标商需提供LIS端口费。

10、可自动配置洗液，自动排液等

▲11、无需一次性Tip头吸取样本，采用可重复使用加样钢针。

▲12.台式机需提供配套的箱体

- 在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

- 13.生殖道分泌物分析仪

1.检测原理：一体机集成干化学光电比色+显微成像AI形态学识别两大检测模块，单台设备一次进样同步完成生化指标与有形成分检测；

- ▲2.全自动流程：仪器具备自动加样、自动染色、自动成像、AI识别、结果自动输出全流程自动化，标本上机后无需人工制片、人工镜下判读；

- ▲3.检测项目：干化学至少包含pH、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶、β-葡萄糖苷酶；形态学自动识别白细胞、上皮细胞、红细胞、线索细胞、真菌、滴虫等，支持Nugent评分输出；

- ▲4.一体化检测速度≥90样本/小时（干化学+形态学联检速度，非单独干化学测速）；

5.全中文操作软件；高清图像存储，原始镜检图片可回看、人工复核，满足溯源、质控、科研需求；

6.携带污染率≤0.1%，整机具备完善质控程序、操作日志管理功能，满足实验室质量管理要求。

7.台式机需提供配套的箱体

- 8.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

▲9.通讯接口：支持LIS系统双向对接，实现样本信息、检测结果双向传输，安装时中标商需提供LIS端口费。

- 计数池：高精度定量流动计数池≥3通道。

- 全自动显微镜：自动完成低倍镜全视野扫描，对有形成分目标定位，高倍镜下自动对目标跟踪放大。

14.全自动血培养系统

1.检测原理：非侵入式比色法，连续监测微生物代谢产生CO₂引起瓶底传感器颜色变化，不需要刺穿培养瓶取样检测

▲2.整机全自动运行：支持随机进瓶、随到随检，不用等整批上机；自动恒温孵育、连续振荡培养、自动判读阳性、自动报警；全过程无需人工开盖、人工读数

▲3.单台或双台联机设备培养瓶位≥240个，独立孔位检测，每个瓶位具备独立光学检测单元，单瓶故障不影响整机运行。

4.恒温控制系统，培养温度25℃-40℃范围调节，控温精度≤±0.5℃，全机温度均匀，保证微生物检出效率。

5.具备条码识别模块，自动识别培养瓶条码、标本信息，全流程可溯源，支持阳性瓶自动定位。

6.标本类型：临床血液标本以及各类无菌体液标本；

▲7.判读算法：具备≥3种阳性判别模型（阈值法、速率法、加速度法），降低假阳性、假阴性率；

- ▲8.试剂要求：仪器与配套需氧、厌氧、儿童树脂培养瓶为原厂配套；培养瓶≥3种，至少包括标准需氧瓶、厌氧瓶，树脂需氧瓶、厌氧瓶（具有抗生素吸附功能），儿童瓶（具有抗生素吸附功能），均需提供注册证。

9.软件功能：内置完整质控管理、日志记录、阳性报告统计、延迟培养报警功能，符合实验室质量管理要求。

- 10.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

▲11.通讯接口：支持LIS系统双向对接，实现样本信息、检测结果双向传输，安装时中标商需提供LIS端口费。

- 15.全自动质谱分析仪技术要求

1.激光器类型：长寿命固态激光器，无需日常更换，激光总发射次数≥100亿次，激光频率连续可调；

▲2.质量检测范围：m/z2000-20000Da，适配微生物核糖体蛋白检测区间；质量分辨率≥700，满足YY/T医用质谱行业标准要求；

▲3.靶板与进样：支持标准金属靶板，全自动进靶，靶板可重复清洗使用；整机自动完成靶板送入、定位、检测、退出流程，不需要人工手动推进靶板。

▲4.微生物数据库菌种数量≥4000种，包含常见细菌、酵母菌、丝状真菌、分枝杆菌、厌氧菌，无需联网可完成鉴定。

5.软件功能：输出鉴定置信度评分；保存原始质谱图谱；图谱可回溯复核；支持自建本地临床菌株库；

- 6.真空系统：配置涡轮分子泵，具备智能真空管理系统，真空快速恢复，保障仪器信噪比与检测稳定性；

- ▲7.软件与接口：全中文操作软件；具备LIS双向通讯接口；可和细菌鉴定药敏系统实现数据互通，鉴定结果可推送至药敏系统，实现结果联动判读；支持检测结果批量导出，满足院感上报需求；安装时中标商需提供LIS端口费。

- 8.资质要求：整机及配套基质试剂具备有效医疗器械注册证，仪器、试剂为原厂配套体系，不允许第三方杂牌试剂。

- 9.厂家提供每年免费菌种数据库升级服务，不需要额外付费购买库文件；省内设有售后工程师，48小时上门维修响应；

- 10.软件内置质量控制程序，支持质控菌株定期校准，具备完整日志记录，满足实验室 CNAS 溯源管理要求；

- ▲11.单靶板一次可检测样本数量≥48个，高通量，满足临床日常批量检测需求；

- 12.单个完整靶板检测时间≤15分钟，检测速度快，缩短TAT报告时间。

- 13.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

- 14.使用寿命：仪器使用寿命≥10年。

- ▲15.适用范围：利用基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱法对细菌、真菌分枝杆菌等微生物进行快速鉴定。

16.全自动细菌鉴定药敏分析仪技术要求

1.整机全自动化流程：仪器具备自动扫码识别、自动孵育、自动判读、自动弃置试剂卡功能；孵育、读数全过程不需要人工分批取出、人工判读结果；

▲2.检测原理：采用比色法/动态比浊法，微量肉汤稀释法获得MIC定量药敏结果，不可以仅输出定性抑菌结果；

▲3.孵育检测卡位≥60位；支持样本随到随检、连续上样，不需要等待整批凑齐才能启动检测；

▲4.基础菌种检测能力：可完成肠杆菌科、非发酵菌、葡萄球菌、链球菌、肠球菌的鉴定及MIC药敏试验；

▲5.报告输出标准：药敏判读符合 CLSI/EUCAST 最新标准；可输出耐药表型、院感耐药监测统计数据；

- 原厂具备配套注册试剂板卡，可完成棒状杆菌、革兰阴性球菌（奈瑟菌属、卡他莫拉菌等）鉴定与 MIC 药敏试验，提供对应试剂注册证；

- 菌种数据库≥500 种，厂家提供免费数据库年度升级服务，不需额外付费；

- 软件支持国家致病菌识别网标准化数据导出，满足院感耐药预警、流行病学统计上报需求；

- 整机质保≥8 年；厂商在本省设有常驻售后工程师，48小时上门维修响应。

- 10.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

▲11.通讯接口：支持LIS系统对接，实现样本信息、检测结果双向传输，安装时中标商需提供LIS端口费。

- 17.全自动血型分析仪技术要求

- ▲1.方法：微柱凝胶法全自动一体机；测试速度为≥320测试/小时。检测项目：ABO血型（正定型+反定型）、Rh(D)血型鉴定。

- ▲2.具有双离心机，自动配平，真正实现急诊功能。

- 3.加样针：≥2个独立加样通道，使用一次性吸头防止样本相互污染，具备液面探测、凝块检测功能，无堵针风险，保证检测质量。

- 4.标本混匀：仪器内置具有自动混匀模块。

- 5.采用高清CCD成像，保留彩色高清原始照片,血型卡图像永久保存。

- 6.支持双向lis通讯功能，安装时中标商需提供LIS端口费。

- 7、▲正反定型结果自动比对，正反结果不符自动报警。

- 8.质控管理模块：支持多项目室内质控，自动生成质控报告、失控提醒；

- 9.台式机需提供配套的箱体。

- 10.在使用期限内，终身质保，提供免费维修、免费服务；软件终身免费升级。

- 11.维护保养：具备自动清洗加样针，日常维护提醒、保养功能。

- 12.支持开放试剂

- 注：1.▲为必须符合项，其余条款为偏离项。